附件1

采购项目需求表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号要求 |  | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
| 1 | 全自动内校电子分析天平 | 佑科/GL3003C；上海越平/JA3003C；华志天平/PTX-FA300S |  | 1.称量范围:0-300g 2.可读性精度:1mg 3.称盘尺寸: ≥Φ80mm 4.净 重: ≥8kg 5.外 形 尺 寸: ≥355×220×325mm 6.校准方式:内部校准 7.电源:220V/50Hz | 台 | 1 |
| 2 | 低温冷却液循环泵 | 力辰LC-LTC-10/20； 上海新诺/DLSB-10-80；上海科兴仪/DWXH-10/20 |  | 1.输入电源：AC220V/50Hz 2.整机功率：≥850W 3.容积：≥10L 4.显示方式：LCD液晶显示 5.制冷量：≥2010W 6.温控范围：-20℃～常温 7.温度波动度：±1℃ 8.温度显示精度：0.1℃ 9.温度传感器类型：PT100 10.额定流量：≥27L/min 11.扬程：≥4m | 台 | 1 |
| 3 | 暗箱式三用紫外分析仪 | 嘉鹏/ZF-7;上海安亭/ZF-2C;上海尚仪/ZF-1 |  | 1波长: 254nm、365nm、可见光. 2.滤光片尺寸: 200x50mm 3.紫外灯管: 6Wx2支 4.可见光: 4Wx1支 5.暗箱: 左右两侧设活动操作口、防紫外观察口 6.紫外灯角度: 可调节 7.紫外线强度: 距离样品20cm紫外线强度20μW/cm² 8.输入电源 AC220V,50/60HZ | 台 | 1 |
| 4 | 旋转蒸发仪 | 长城科工贸/R-1001VN;上海亚荣/RE-2000A;上海贤德/XD-52A |  | 1.转速调节范围（rpm） 20～180 2.真空系统升压速率 ≤0.33kPa/min 3.温度调节范围（℃） 常温+5～95 4.温度控制精度（℃） ±1.0 5.温度设定显示 按键输入 数字显示 6.转速设定显示 旋钮设定 数字显示 7.安全功能 过电流保护，接地故障保护，超温保护 8.升降器工作原理 重量平衡 9.滑动方式+手动辅助 10.旋转电机功率≥25W 11.加热功率：≥1050W 12.冷凝器形式 直立式双重蛇形管 13.冷凝面积（㎡） 0.126 14.旋转瓶（ml） 500ml、1000ml各一个 15.收集瓶（ml） 1000 16.真空密封 特氟隆+特氟隆—氟化橡胶双重密封 17.蒸发能力（ml/min） 水 15 18. 乙醇 20 19.升降行程（mm） 100+150 20.使用环境温度（℃） 5～35 21.电源(V/Hz) 110V～，60HZ或220-240V～，50/60HZ | 台 | 1 |
| 5 | 超声波清洗机 | 洁盟/JP-040PLUS;宁波新芝/SB-300DTY; 科力超声/KL-040SD |  | 1.内胆材质：SUS304不锈钢 2.内胆厚度： ≥1.1mm 3.容量：≥5L 4.控制面板：20°斜面设计，触摸控制 5.超声功率：≤240W 6.PLUS功率：≤480W 7.超声频率：≤40KHZ 8.震子数：8枚 9.加热功率：≤200W 10.排水阀：不锈钢排水阀(4分) 11.时间控制：1-99 分钟 12.清洗篮：不锈钢清洗篮 13.温度控制：常温80℃可设置 14.电源电压：220/110V 15.用途：超声波清洗、乳化、萃取、混匀、提取、分散等 | 台 | 1 |
| 6. | 蠕动泵 | 申辰/LabQ/KT15；KONP科耐普 BT300-1L/YZ15；JIHPUMP/杰恒 BT-100CA/153Yx-PPS |  | 转速范围：0.1-350rpm； 流量范围 : 0.0033-326.55mL/min | 台 | 1 |
| 7. | 代谢笼架子 | 玉研/RM5222-2;冯氏/PB-2-2;俫吉特PB-2/2 |  | 1. 隔层采用304不锈钢板； 2. 寸为150*50*180cm， 3. 整体分四层； 4. 止缩轮，平时可自由移动； 5. 可放置不少于24个小鼠配套笼具或不少于12个大鼠配套笼具； 6. 工艺优良，表面平整无毛刺； 7. 消毒方便，可使用酒精消毒； 8. 可根据需求定制尺寸与层数； | 套 | 5 |
| 8 | 细菌浊度仪 | 奇威/WGZ-XT；霍尔德/TMXZ；优云谱/YP-MNTU |  | 1、最小示值 0.001 2、测量范围 0～6MCF（麦氏浊度单位） 3、1MCF=3×108CFU/ml 4、示值误差 ±6％(±5％F.S) 5、重复性≤0.5% 6、零点漂移 ±0.5%F.S | 套 | 1 |
| 9 | 数控超声波清洗器 | 舒美/KQ-500DE；力辰/LC-MUC-220；固特/GT SONIC P27 |  | 容量：≥22.5L； 超声频率：≥40KHz； 超声功率：≥500W;超声功率可调节范围40-100%，加热功率≥800w，温度设置范围室温0-80℃ | 台 | 1 |
| 10 | 液氮罐 | 东亚/YDS-35-125F；索列库/YDS-35-125F；力辰/LC-YDS-30S |  | 1.最大可贮存样品（2ml冻存管）≥750个 2.每个方提桶冻存盒数≥5个 3.每盒冻存管数（25格/盒）≥25个 4.提筒数量：≥6 EA 5.静态液氮日蒸发量：L/D≤0.37 6.静态液氮保存期D≥97 7.真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5CM时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。 8.材质及结构：铝合金外表面处理及颜色。 9.配置人造革保护皮套； 10.锁盖：方便加锁保护样本安全； 11.证书：提供该型号或同系列型号国家低温容器质量监督检验中心。 | 个 | 2 |
| 11 | 智能数显电热套 | 予华/PTHW-20L；力辰/PTHW-20L；晖创/ZNHW-20000 |  | 1、温度最高380度 2、容积20L； | 台 | 1 |
| 12. | 智能数显电热套 | 予华/PTHW-10L；力辰/PTHW-10L；晖创/ZNHW-10000 |  | 1、温度最高380度 2、容积10L | 台 | 1 |
| 13 | 生化培养箱 | 海尔生物医疗/HSP-260E;上海博旅/CT-260i;托普云农/SPX-260 |  | 1、容积：260L 2、温度控制范围， 0℃~70℃、产品不可叠使用、左开门方式 3、LCD彩色显示屏，方便观察及操作 4、温度均匀性±0.6 at 37℃，温度波动度±0.2 at 37℃，27点测试 5、At 37℃ 开门30S，关门后5min温度恢复至标准要求以内 6、镜面304不锈钢内胆、冲压成型、方便清洁 7、内胆底部带有排水槽，方便排水；压机舱带有接水盒，热气蒸发自处理 8、多种故障报警：高/低温报警、超温报警、门开报警、传感器故障报警等 9、多重保护机制: 独立机械温控开关、过流保护器、压缩机保护延时等 10、多种报警方式：声音蜂鸣报警、APP推送报警 11、双层门体及双层密封结构设计、采用一体式发泡工艺、柜口加热工况防凝露技术 12、配置1根PT100主温传感器 13、配置35mm 测试孔 14、配置BOD插座 15、配置机械锁 16、配置蘸塑搁架：标配数量：4-11个 17、配置箱内LED照明灯 18、配置RS485通讯接口，可实现不少于2台联网，并能够与计算机连接，实现数据通讯及监控 19、配置远程报警接口，可连接报警装置实现监控，用户可自定义报警限度 20、物联模块，用户可随时随地在移动端APP观察培养箱的运行情况 | 台 | 1 |
| 14. | 生物倒置显微镜 | 广州明美/MIX60;奥林巴斯/CKX53;莱卡/DMil |  | 1、光学系统：模块化无限远光学系统，实现明场，相差以及荧光观察，可扩展偏光以及霍夫曼等观察方式。 2、机身：全铝合金机身，流畅型外观设计，稳重，刚性好，成像稳定，可扩展性好；四个电源孔，方便取电以及功能扩展。 3、观察筒：铰链式三目观察筒，瞳距调节范围53mm-75mm。 4、目镜：大视野平场目镜，高眼点，可调屈光度，视场数≥23。 5、 物镜：标配全套物镜视场数≥25，无限远长工作距离平场半复物镜UPLFLN4X/0.13 工作距离不少于17.15mm；无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan10X/0.25 PH 工作距离不少于4.1mm；无限远长工作距离平场消色差相衬物镜 Plan20X/0.45 PH 工作距离不少于5mm；无限远长工作距离平场消色差物镜 Plan40X/0.58 工作距离不少于2.5mm。 6、调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮格值不大于0.002mm，调焦更加精确。 7、物镜转盘： 7.1.编码式5孔内定位转换器，物镜倍率可在显微镜自带的显示屏上实时显示当前使用倍率，极大地解决了倒置显微镜察看物镜倍率不方便的 问题；带光强记忆功能；可升级与同品牌软件互联互通，软件可识别对应物镜，并且匹配相关预设参数；有防霉装置。 7.2.语音播报功能：转动物镜，设备可以报出物镜倍数、物镜种类等信息，方便使用者更加便捷了解设备当下情况，便于使用。 8、载物台：基准固定载物台尺寸≤200mm*245mm,加延长板可扩展270mm*245mm,支持匹配移动尺；台面样品卡槽可翻转。 9、显微镜成像系统： 显微镜相机≥2000万高像素荧光相机、大靶面1"彩色芯片，像元尺寸≥2.4 um* 2.4 um，最大分辨率5480*3648下最高可达22 FPS，128 Mb图像缓存，光谱响应：380～650 nm，USB 3.0 B型接口。 10、软件功能 10.1）标配软件系统支持多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，并可兼容其他相机，一个软件可接多台相机。 10.2）功能模块包括曝光控制、图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。软件可对大功率荧光光源进行BGU通道控制，软件可对电动平台XY轴和Z轴自动对焦进行控制。（提供功能截图并加盖制造商公章） 10.3）支持实时荧光多通道合成：便捷荧光多通道合成操作，支持实时拍摄并实时多通道合成，最多支持5通道荧光合成，可单独调节各通道亮度、对比度及伽马值调节并实时预览合成效果，支持各通道信号位移校正，支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度），支持多重拍摄，最大支持7重拍摄，支持颜色矩阵设置，支持CPU、GPU设备加速，支持平场校正及彩点校正功能，支持实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。 11、用户管理：系统集成身份认证功能，预设管理员、组长、普通用户三个类型账号，不同类型账号按需设置相应使用权限，管理员可自由添加设置用户，软件使用需进行用户登记认证。（提供软件截图，加盖制造商公章） 12、审计追踪：配合用户管理模块，系统自动记录软件使用日志，包括用户登录信息：用户名、日期、登录时间；拍照和录像操作信息：记录客户拍照、录像的操作信息，包括时间、保存路径和文件名。（提供软件截图，加盖制造商公章）。 13.基于深度学习的图像分析模块 13.1基于神经网络的算法模型，可通过训练获取图像分析模型； 13.2简单易用的在线图像训练模块，包含定位、检查、分类和识读工具； 13.3分析模型包含全面的图像分析功能：特征识别、定位、分类、计数和大小面积统计功能； 13.4图像分析模块可快速部署及升级训练好的分析模型； 13.5.分析模型提供SDK二次开发，可自由开发不同图像识别分析应用； | 台 | 2 |
| 15 | 电子防潮柜 | 上海新诺仪器/CTA320FD； HASUC/HSA240；西捷特/FCM 435 |  | 1.材质：选用1.2mm冷轧钢板冲压折弯成型，内外表面均采用静电喷塑处理。 2.视窗：4MM防暴钢化玻璃，双层门框结构，配暗式门锁，具有保险功能。 3.控制技术：采用微电脑智能模糊湿度惯性系统控制技术；数字化频率输出端口， 4.控湿机芯：外壳选用工程塑胶，耐温达300度以上，确保机芯耐用性及抗疲劳性；该防潮箱无电机驱动，隔热﹑隔磁﹑防静电﹑防尘﹑防盗﹑功率小和无耗材等功能 5.显示：3窗口数码显示（LED数码管：温度1组，湿度1组，湿度动态显示1组），箱体内湿度变化直观可视。 断电保护记忆功能：断电后系统可确保箱内湿度上升值小于10%（24小时内），同时断电后无需重新设定有记忆功能。 6.电压：220V 7.平均功率：≤26 8.内置隔板：3 块 9.湿度控制范围：20%-60%RH 10.内尺寸：≥W898×D420×H9100mm | 台 | 2 |
| 16 | 流式细胞仪 | 安捷伦/NovoCyte Advanteon；赛默飞/AFC2；Beckman/cytoflex |  | 1.主要用途与要求 用于免疫学、干细胞，遗传学等研究。对细胞表面、内部分子包括抗原、核酸等进行检测与分析，可用于分析蛋白表达、免疫分型、细胞凋亡、周期、增殖、细胞毒性、蛋白磷酸化、荧光蛋白、胞内活性氧水平、细胞膜电位、细胞内钙离子浓度等检测，需要多通道染色。 2.主机系统 2.1激光器：60mW 488nm蓝色全固态激光器，40mW 640nm红色全固态激光器， 50mW 405nm紫色全固态激光器。为避免温度变化带来的能量波动和激光光斑漂移，同时延长使用寿命，激光器须自带半导体温控（TEC）模块，可对激光器进行精确加热和降温。 2.2激光激发方式：立体空间激发 2.3荧光检测器：为保证检测结果稳定性和灵敏度，采用高光子效率硅光电倍增管，非对温度敏感的雪崩式二极管 2.4光路传导：为避免光纤传输带来的光量子耦合损失，确保荧光收集效率和提高灵敏度，激光传递和荧光传导采用空气传导，非光纤传导 2.5检测通道：≥16个检测参数，14个荧光通道；FSC, SSC；蓝光：5个通道，FITC,PE, PerCP,PerCP-eFlour710,PE-Cy7；红光：3个通道，APC, Alexa Flour 700, APC-Cy7；紫光：6个通道，Pacific Blue, AmCyan, Pacific Orange, Qdot 655, BV 711,Qdot 800； 2.6固定光路无需人工调校，保证性能稳定； 2.7可插拨式滤光片，支持通道配置更改，且滤光片自带智能芯片，确保光路正确 2.8具有样本回收模式，针对未采集的样本可以进行回收，珍贵样本不浪费； 2.9检测参数：包括所有通道面积，高度，第一阈值宽度以及时间，有效区分粘连细胞和单个细胞 2.10散射光分辨率：FSC：0.4 μm; SSC：0.1 μm 2.11检测颗粒直径：0.2～50 μm ▲2.12荧光灵敏度：FITC≤45 MESF, PE≤15 MESF, APC≤15 MESF, Pacific Blue≤35 MESF ▲2.13获取速率：50,000 events/s 2.14交叉污染：<0.1% 2.15全峰宽变异系数：CV<3% ▲2.16绝对计数：标配无需微球绝对计数功能，精度误差在±5%以内 ▲2.17信号处理：24位动态范围（107.2动态范围），PMT支持免调电压和可调电压双重模式 2.18荧光补偿：可在线和离线补偿，补偿方式为数字矩阵补偿、快速补偿、自动补偿 2.19软件：中英文双界面，可实现自动上样、检测、分析和打印报告，具有散点图、密度图、直方图、等高线图、热图、统计表格等功能，自带细胞周期、细胞增殖拟合功能 2.20进样检测的同时，支持分析数据：采集样本时，软件支持同时分析已经采集完成的样本。 2.21账户管理：支持管理员和用户账户的不同权限控制，可追踪用户操作时间 2.22质控：可以检测仪器各荧光通道的状态，生成Levey-Jennings图形文件，自动跟踪监测仪器性能 2.23液路设计：采用鞘液聚焦，有效提高液流稳定性 ▲2.24液路动力：为防止管路堵塞，提供强液路压力，采用注射泵驱动，非蠕动泵驱动 2.25样本流速：5-120 μl/min，高中低三档可选，同时支持流速连续调节 ▲2.26清洗维护：一键式开关机，全自动液路清洗维护，每个样本做完后机器支持自动清洗管路和进样针的内壁和外壁，全程无需人员参与。 2.27具有定时开关机功能，无需人工进行周清洗和月清洗，全部可以由仪器完成。 2.28上样方式：兼容标准流式管、EP管等上样 2.29进样体积：5 μL~5 mL 2.30自动加样器：兼容40管标准流式管、40个1.5/2mL EP管、24孔板、48孔板、96孔板、384孔板上样，安装后自动校准，具有条形码扫描功能，样本混匀速度、时间及加速度可调，撞针后自动修复获取下个样本，样本采集后自动清洗 2.31具有自动化设备接口，可外接机械臂自动进样 3.配置 3.1流式细胞仪主机 1套，自动加样器 1套，鞘液罐 1套 3.2软件：配套原装软件一套 | 套 | 1 |
| 17 | 微量注射泵 | 深圳瑞沃德/R462；NewEra/ NE-1002X；Harverd/PICO PLUS ELITE |  | 1.运行模式：注射/回抽 2.注射精度：± < 0.35%，重复性：± < 0.05% 3.射范围：0.5 μL – 60 mL 4.流速范围：0.0001 μL /min （0.5μL注射器）-100mL/min（60mL注射器） 5.驱动方式：1.8°步进电机 6.线性推力：50lbs（23kg） 7.通信接口：USB-B、BNC、RS485、TTL 8.8μm/min -122.5mm/min 9.步进速率：最小0.2s/μ Step，最大20μs/μStep 10.运行温度： 4- 40℃ 11.储存温度：-10-60℃ 12.储存湿度：20% - 80%，无冷凝 | 台 | 1 |
| 18 | 真空安全吸液系统 | 飞世尔/BIO-VACUSAFE; IBS/Vacusafe VACUUBRAND; BVC professional |  | 技术参数: 电压[VAC]: 100~240 频率 [Hz]: 50/60 真空范围: 0-600mbar（可调） 泵流速（额定值）: 15L/min(空气) 吸液速率: 最大17mL/s 储液桶体积: 4L 性能指标： 1．不小于4L废液收集瓶 2．快插头设计，管路取下后自动密封，安全快捷 3．具有液面报警功能，当储液量>98%，自动停机报警 4．LED灯提示工作状态及所设真空度，真空度八档可调 5．标准配置含手柄套装和脚踏开关，手柄套装含单道4根钢针，单道200ul- 1000ul吸头适配器，八道钢针，八道200ul吸头适配器 6．收集瓶、手柄吸头、管路、瓶盖均可高温高压灭菌 7．真空度范围：0-600mbr （可调） 8．泵流速：≤15L/min（空气） | 台 | 1 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| “▲”号说明 |  |  | 采购需求中标明“▲”号的参数为必须响应的实质性要求，否则竞标无效。 |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1.质保期 3年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在按4小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起30日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 1、签订合同后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额50%的预付款，待货物安装调试完毕并验收合格后，甲方在收到乙方开具的全额、有效发票和货物的全部技术、质保等资料（国产设备必须为增值税专用发票）之日起10个工作日内付清乙方剩余的50%合同款。若乙方未按时开具发票，甲方有权延迟付款（无息）。甲方按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由乙方负责)；如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约；乙方变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知甲方，否则应承担甲方无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。 2.本项目收取履约保证金：☑无 □有，人民币 元。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | - 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效。 - 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。 - 报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护、软件升级等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用 |  |  |  |