家具系统技术参数
家具规范标准

	序号
	内容

	1
	QB/T1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》；

GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》；

GB/T18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB/T18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》；

GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；

GB/T21747-2008《教学实验室设备实验台的安全要求及试验方法》；

SEFA8M-2016实验室等级金属柜。
投标人必须提供本投标单位出具的产品:全钢实验台柜、通风柜应:符合《实验室家具通用技术条件》GB24820-2024标准要求，并由有资质的国家政府检测机构出具的检验报告复印件。


实验室台柜技术参数

	序号
	设备及主要配件名称
	技术指标

	
	A2生物安全柜
	工作条件

1.1电源：220V±10%，50Hz

1.2温度：10～35℃

1.3相对湿度：20～80%

技术性能指标

2.1ClassⅡA2型生物安全柜，30%外排，70%循环。

2.2进口HEPA高效过滤器过滤MPPS(0.12-0.3微米粒子)效率达≥99.995%。

▲2.3同时通过NSFStd.No.49、EN12469双重认证。（投标文件中提供官方机构认证证明材料）

▲2.4安全柜柜体及内腔均为304系列不锈钢材料制作，非铁皮或镀锌钢板涂层，内体三面一次成型，操作台面耐酸、耐碱、耐腐蚀。（投标文件中提供内外腔不锈钢实物图片）

2.5控制系统包括：风机开关、荧光灯/紫外灯开关、工作区电源开关、报警器开关。

2.6安全柜实时显示进风及层流风速、温度、时间，紫外灯、荧光灯、内置插座定时显示、过滤器使用寿命条形码实时显示。

2.7斜面操作前窗，减少反光、视线清晰。采用安全夹层钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能。

▲2.8HEPEXTM零泄漏气流系统，风机和过滤器之间采用软连接密闭，抗菌型PVC材质，防止污染物泄漏及交叉污染，在工作区形成宁静的、均匀向下的气流，真正层流气流。（投标文件中提供软连接内部构造实物图片）

2.9IntelliFlowTM技术，采用高灵敏度、高精度热式风速传感器，非压差表监控气流，实时对气流进行监测和控制。（投标文件中提供风速传感器实物图片）
2.10报警系统：前窗开启高度超过或低于标称安全高度声光报警，进气流和下降气流流速波动超过20%声光报警。

2.11紫外灯可自动计时，设定紫外消毒时间；紫外灯与前窗互锁，当前窗完全关闭时紫外灯才能开启，紫外灯开启时荧光灯不能打开。

▲2.12节能模式，可在操作前窗完全关闭的情况下开启节能模式，使风机以较低速率持续运转，风机控制的气流降低80%，保持工作区内持续有经过HEPA过滤的气流，方便当日再次使用同时节约能源。

▲2.13超高效进口直流ECM电机，具有压力感应补偿功能,过滤器阻塞压力增加300%仍能提供安全风速，延长过滤器寿命。

▲2.14具有DECON101自动消毒程序，可配合任何自动化H2O2发生器消毒设备，使安全柜风机在自动消毒过程中按照设定间隔自动运行，对整个安全柜进行彻底消毒。（投标文件中提供自动消毒程序设置界面实物截图）

▲2.15配置有预过滤器，位于工作区背部隔板后方。初步过滤大颗粒碎屑等异物，延长顶部高效过滤器寿命。（投标文件中提供预过滤器实物图片）

2.16风机维护和高效过滤器的更换从安全柜的前部进行。

2.17送排风采用单风机结构设计，有效调节及平衡排风及供气比例。

2.18工作开度时进气风速：0.53m/s；下降气流风速：0.30m/s。

▲2.19嵌入式V型进气格栅，符合人体工学设计，操作样品时手肘部不会阻塞进气流影响操作安全，小孔径圆型进气孔洞，防止异物掉落至工作台面下部。（投标文件中提供嵌入式进气格栅实物图片）

▲2.20独立托盘式工作台面，托盘式工作台面独立于进气孔，台面有液体泄漏时不会通过进气孔渗至台面下部形成液体残留，影响安全柜日常清洁。（投标文件中提供嵌入式进气格栅实物图片）

▲2.21可选配具有生物安全标志的ST-Zero不锈钢废弃物灭菌盒（最大可容纳25支25ml可弃型移液器），方便废弃物安全高温高压灭菌，防止有害气溶胶外泄。

2.22内置电源插座2个，可设置内置电源自动计时；

2.23侧壁具有备用阀门预留孔，左侧壁2个，右侧壁1个；

2.24工作台面承重≥50kg；

2.25噪声：≤60dB

2.26内尺寸：724（高）×1178（宽）×654（深）毫米

外尺寸：1572（高）×1362（宽）×799（深）毫米

3．配置

3.1生物安全柜主机一台

3.2可调高度支架一套

3.3紫外消毒灯一个

	
	超净工作台
	具备任意定位移门系统

外壳采用冷轧板静电喷塑，工作台面为SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗

照明和杀菌系统安全互锁，快中慢三档风速，可紫外灯预约定时

数显式制界面，显示风速档位、灯管照明状态及过滤器使用时效

垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净

配置有HEPA高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命

洁净等级：100级@≥0.5μm

菌落数≤0.5个/皿・时（Φ90mm培养平皿）

平均风速：0.25～0.45m/s，三档可调

噪音：≤62dB

振动半峰值：≤5μm（x、y、z方向）

照度≥300Lx

最大功率：640W

电源：AC单相220V/50Hz

工作区尺寸：1370×650×580mm

外型尺寸：1530×690×1600mm

高效过滤器尺寸：1355×555×50mm，1个

照明/紫外配置：20W荧光灯×1、36W紫外灯×1

	
	通风柜
	全钢结构，外壳采用≧1.0mm厚优质冷轧钢板制作，经数控剪裁、冲孔、切角、折弯后成型，酸洗磷化处理后表面高压静电喷涂环≧75μm厚氧树脂高温烘烤固化而成；
内衬侧板、顶板、导流板：均采用5mm厚耐腐蚀抗倍特板；

顶出风口：顶板开通风孔，1200mm通风柜采用直径250通风孔；1500mm、1800mm通风柜采用直径315通风孔；噪音：≤55dB；风速：0.3～0.5m/s三段式排风。

视窗：采用5mm厚钢化玻璃制作，门框采用重锤悬吊方式调节视窗开启高度，重锤后置，无级平行式升降，施以≤0.5kg压力可停留在任何位置，可以轻松上下推拉，利于实验物品的存放。视窗升降结构采用同步轮+同步带传动+弹跳轮+塑料滑槽传动。滑门采用弹跳轮设计接触点少，塑料与塑料产生的摩擦声音小，并且可不受箱体对角线大小的影响，上下滑动时静音效果好，开启高度100-800mm。视窗下端拉手采用铝合金型材，防腐蚀性好；视窗带限位功能，当玻璃推拉到安全高度时有阻挡件阻挡玻璃上升，从而达到保护操作者脸部的功能；

照明：30W防爆灯或LED灯，安装在通风柜顶板上面，防爆灯照明不少于400LUX，日光灯与通风柜内部之间用钢化玻璃隔开，避免与通风柜内气流接触；

水槽及水嘴：可根据实际需要配置，水槽采用高密度PP材料，耐强腐蚀，耐刻刮；水嘴采用实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理；

插座：采用二三孔插座，安装于设备夹层内，插座默认为10A二三孔插座，特殊情况可配置16A三孔插座；每个插座标配4平方电线，特殊情况可配置其他规格电线；
上箱：钢制部分采用1.0mm厚的冷轧钢板、环氧树脂粉高温固化做为防腐处理，通风柜左右立柱与台面前挡板均采用圆弧型铝合金型材，排风顺畅，而且耐腐蚀；

下箱：钢制柜体采用≧1.0mm厚优质冷轧钢板制作，经数控剪裁、冲孔、切角、折弯、焊接等一系列程序成型，表面酸洗磷化防锈处理后，高压静电喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末高温烘烤固化而成；工件所有连接部分经过两次环氧喷涂；
柜体拉手采用国标304#不锈钢C形孔距160mm拉手；

合页：304#不锈钢外盖门折弯合页

采用2mm厚新型70*71*22五折304#不锈钢合页柱蕊直径为6mm,成型合页外直径为10mm；

▲全钢通风柜通过SEFA认证:

▲全钢通风柜通过ASHRAE110-2016《实验室通风柜性能测试方法》执行，通风柜按照出厂检测(AM)，测试结果表明通风柜符合本报告中描述的可接受标准，包括局部烟雾视觉化测试以及面风速测试。测试主要包括：横向气流测量面风速局部视觉流动显示

▲全钢通风柜通过ASHRAE110-2016《实验室通风柜性能测试方法》执行，通风柜按照出厂检测(AM)，测试结果表明通风柜符合本报告中描述的可接受标准，包括局部烟雾视觉化测试以及面风速测试。测试主要包括：横向气流测量面风速局部视觉流动显示

▲全钢通风柜通过EN14175-2:2003+AC:2014检测，试验包括：视窗，防飞溅，输出口，排水

▲全钢通风柜通过EN14174-3:2019《通风橱-第3部分:型式试验方法》进行试验在视窗开口中点位置，视窗打开至500mm高度。

注：提供符合“▲”项技术参数指标要求的第三方出具的具有CMA或CNAS的检验检测报告复印件加盖投标人公章以及“国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接、查询截图加盖投标人公章，原件备查）

	
	仪器台
	桌身结构规格说明：

1、台面采用20mm厚，耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱耐冲击。

2、采用90*90×1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；

3、前梁：前梁采用90*90×1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷，

4、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。

5、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。

	
	中央台、边台
	桌身结构规格说明：

1、台面采用20mm厚陶瓷台面，台面性能需能耐强腐蚀、超强耐磨、耐刻划、便于清洁，使用寿命长，不变形；

2、采用90*90×1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；

3、前梁：前梁采用90*90×1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷，

4、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。

5、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。

	
	活动柜
	柜体为片装组合结构提高钣金件喷涂覆盖率，避免因整体焊接导致的喷涂不均匀漏喷等现象从而导致柜体生锈，采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。移动储物柜门抽板：采用≥1.0mm高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板采用两边圆弧，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。采用隐藏轴销的安装方式，取替门铰和合页。避免安装件暴露在外。起到很好的保护作用，易于安装免于维护。活动柜前脚采用不锈钢喷涂材质固定调节脚。后轮采用环球品牌活动轮。可以达到防倾倒和柜体摆放整齐。

	
	通风柜陶瓷台面
	通风柜陶瓷台面性能说明：台面采用总厚25mm一体黑色实芯坯体碟型陶瓷台面（非二次贴边加厚），防止有害液体外溢，确保操作安全及防止破坏实验环境。根据实验要求配备椭圆形陶瓷水杯，水杯口最宽处不少210mm，最窄处不小于100mm。最深处不小于120mm。陶瓷水杯开孔位置需要耐污耐腐，采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆的安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水杯时水不接触水杯口和固定胶水而直接流入水杯内，耐污防霉，安全环保。
▲1、陶瓷台面工艺性能要求：为防止陶瓷台面液体外溢，依据T/CIQA10-2020《实验室家具用陶瓷台面技术要求与试验方法》的技术要求，检测样品为一体实芯黑色坯体碟型陶瓷台面，检测结果为四周一体阻水边的高度≥6mm，碟型下凹区域容量≥6L/㎡。需提供合规性专项检测报告证明文件。
▲2、陶瓷台面耐高温性能要求：参照GB/T17657-2022或QB/T5589-2021检测依据，标准要求：（120±3）℃，2h，无裂纹；检测结果符合标准要求。需提供合规性专项检测报告证明文件。

▲3、陶瓷台面耐污染性能要求：表面耐污耐腐要求：参照GB/T17657-2022标准，检测试剂需至少包括硫酸98%、硝酸65%、王水、乙醚99%、甲苯99%、盐酸37%、氢氧化钠溶液40%等常用的60项化学试剂检测，且检测结果为5级：无明显变化。截面耐污耐腐要求：参照GB/T24820-2024标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及仁和碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面，需提供合规性专项检测报告证明文件。

	
	仪器台实芯理化板台面板
	台面采用厚度≥20mm品牌耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱耐冲击。

▲1、台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力以及EN438中规定的高温条件下，至少进行20分钟的双重硬化(RE表面双重硬化专利技术)需提供RE技术专利证书复印件并加盖台面制造商或授权经销商公章。

▲2、双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。提供SEFA-3报告，可耐浓酸，包括48%的氢氟酸(1级)、70%的硝酸(0级)和96%的硫酸(1级)。参与投标的厂商需提供测试报告复印件并加盖台面制造商或授权经销商公章。面板制造商通过FSC和PEFC认证。

▲3、台面理化性能需符合“国家化学建筑材料测试中心”参照进行化学性能测试(根据GB/T17657-2022)，通过65%硝酸，85%磷酸，40%氢氧化钠，98%硫酸，99%醋酸，40%氢氟酸，77%硫酸+65%硝酸，37%甲醛，汽油，苯，亚甲基蓝等至少37项实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”（提供第三方权威机构（如SGS、CNAS、CMA等机构）出具的合格检测报告证明）。

▲4、台面物理特性如下：

1）面板的拉伸断裂强度:≥75兆帕(根据ISO527-2:2025)抗弯强度:≥136兆帕(根据ISO178:2019)

2）弯曲弹性模量≥1.71X10(4次方)兆帕(根据ISO178:2019)

3）抗冲击性能(0.324kg，1m)压痕直径:5.40mm无破损(根据GB/T17657-2022)表观密度:≥1.45克/立方厘米（根据GB/T17657-2022）

4）表面耐高温性能为:表面无裂纹(根据GB/T17657-2022)

5）表面耐干热:5级无变化(根据GB/T17657-2022)

6）表面耐龟裂性:5级用6倍放大镜观察表面无裂纹(根据GB/T17657-2022)

7）表面耐污染性能：5级无变化。(根据GB/T17657-2022)

5、表面易清洁，抑制霉菌生长，需提供由第三方检测机构出具的防霉菌性能测试报告，须通过以下6种霉菌的防霉菌性能效果测试，均到达0级:黑曲霉，土曲霉，宛氏拟青霉，绳状青霉，出芽短梗霉，球毛壳。需要提供ISEGA欧洲食品级安全认证。

6、需要提供第三方检测机构出具的表面耐湿热性能检测报告，检测结果为5级无明显变化，需要提供第三方检测机构出具的表面漆膜硬度报告，检测结果为6H，需要提供第三方检测机构出具的209种SVHC的检测结果含量均小于0.1%。

7、需要提供第三方检测机构出具的离子测试:随机取一块样品，加适量水浸泡，超声30分钟浸泡3小时后，取水样上机测试，硅元素(si)测试结果为N.D.(<2)，银离子(Ag)测试结果为N.D.(<1)，单位(mg/kg)。需要提供由第三方权威检测机构出具的的检验报告，燃烧性能符合GB8624-2012标准中达到GB8624B1(B-s2，d0)级平板状建筑材料要求。

▲8、台面厂商须为ICDLI会员，参与国际装饰层压板行业委员会装饰性高压层板的环保产品声明(EPD)编制工作。通过绿色环保产品的认证(GreenguardGold)且总挥发性有机化合物最大可允许浓度为0.22毫克/立方米，甲醛最大允许浓度为9微克/立方米。提供检测报告，甲醛释放量小于0.01毫克/立方米，符合GB18580-2017标准。耐磨性能:达到最初磨损点:1350r,符合GB/T17657-2022-4.45标准。

9、以上所需台面的测试报告及认证需提供测试报告复印件并加盖台面制造商或授权经销商公章。

10、提供台面制造厂家10年质保书。

11、投标时须提供台面样品

	
	边台、中央台、转角台陶瓷台面板
	实验台（包含边台、中央台、转角台）陶瓷台面性能说明：采用20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。台面釉面自带厂家清晰的品牌防伪标识，台面品牌厂家须具备3A级诚信资质，性能需满足以下基本要求：
▲1、陶瓷台面耐污染性能要求：表面耐污耐腐要求：参照GB/T17657-2022检测标准，检测试剂需至少包括硫酸98%、硝酸65%、王水、乙醚99%、甲苯99%、盐酸37%、氢氧化钠溶液40%等常用的60项化学试剂检测，且检测结果为5级：无明显变化。截面耐污耐腐要求：参照GB/T24820-2024标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及仁和碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面，需提供合规性专项检测报告证明文件。

▲2、陶瓷台面物理性能要求：吸水率平均值为≤0.02%；抗冲击性≥0.86；光泽度≥30.4GU；湿膨胀≤0.04mm/m。参照GB/T17657-2022检测标准,耐划痕≥3级2.0N未见划痕，台面经耐冷热循环测试表面无裂纹、鼓泡，耐光色牢度进行不低于12h的测试，检测结果≥4-5级。釉面和坯体工艺要求：表面为釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色（非坯体颜色）。需提供合规性专项检测报告证明文件。
▲3、陶瓷台面安全性能要求:耐高关注物质（SVHC)247种：SVHC≤0.1%（w/w），符合REACH标准；放射性：内照射≤0.4，外照射≤0.9，核素的放射性比活度：镭85.9Bq/kg,钍120.3Bq/kg,钾944.9Bq/kg，满足GB6566-2010A类装饰装修材料的要求。甲醛释放量：52小时未检出。需提供合规性专项检测报告证明文件。
▲4、陶瓷台面尺寸偏差性能要求:参照GB/T19367-2022检测标准，检测样品至少3块≥1000mm陶瓷台面，检测技术要求为：长度、宽度：偏差±2（mm），厚度：偏差±0.5（mm），垂直度、边缘直度、平整度：≤1（mm/m）；检测结果：符合。需提供合规性专项检测报告证明文件。

▲5、陶瓷台面安全阻水工艺性能要求：水池台面采用双向导流防滑沥水槽碟型陶瓷台面，台面四周一体碟型阻水边工艺，检测规格≥1500mm，厚25mm（一体成型，非后期粘贴），检测要求为：一体实芯坯体、一体烧成釉面，碟型陶瓷台面防滑和沥水导流的测试；检测结果为：样品无空洞、无气泡、无杂色，为一体实芯坯体，样品釉面与坯体之间无断层、无脱层、无釉面碎屑、釉面与坯体呈一体。满足防滑作用、满足沥水导流作用，双水槽孔需配备单向且独立（非连通）的防滑沥水槽。需提供合规性专项检测报告证明文件。

▲6、陶瓷台面防滑工艺要求：涉及到玻璃试管较多及用水量大的台面，为减少器皿意外滑动带来的危险，台面需在其操作面边沿配备止滑工艺，止滑凹槽宽度≧10mm,深度≧1.2mm,长度750mm，储水量≧17ml,凹槽釉面颜色与台面釉面一致，预防液体因意外打翻及玻璃器皿滑动到地面带来的危害，需提供合规性专项检测报告证明文件。

▲7、拟选用陶瓷台面的技术规格应与投标文件技术指标保持一致。同时，需等经甲方签字确认后方可生产加工及供货。陶瓷台面质保及品质要求：产品质量需满足质量管理体系认证及中国国家强制性产品3C认证、CE认证、职业健康安全管理体系认证。投标时须提供满足或优于以上所有技术参数内容的品牌厂家针对本项至少15年使用破损无条件‬更换的售后承诺书及产品质量独立慧鉴认证，提供台面品牌厂家针对本项目开具的授权书及加盖台面品牌厂家鲜章的合规性检测报告复印件。

▲8、为了更好便于辨别陶瓷台面板产品质量，投标时须提供台面样品：

（a）尺寸：150*150*20mm（可以更改）

（b）工艺：陶瓷台面表面色彩稳定协调、纹理连贯，表面光滑，四周精细打磨无毛刺，物理化学性能满足技术参数，多种颜色可选。中标供货产品与小样一致，开孔部份需满足截面耐污染。

（c）样品留样保存。



	
	不锈钢台
	1、1.00mm厚304#不锈钢结构,框架采用304不锈钢38*38方管制作，表面抛光处理；

2、台面板厚度为20mm，双层不锈钢结构，夹层内垫18mm中纤板。不易藏细菌，易清洁；

3、不带柜体及抽屉

	
	万向排气罩
	1.主体：PP材质；

2.直管及罩子旋转装置要求铝合金材料确保装置稳定，并且360°旋转；

3.关节PP全新料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；

4.关节连接杆：304不锈钢；

5.关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；

6.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；
7.伸缩导管Φ75PP管；

8.拱形/杯形集气罩：高密度PP/PC材质；

9.固定底座：采用PP材质。

投标时需提供以下检测报告：
▲（1）耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准，同一份检测报告需包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、二氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99.0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（1601）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。
▲（2）氙弧灯老化测试：依据GB/T16422.2-2022、GB/T250-2008标准，通过氙弧灯老化测试（黑标温度计：65℃，循环：102min干燥、18min喷淋，辐照度：0.51W/（m²·nm），试验时长：≥3500h），色牢度等级≥4级，符合相关技术要求。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

（3）弯曲强度：依据GB/T9341-2008标准，检测结果≥80MPa。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

（4）抗压强度：依据GB/T1041-2008标准，检测结果≥80MPa。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

投标单位须提供绿色产品认证证书，以证明所投产品符合国家对绿色制造与环境产品的相关要求。

	
	紧急冲淋洗眼器
	1、规格：立式

2、材质：304不锈钢，冲淋阀门及洗眼器阀门需快开陶瓷阀（非球阀）方便维保。

3、技术参数：

3.1、需提供第三方检测机构出具的紧急喷淋铬（Cr）含量大于18%、镍（Ni）含量大于8%的检测报告；

3.2、喷淋性能

（1）喷淋流量：达到至少76L/min，确保快速有效地覆盖受影响区域

（2）喷淋持续时间：连续供水时间至少为15分钟，以满足紧急情况下的清洗需求。

（3）喷淋角度与范围：确保360度全方位喷淋，覆盖范围广

3.3、系统设计与安装

（1）安装位置：靠近危险区域，确保人员在紧急情况下能够迅速到达。

（2）材料选择：采用不锈钢材质，确保系统的稳定性和耐用性。

（3）操作方式：需具有手拉式、脚踏式，便于快速启动。

3.4、出水要求

（1）出水温度：使用常温水，避免对皮肤造成刺激。

（2）水质要求：使用清洁的自来水或去离子水，确保清洗效果。

3.5、安全标识：设备周围设置明显的安全标识和操作流程，确保人员的正确使用。

3.6、需提供国家认可的第三方检测机构出具的包含应急喷淋器一般要求、应急喷淋器控制阀门、洗眼器、洗眼/洗脸器等全项检测项目并加盖CMA和CNSA章的检测报告。

投标时需提供以下检测报告：
▲（1）耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准，同一份检测报告需包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、二氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99.0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（1601）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。
▲（2）抗菌性：依据JC/T897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括粘质沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、恶臭假单胞菌、鲍曼不动杆菌）。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

（3）中性盐雾试验：依据GB/T10125-2021标准进行≥600h中性盐雾试验后，保护等级（Rp）不低于8级，外观评级（Ra）不低于8级。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

（4）不锈钢元素含量：依据GB/T11170-2008标准，检测不锈钢元素含量，检测结果为：碳（C）含量≤0.06%，硅（Si）含量≤0.60%，锰（Mn）含量≤1.20%，磷（P）含量≤0.04%，硫（S）含量≤0.01%，铬（Cr）含量18~20%，镍（Ni）含量8~11%。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

	
	三联水龙头
	龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

投标时需提供以下检测报告：
▲（1）耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准，同一份检测报告需包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、二氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99.0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（1601）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

▲（2）耐老化测试：依据GB/T1865-2009标准，≥1000h测试后，光泽保持率≥90%，色差≤1。提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

（3）连接软管耐压性：依据GB/T23448-2019标准，经过耐压性能检测，软管无破裂、渗漏和其他缺陷。提供国家建筑材料测试中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

（4）中性盐雾试验：依据GB/T10125-2021标准，进行≥1500h中性盐雾试验后，试件平整表面无起泡、无开裂、无脱落、无明显锈蚀。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

投标单位须提供由权威机构颁发的三星级绿色建材认证证书，用于佐证产品在环保、节能、安全等方面的高标准要求。

提供“专精特新小巨人企业”认证资质，并提供有效的认证证明文件。

	
	PP水槽
	水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚＞5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。

投标时需提供以下检测报告：
▲（1）耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准，同一份检测报告需包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、二氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99.0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（1601）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。
▲（2）紫外老化测试：依据GB/T16422.3-2022、GB/T1766-2008标准，通过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥700h），色牢度等级≥4级。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

（3）简支梁缺口冲击强度：依据GB/T1043.1-2008标准，检测结果≥7kJ/m2。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

（4）氧指数：依据GB/T2406.2-2009标准，检测结果≥25%。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

投标单位须提供绿色产品认证证书，以证明所投产品符合国家对绿色制造与环境产品的相关要求。

	
	桌面洗眼器
	1.主体：加厚铜质H59-1；

2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；

3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；

4.防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开；

5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用；

6.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；

7.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。

8.洗眼量：＞6L/min。

9.需提供国家认可的第三方检测机构出具的包含以下项目并加盖CMA和CNSA章的检测报告：（1）测试压力0.20MPa，测试时间3min/次，样品提供冲洗液流量：≥10.3L/min，能保持洗眼时间：15min；（2）阀门在0.64s的时间内能完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，能始终保持开启状态；（3）喷头位于距离使用者站立的水平面的高度距离可调（838mm～1143mm），距离墙壁或最近的障碍物距离可调（≥153mm）。
投标时需提供以下检测报告：
▲（1）耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准，同一份检测报告需包含甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、单宁酸（AR）、二氯乙酸（AR，98%）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、磷酸氢二钠（无水）（AR，≥99.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、硫酸铁铵（>98%）、已烷（AR，≥97.0%）、邻二甲苯（CP，≥98.0%）、四氯化碳、2-苯乙醇（>99.0%）、2-甲氧基乙醇（特纯99%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、二恶烷（1,4-二氧六环、二氧杂环已烷）（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二正丁胺（1601）（AR）、N-甲基吡咯烷酮（>99.5%）、二硫化碳（≥99.9%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%）等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

▲（2）耐人工气候老化性：依据GB/T1865-2009标准，通过人工气候老化测试（黑标温度计：65℃；循环：喷淋时间18min、干燥时间102min；辐照度（在300-400nm处）：60W/m2，试验时长：≥500h），外观无变化，光泽保持率≥90%，色差≤1。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

（3）铜管拉伸试验：依据GB/T228.1-2021标准，抗拉强度≥556MPa，断后伸长率≤15%。提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS章的检验报告。

（4）金属污染物析出：依据GB18145-2014标准，砷＜1.0μg/L，钡＜200μg/L，硼＜500μg/L、镉＜0.5μg/L、锰＜30.0μg/L、钼＜4.0μg/L，锑、铍、铬、六价铬、铜、汞、硒、铊、铋、镍等均未检出。提供国家化学建材质量检验检测中心出具的带有CMA和CNAS章的检测报告。

投标单位须提供绿色产品认证证书，以证明所投产品符合国家对绿色制造与环境产品的相关要求。

	
	不锈钢结构（中央台、边台）
	1.材质要求：台面、框架均为304#不锈钢材质；

2.结构要求：框架规格不低于38×38*1.2mm的不锈钢整体焊接成型；

3.台面要求：304#1.0厚不锈钢板，整体焊接成型，总厚度不小于25mm，

4.台脚要求：为304#不锈钢管并带可调脚，承载性好，牢固边角打磨光滑无毛刺。

5.不带柜体。

	
	样品柜、器皿柜、试剂柜、储物柜
	1、全钢结构，整体可拆卸

2、实验室专用，采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末

3、柜门带铝合金闪电锁

4、上下双开门，上部内嵌5mm透明玻璃

5、带三层活动层板

6、门铰采用2.0mm厚度的304不锈钢合页

	
	更衣柜
	1、全钢框架，整体可拆卸；

2、实验室专用，采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末；

3、双开门，采用1.0MM厚冷扎钢板，中间填充有隔音材料；

4、上层设不锈钢挂衣管，下层设一层鞋柜；

5、门铰采用2.0mm厚度的304不锈钢合页。

	
	置物架
	1、全钢结构，整体可拆卸；

2、实验室专用，采用1.5mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板、冲压、折弯、焊接等一系列程序成型，再经酸洗磷化后喷环氧树脂粉末高温固化；

3、标配：三层活动层板，层板托板采用1.2mm厚钢板制作，承重性强。

	
	防火安全柜
	1、▲易燃试剂安全柜尺寸要求：大容积型的柜体设计，外部尺寸：W900mm*D600mm*H1950mm，内部尺寸：W770mm*D443mm*H1647mm，能很好的在有限空间内解决实验室分散的易燃试剂安全储存需求，生产厂家通过ISO质量管理体系认证、ISO环境管理体系认证、ISO职业健康管理体系认证,须提供有效期内加盖生产厂家公章的复印件。

2、易燃试剂安全柜外层主体钢板材质要求：≥1.5mm厚冷轧钢板，且底座采用≥3.0mm厚钢板结构，整体焊接而成，确保柜体结构稳定不变形。

3、易燃试剂安全柜主体结构要求：整柜须采用多层防火、隔热结构设计，配置多层防火、阻燃、隔热复合材质的，整柜具备优良的防火、隔热性能，（不得采用单层钢板和双层钢板中空或中空填充物的结构方式），防火层总厚度≥45mm，从而提升实验室整体安全级别，降低实验室易燃试剂化学品的储存风险。

4、▲易燃试剂安全柜耐火时间要求：符合EN14727-1防火检测标准要求，耐火时长30min，须提供通过Intertek或TUV等权威第三方检测机构出具的防火检测报告复印件并加盖生产厂家公章，第三方检测机构通过CMA或CNAS资质认定，检测范围具有EN14470-1安全柜极限防火测试。

5、▲易燃试剂安全柜层板要求：三层活动储漏层板设计，≥1.5mm冷轧钢板材质，设有快插固定装置，可灵活调整层高，每层均可独立储漏，围边高30mm，层板最高可承重75KG/㎡，层板需并设有可调节防倾倒调节杆，可有效防止试剂瓶意外倾倒或掉落，须提供防倾倒调节杆实物彩页。

6、易燃试剂安全柜表面涂层和颜色要求：整柜表面采用防尘、防锈、防潮性能的多层环氧树脂粉末防静电喷涂工艺，能最大限度降低腐蚀和湿气影响，颜色：柜门为警告黄,柜体为炭灰色。

7、▲产品须取得生产制造过程质量监督认证标识，MCPS复合热感闭合防御系统：环境温度超过50℃时，柜门20秒内自动关闭；超过70℃时，风阀20秒内自动关闭；超过110℃时，柜体形成整体密闭空间，大幅提升火灾等意外场景下柜内易燃试剂的安全性。通过EN14727《实验室使用的储存装置的要求和试验方法》标准，并提供Intertek、TUV等权威第三方检测机构出具的检测报告复印件（加盖厂家公章），检测机构须通过CMA或CNAS资质认定。

8、易燃试剂安全柜柜门要求：采用更加符合人体工程学的防挂宽式拉手，双锁控制，能满足双人双锁的管控需求。

9、易燃试剂安全柜外观要求：须贴有夜光型易燃试剂目视化安全管理标识。

10、易燃试剂安全柜通排风要求：柜体顶部设有∅75mm标准通排风口，采用上送下排后置型通排风方式，配置有∅75mm，长度1000mm软连接管道，可无缝对接只主排风管路或无管道式自滤风机。

11、易燃试剂安全柜防静电装置要求：须设有金属搭接结构的，电阻率＜10Ω，防静电外接连接端子≥2个，从而确保柜体整体静电的消除，避免产生静电风险。

12、易燃试剂安全柜底部增配升降式承重活动底轮（带定位刹车），同时满足柜体的移动和固定需求，可轻松、快速移动安全柜，并调节柜体水平，确保在地面不平整的情况下也能正常使用。

▲整柜质保2年，为了确保项目质量须提供原厂家或国内一级代理商售后服务承诺函并加盖单位公章。



	
	废液收集系统
	一、系统配置要求
液质室、LC、质谱室、制备液相室、高效液相室、超高效液相室等采用管网式分析仪器溶剂密封及废液回收系统，管网式汇总式收集，隐藏式安装工艺，20L废液收集桶1用1备，可有效从源头上解决实验室废液废气产生扩散污染问题。

每排废分析仪器废液回收系统，每1台分析仪器的流动相须配置4套溶剂进样密封安全盖（带空气单向阀）。

每排废分析仪器废液回收系统须配置1套4.3英寸液晶触屏双桶自动液位报警系统。

每排分析仪器废液收集点须配置1个三层吸附挥发性有害气体吸附过滤器。

每排废分析仪器废液回收系统须配置1个S60废液安全盖。

二、系统技术要求

▲废液回收系统主管道：须采用φ≥32mm，Polyro®或PTFE复合材质的化学废液收集专用耐腐蚀，耐压的成套标准管道，并具有防静电、阻燃、耐腐蚀、抗压等特性，（不得采用外套金属管道加固方式），从而避免塑料应力变形产积液、漏液等造成实验室化学废液泄漏、燃爆安全事件，生产厂家通过ISO质量管理体系认证、ISO环境管理体系认证、ISO职业健康管理体系认证,须提供有效期内加盖生产厂家公章的复印件。
自动液位监测安全盖：带自动液位信号监测装置,液位信号与桶内气体完全隔离，可有效避免交叉接触风险，液位信号可无缝对接到到自动液位报警系统，从而避免溢满风险。

▲挥发性有害气体吸附过滤器：活性炭的活性内表面≥1500m2/g，具备良好的挥发性有害气体吸附功能，设有6个月按压式计时启动器，能最少满足6个月使用时间，须提供ASTM/DIN/ISO测试吸附率≥90%检测报告。

▲自动液位声光报警系统：液晶触摸屏的人机交互界面触摸面板，可无缝对接实现自动切换控制模式，具备设备故障自检报警、60S重复报警提醒、30秒~180秒可调节能休眠功能、、H20多段式液晶显示和声光报警功能，产品通过30MHz-1000MHz辐射骚扰合格检测，须提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS章的30MHz-1000MHz辐射骚扰合格报告。

废液安全收集桶：容量20L，尺寸≤W290*D250*H390(mm),壁厚:1.5mm，净重≥1.6kg，螺纹口径S60，全新HD-PE材质，颜色：白色半透明。可满足盛放不同化学溶剂溶液，符合危险化学废液道路运输许可要求标准规范，桶身标贴有可书写分类辨识标签，不得采用异形或非标螺纹口收集桶，须提供参数符合确认承诺函，从而提高后续备品更换和采购的便利性、经济性。
安装工艺：废液收集管网系统采用防静电工艺安装布置，末端须采用GL25/全新PTFE材质导流软管连接，确保液体缓慢流向废液收集桶中，避免收集过程产生大量静电，降低废液收集过程风险。

二次防滴泄漏托盘：可防静电，耐化学腐蚀材质，尺寸≥W360*D360*H80（mm），表面易清洁，四面须配置废液安全管理标识。
溶剂进样密封安全盖：GL45标准螺纹口，3孔设计，可适配1.6mm/2.3mm/3.2mm进样毛细管，优质耐腐蚀PPS/PTFE材质，配PTFE密封圈，防止挥发性气体泄漏，

为了确保项目质量和售后维保服务的持续服务，须提供生产厂家或代理商出具并盖章的对本项目的授权书及售后服务承诺函。

	
	智能化试剂安全柜


	▲集成工业级电脑，预装专业操作软件，采用不小于13英寸电容式触摸屏，不得采用外置分体式屏幕，屏幕内嵌人脸识别摄像头，配备RFID识别器及不少于2个USB接口，须提供产品实拍外观图作为证明材料；

单开门尺寸≤900*670*1880mm（宽*深*高），配备4层层板，单台存量≥144瓶（以500ml试剂瓶为例），禁止堆叠存放；

▲采用≥1.2mm冷轧钢板，外表面实施静电喷塑工艺处理，双层设计提升结构强度，耐火防爆，须提供第三方检测机构出具的4小时实测内部温度不高于50℃的智能柜耐火检测报告复印件，及机械检查、绝缘介电强度测试、防护试验、冲击测试和接地连续性试验结果判定合格的智能柜防爆检测报告复印件；

▲柜体取得欧盟ATEX防爆指令2014/34/EU的严格认证，符合CE认证体系中针对潜在爆炸性环境设备的强制性安全要求，须提供相关证明材料；

▲通过13.56 MHz RFID射频技术，无需事先指定物资存放位置，系统可自动识别物资信息并定位到层；

▲采用特氟龙喷涂与PP材质结合的防腐工艺，可耐受强酸、强碱和有机溶剂腐蚀，延长柜体使用寿命；

配备3D数字降噪摄像头，具备移动侦测功能，自动识别、记录并分段存储视频画面，具备视频回放与导出；

集成电控与B级机械双重锁，保证断电时可应急领用，须提供产品实拍外观图作为证明材料；

柜体底部采用静音万向脚轮，移动便捷具备锁定，内部采取全遮光密闭空间设计，配备照明系统，开门自动亮灯；

采用防静电设计，配置铜质接地端子，最大程度降低静电风险，须提供实物图片作为证明材料；

基于 Python 环境开发，运行系统配置Ubuntu 20.04及以上版本，兼容在麒麟、统信、鸿蒙等多种国产化系统上运行；

系统提供人脸识别和账号密码2种登录方式，具备双人身份验证，符合双人双锁管理要求，人脸识别登录采用活体识别技术，有效防止照片或视频欺骗，系统可自定义设置密码更换周期；

柜体屏幕界面可直接进行新品入库、领用、归还操作，并具备批量操作，自动生成流转记录，实时显示盘点清单；

▲系统具备存储禁忌智能分析与报警能力，能够识别3000多种危险化学品酸碱性、氧化还原性、毒性、爆炸性、有机、无机、固体、液体等关键属性，可根据存储禁忌逻辑算法进行混存报警并生成当前报警清单，配存规则符合《GB 15603-2022 危险化学品仓库储存通则》等国家标准，具备实际情况自定义，须提供软件提醒、存储禁忌报警列表以及存储禁忌配置界面截图作为证明材料；

具备临期与库存不足预警功能，具备过期、逾期未归还、存储禁忌报警功能，预警与报警时间可灵活配置；

报表统计包含库存量统计、入库统计、使用明细表、库存明细表、流转日志、存储禁忌报表和呆滞物料表，具备按时间范围、物资名称等条件查询和数据导出；

系统具备自定义功能，包括入库模板字段编辑、柜体名称与编号设置、角色分级管理、用户权限分配、过期物资重设有效期；

具备独立运行能力，可脱离平台使用，并扩展管理副柜；

具备有线和无线网络连接，在同一局域网内，通过柜体内置的IP地址，可直接在办公电脑上访问系统，进行数据查询和导出等操作，实现信息互通；

须提供所投产品厂家获得国家版权局颁发的“信息化试剂柜管理系统”和“智能化试剂柜定位监测系统”计算机软件著作权证书复印件。


