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大型仪器共享管理系统
	一、总体要求
（一）要求系统 PC 端采用B/S 架构，不需安装客户端，系统采用 J2EE技或.Net 技术开发，基于.Net Core 框架，支持 Windows 和 Linux跨平台部署，支持 SQL Sever 和 PostgreSQL 数据库。移动端应支持主流移动操作系统，包括但不限于 IOS、安卓客户端。
（二）满足在友财、XXXXX等中间件上运行；支持运行在X86、ARM 等架构处理器的服务器上。
（三）为适应国产化，采购人具备国产化运行环境后，投标供应商需免费配合采购人完成系统国产化适配和改造，免费迁移数据和系统数据库切换服务。
（四）本项目为广西中医药大学提供大型仪器共享管理系统（以下简称“大仪系统 ”），实现单位内、单位外用户统一的仪器共享管理门户入口，支持灵活搭载用户管理、课题组管理、用户工作台、

二、系统功能
（一）用户管理
要求支持用户注册、管理审核、登录认证功能，管理员可通过此模块管理用户预约仪器的资质和相关权限设置
1.支持用户基本信息登记，支持设置角色、新增、导出、批量导入、批量删除、批量审核通过、批量审核不通过、批量禁止登录和批量禁止预约功能。
2.支持设置用户管辖范围，包括但不限于：管理的设备、管理的地址、管理的用户、管理的考试；根据用户的身份类型，管理员可以自定义设置不同的管理范围。
3.支持查看用户使用权限，包括仪器授权、仪器周期性授权、门禁授权和门禁周期性授权，支持对用户授权新增、修改和删除。
4.支持查看用户仪器使用资质，支持通过仪器名称、审核状态进行检索，支持新增、批量审核、删除使用资质功能。
5.支持微信绑定平台账号管理，包括：解绑、是否允许绑定多个微信用户。
（二）课题组管理
要求增加完善现有大型仪器共享管理平台“课题组”相关信息，实现人员网络图形化或目录化方式展示，实现层级显示。
1.要求支持编辑课题组基本信息，包括：课题组名、当前状态、联系方式、创建时间、结束时间、编号、类型、所属学科等。
2.支持导师实时新增或删除课题组成员或合作导师，支持定义课题组成员的付费方式为导师账户付费或分配经费。
3.支持导师对课题组成员进行预警值、不可预约值和不可使用值设置。
4.支持导师审核课题成员注册、培训申请、设备预约、送样申请等管理功能，支持设置自动审核或手动审核。
5.支持导师查看课题组成员预约记录、使用记录、培训记录、考试记录、设备使用申请记录。
6.支持导师查看账户余额：
（1）账户概览可以查看账户余额、真实币、赠送币；支持查看账户存款记录，支持通过申请时间、审核情况和存款编号进行检索存款记录。
（2）收支明细可以查看课题组成员在预约、培训、送样等扣费信息，支持通过申请时间、类型和收支类型进行查看，支持导出功能。
7.支持导师查看扣费记录，包括：机时扣费、手工扣费、送样扣费和培训扣费，支持查看扣费记录详情，支持导出扣费记录功能。
8.要求工作台支持设置PI助理角色，支持分配PI助理的额度：要求支持管理课题项目信息，包括：项目编号、项目名称、项目类别、项目管理员、项目总额、管理员可分配额度等，支持查看项目详情。
（三）用户工作台
1.实验人员工作台：展示导师信息、课题组名称、课题组余额信息、剩余额度、预警值、不可使用值、不可预约值；支持仪器预约使用日程安排提醒；支持消息通知查看。
2.导师工作台：要求支持查看所有课题组成员账号付费方式；支持仪器预约使用日程安排提醒；支持课题项目展示；支持查看账户费用统计信息；支持消息通知查看。
★3.管理后台总览：要求支持展示我的待办事项、快捷入口、消息查看，支持展示我管理的仪器机时占比、实时使用、机时排行，支持展示我管理机构的机时评价情况、机构机时排行，支持对总览版面组件进行新增/移除/放大等操作，支持鼠标拖动组件位置，支持一键还原为组件初始状态。
4.增加反馈功能
支持对仪器使用后，在现有大型仪器共享管理平台增加满意度调查与意见反馈功能，及时采集平台运行意见。


（四）门户及内容发布
1.门户首页
（1）支持用户统一登录入口，支持账户登录、注册、修改密码等；
（2）平台首页仪器展示默认按使用率（机时利用率）从高到低排序。
（3）支持仪器开放资料查看下载、仪器设备展示预约、通知公告等。
（4）门户首页可根据用户需求展示仪器总数、仪器总价值、仪器使用机时，同时以广告轮播的方式展示预约信息，仪器图片等.
（5）支持提供仪器使用排行、预约排行、收藏排行和仪器使用走势图，为保护实验中心数据安全，提供登录后才可查看数据功能。
2.内容管理
（1）导航管理：根据用户的需求对导航栏进行调整和修改，支持管理员在后台自行更改导航菜单名称、位置、链接、导航父级分类等。
（2）文章管理
文章列表：提供文章新增、发布、取消发布、批量删除等功能；支持文章分类、关联分类、文章置顶、登录后阅读和登录后下载功能，管理员可以将重要公告或重要文件设置为登录后阅读或登录后下载，实验人员登录后跳转至公告或必读文件页面。支持上传文章附件功能，格式支持
文章分类管理：支持新增、修改、删除文章分类，支持修改文章所属门户、所属机构、展示方式、首页位置。
文章关联显示审核：支持文章关联发布审核功能，审核通过后才能正式发布关联文章。
（五）资产系统对接管理
要求大型仪器共享管理平台与学校资产管理系统对接，支持数据比对，数据信息定时同步，实现资产系统中仪器设备(新增的)每天定期推送到学校大型仪器共享平台，实现以下功能：
1.设置推送依据：根据资产系统中的【输入日期】字段和【经费科目】推送（包括但不限于这几个字段，根据用户需求来确定）。
2.设置推送字段：资产名称【设备名称】、使用单位【所属单位】、金额【价格】、购置日期【购买日期 】、供应商/电话【供应商】、经费科目【经费来源】等（包括但不限于这几个字段，根据用户需求来确定）。
3.审核功能：管理员可以审核推送过来的设备信息。
4.联动功能：支持与设备维修模块联动，设备处置后与资产管理系统对接，实现状态同步。
5.要求支持管理员通过系统后台，发布和管理入网仪器信息，包括：仪器名称、资产编号、所属机构、放置地点、设备来源、资产负责人、联系电话等仪器基础信息，包括：仪器设备类别、主要学科领域、主要购置经费来源、所属资源载体、海关监管年限、进口报关单编号、仪器设备在进口报关单上名称、免税证明号、海关放行日期、进口报关单项号等国家平台（nrii.org.cn）标准规范要求的字段。
6.设置保养计划和保养日历，预警保养情况，自动登记保养台账。
7.支持仪器状态管理，包括但不限于在用、多余、待修、待报废、降档，支持记录仪器状态修改日志，包括：创建人、创建时间、更改前状态、更改后状态、备注以及状态描述。
▲8.支持多层级、结构化、树状的仪器放置地址信息库管理功能，层级包括：校区、楼栋、楼层、房间。
9.支持仪器附件上传，附件支持文件类型：doc,docx,jpg,png,gif，支持设置为用户登录后才可下载。
10.支持实验人员在门户查看使用者、总次数、总时长、仪器收费标准、设备型号、当前状态、负责人、联系人、放置地点、仪器基本信息、公告及同类仪器等信息；支持仪器预约、送样预约、附件下载、仪器收藏和故障报告等功能。
11.支持仪器信息智能匹配检索。实验人员可通过输入仪器名称、型号、资产编号、负责人、房间号等信息智能匹配检索所需仪器，支持空格分隔多个关键字。
（六）与财务系统对接
要求与学校的财务系统对接，实现大仪系统费用在线划扣和结算功能，实现“预充值、后报销”功能，具体包括：
1.自动财务结算
与学校财务系统接口对接，自动生成仪器使用记录和计费账单，并完成财务结算：
（1）支持校内用户使用项目经费卡在线支付功能，须绑定本人统一身份认证账号，此账号为大型仪器共享平台与财务系统唯一识别、校准账号；
（2）支持校内用户预约仪器时配置好收费标准，先核准本次预约使用的费用，并选择经费卡；
（3）预约业务单优先从大型仪器共享平台账户余额中扣除费用，账户余额不足时，可在此页面选择经费卡支付，也可线下缴费-线上存款（看不懂，请李处把关）；若选择的经费卡支付失败，则返回个人经费卡列表，可重新选择经费卡，完成支付；完成支付后，财务系统会冻结对应经费卡的支付金额；
（4）校内用户可查询已支付记录，支付记录信息包含使用信息、扣费时间、扣费途径、扣费状态、财务订单状态等；
（5）系统管理员可以发起结算，选择需要结算的记录发起结算，调用财务接口结算及费用分配，支持多选批量发起结算；结算成功记录自动流转至已结算列表，支持查询、导出；
2.校外用户扫码支付
根据学校要求，支持校外用户通过微信或支付宝等方式在线支付费用，满足校外共享服务的收费需求：
（1）校外用户在学校大型仪器共享平台注册账号，然后经过学校平台管理员审核；
（2）校外用户在学校大型仪器共享平台预约仪器时配置好收费标准，先核准本次预约使用的费用，然后跳转聚合支付平台，选择微信或支付宝等方式支付；
（3）用户可查询已支付记录，支付记录信息包含使用信息、扣费时间、扣费途径、扣费状态、财务订单状态等；
（4）系统管理员可以发起结算，选择需要结算的记录发起结算，调用财务接口结算及费用分配，支持多选批量发起结算；结算成功记录自动流转至已结算列表，支持查询、导出；）
3.校内用户经费卡划扣
校内用户可使用科研经费卡直接划扣费用，无需线下报销，实现“预约→使用→自动扣费”的便捷体验。
4.校内报账流程衔接
按照学校统一的报账流程进行费用处理，确保所有费用合规进入学校财务体系。
（七）试剂耗材服务平台对接
▲1.支持采购入库管理功能，支持填写采购单号、采购明细、来源、验货单号等信息，支持批量选择入库耗材，支持采购入库单导入导出功能。支持对接第三方平台获取试剂耗材采购信息。
2.支持手动入库功能，手动入库支持自动生成入库单号，批量选择入库耗材，支持选择入库仓库，查看入库明细。支持耗材入库单导入和导出功能。
3.支持耗材领用管理功能，支持批量选择领用耗材，支持撤销、复制领用单，支持领用单批量审核功能，支持填写审核意见。
▲4.支持耗材出库管理功能，耗材出库需支持手动出库、领用出库、调拨出库、报废出库四种方式，支持批量选择出库耗材，支持自动生成耗材出库单号，领用出库和调拨出库时需关联领用或调拨单号、课题组名称、项目名称。需支持出库记录导出功能。
5.支持库存查询功能，支持查看所属仓库耗材库存量、可领库存、冻结库存、预警线、耗材货号、品牌、规格、计量单位信息。支持查看库存台账，可了解库存变动信息。
▲6.支持设置库存警戒线，当库存低于警戒线时，系统自动发送站内信息给相关负责人员。
7.支持库存调拨功能，库存调拨主要用于各课题组或仓库之间资源协调使用，申请调拨后需经过入库管理员审核，审核通过后由出库管理员进行出库。调拨出库后，调拨单不可撤销或删除。
8.支持库存报废管理功能，满足仓库管理员对过期或损坏的耗材进行报废处理，支持报废审批流程，耗材报废审核通过后不可撤销，支持报废清单导出功能。
9.支持与学校试剂耗材采购服务平台对接
（八）门禁系统对接管理
1.统一身份认证系统对接，要求增加完善现有大型仪器共享管理平台“用户管理”的内容，与学校数据中台实现对接，完成用户的数据治理，实现人员信息的唯一性、同步更新，实现融合门户“一键登录”。
2.实验人员预约仪器时系统自动对账户进行资格审查，包括但不限于：仪器黑名单、不良行为、培训申请、使用设备权限、在线考试（设备、机构）、使用反馈和使用评价，未通过资质审查的，系统需提示，并提供培训申请、使用权限申请等快捷入口。
3.预约设置
（1）支持设置仪器是否开放；
（2）支持设置机时预约方式：授权使用、需要预约、停用预约、随到随用；
（3）支持设置提前开放期限：可提前多少分钟开放；
（4）支持设置提前预约期限：最早提前多少天预约，最晚提前多少分预约；
（5）支持设置预约审核：需要审核，无需审核；
（6）支持设置取消预约：至少提前多少分钟取消，未结束的预约是否允许取消，已审核的预约是否允许取消；
（7）支持预约弹窗提示；
（8）支持预约页面提示；
（9）支持按工作日设置开放时间， 自定义预约时间单位， 自定义修改起始分钟， 自定义每天开放的时间段；
（10）支持设置账户低于多少元不可预约；
（11）支持设置是否显示预约人联系方式；
（12）支持自定义预约可选多个部件；
（13）支持强制使用评价；
（14）支持强制考试：支持选择考试试卷；
（15）支持设置自动取消时间；
（17）支持预约时段内可提前开门时间、延长开门时间；

（18）支持设置预约时需要选择协同测试人的时段；
（19）支持设置未审核的预约是否允许他人同时预约。
3.预约规则
要求支持以下规则：

(1)不可预约时间

(2)支持用户根据具体的管理需求灵活设置不可预约的时间段。

(3)用户预约优先权

(4)支持设定部分特殊用户能在预留时段内具备预约权，支持按照用户、课题组、机构、用户类型等方式设定；支持设置优先权失效时间，
(5)支持按自然日失效。
(6)用户可预约时间段
(7)支持设定仪器仅允许指定的用户对象在指定的时段内预约，对象类型支持用户、课题组、机构、用户类型、用户身份、工作组。
(8)用户预约限制

(9)支持限制指定的用户对象在周期时间内的预约总时长和总次数，周期时间支持按开放的预约时间、按自然周。
4. 自定义预约规则
支持通过输入自定义公式及变量脚本，实现更复杂的预约规则，如：某个实验人员，除工作日能预约外，在未来 3 个月内也可预约非工作日时间。
5.节假日设置
支持管理员对节假日仪器开放进行调整，可批量选择节假日不可预约的仪器，支持自定义开始时间和结束时间，支持选择生效范围为机时预约或送样预约。
6.预约黑名单设置
支持管理员设置预约黑名单，拒绝为预约黑名单用户提供仪器共享服务，黑名单可新增，可删除。


（九）预约表单必填项设置
将课题组项目名称、编号、样品数等信息设为必填，完善信息采集。
（十）安全培训管理
▲1.支持采集实验室安全、不同类型实验培训等相关视频资料。计划，包括：培训时间、培训人员、培训地点、培训时间、培训人数上限、是否对外开放申请等。（提供系统截图加分）
2.在“题库管理”中增加上述内容的习题和题库。
3.在“试卷管理”中增加上述内容的考试题库。支持在线答题与智能判卷。
4.在“资格管理”中增加考试证书制作功能，并提供多种证书模板。
5.增加“在线报名”功能，实现人员在线报名参与培训。
6.支持管理员设置是否培训完成后才可预约仪器。
7.实验人员预约仪器时，系统自动校验是否已通过培训，提示并引导预约者申请培训。
4.若仪器无培训资料，支持实验人员申请仪器培训。
5.仪器培训计划支持设置是否发布至网页，仪器培训期间支持设置是否对外开放预约。
（十一）仪器授权管理
1.预约使用，要求系统自动根据有效的预约记录授予上机权限，并联动控制终端自动判断用户上机权限。
2.授权使用，要求管理员可手动为用户添加授权信息，系统自动根据有效的授权记录授予上机权限，并联动控制终端自动判断用户上机权限。授权使用管理功能支持批量选择仪器、批量选择用户进行多对多授权，授权时间支持固定时段和周期性时段。
3.随到随用，要求系统自动根据账号有效状态，并联动控制终端自动判断用户上机权限。在账号有效期内，实验人员都可刷卡/刷脸/扫码上机。
4.要求管理员可通过配置启用“预约使用+授权使用 ”双模权限机制，即同一台仪器可通过预约获得上机权限，也可通过管理员手动授权获得上机权限。支持双模联动权限冲突检测（预约使用>授权使用），该机制下当某个时段同时被预约使用和授权使用时，仅允许预约使用者上机。

（十二）查询及统计报表
1.预约记录
支持根据管理员权限查看预约记录详情、批量审核、导出、爽约、登记和打印等功能，支持管理员根据实际使用需求对预约记录字段进行调整。
2.使用记录
支持根据管理员权限查看使用记录详情、新增、导入、导出、修改等功能，支持管理员根据实际使用需求对预约记录字段进行调整。
3.付费人统计
要求支持从付费人角度进行统计功能，信息要包括付费人、付费人单位、使用汇总（使用次数、实际用时、付费仪器数、机时费用）、手工扣费、培训费用、费用汇总。管理员可进行查看明细、导出操作。
4.仪器统计
要求支持从仪器角度进行统计，信息要包括仪器名称，资产编号、所属机构、负责人、单价、机时（预约次数、预约时长、使用次数、实际用时、付费人数、机时费用）、手工扣费、培训费用、费用汇总。
5.机构统计
要求支持从机构角度进行统计，信息要包括机构名称、仪器总数、机时（使用次数、实际用时、机时费用）、手工扣费、培训费用、费用汇总。
6.送样统计
支持按照送样项目统计和测试人统计：
项目统计包括项目名称、设备名称、资产编号、所属机构、 申请单数、样品数、实际样品数、实际检测机时、扣费金额信息。管理员可进行查看明细、导出操作。
测试人统计包括测试人、登录名、测试人单位、测试单数、样品数、实际样品数、实际检测机时、总金额信息。管理员可进行查看明细、导出操作。
（十三）预警分析管理
要求提供使用预警模块，支持默认全局设置使用预警，同时也支持单台仪器设置。支持仪器长时间未下机、长时间未使用、机时过短、仪器总机时预警、仪器总机时同比预警多种预警模式。提供预警记录汇总、预警记录查看，支持通过仪器名称、触发时间、数据范围进行查询预警记录。
▲1.实现仪器使用异常预警功能，要求支持默认全局设置使用预警，同时也支持单台仪器设置。
2.仪器长时间未下机：支持设置设备多少天（小时、分钟）未下机将触发预警，支持未到预警时间提前通知，接近预警时长时，提前实时通知使用者下机或设备负责人；支持过预警时间通知，超过预警时间未下机，定时通知设备负责人或已选择用户，需支持站内信息通知、微信端通知。
▲3.长时间未使用：支持设置设备多少天（小时、分钟）未使用将触发预警，定时通知设备负责人或已选择用户，需支持站内信息通知、微信端通知。
4.机时过短
支持设置设备单次使用时长小于多少天（小时、分钟）将触发预警，定时通知设备负责人或已选择用户，需支持站内信息通知、微信端通知。
▲5、仪器总机时预警
支持设置仪器在一段时间内的总机时小于预警值将出发预警，定时通知设备负责人或已选择用户，需支持站内信息通知、微信端通知。
▲6、仪器总机时同比预警
支持设置仪器在一段时间内的总机时与去年同期相比，差异（差异可能是正增长，也可能是负增长）达到预警值将触发预警，定时通知设备负责人或已选择用户，需支持站内信息通知、微信端通知。
仪器状态监测：支持实时检测仪器状态（空闲、使用中、离线），例如，仪器预约终端显示离线，系统会自动预警提示出现异常
（十四）仪器设备查重
1、实现仪器设备查重；要求支持对平台内所有仪器设备的基本信息、机时信息进行检索和统计，支持使用模糊匹配和精确匹配策略，确保查重的准确性。
2、支持对资产编号、设备名称、型号、使用日期、仪器价格、仪器放置地点等关键字段进行查询。
3、支持生成并导出查重报告，为仪器设备采购提供查重依据。
（十五）设备维修维护管理
▲1.维修记录
(1)要求支持管理员新增、修改、删除、导出维修记录；
(2)要求支持管理员通过仪器名称、资产编号、创建人和创建时间进行维修记录检索；
(3)维修记录要求包括：维修发生日期、主要负责人、仪器操作人员、故障情况描述、原因分析、处理情况、期间工作情况、开始日期和结束日期；还需支持维修记录：修理日期、修理单位、维修人员、联系方式、修理内容、验收、验收人、维修后工作情况和维修费用。
2、仪器报修
(1)支持大型仪器设备在线报修；
(2)要求支持管理员新增、修改、批量删除、导出维修记录；
(3)要求支持管理员通过仪器名称、资产编号、报告人和报修时间进行报修记录检索。
▲3.提供设备维修管理功能模块，结合电子审批流程，形成全面的维修台账。设备处置后对接资产管理系统，实现大型仪器共享管理平台状态同步。
4.要求支持实验人员在系统门户仪器详情页面进行报修，支持填写仪器故障详情，管理员可以在后台报修管理查看实验人员报修记录，包括仪器名称、报告人、故障描述和报修时间。
（十六）送样检测管理
1.送样检测申请
▲（1）支持送样人在线填写送样预约单，支持一个送样单可以选择多个检测项目，避免重复多次预约申请。支持送样人在送样预约单详情查看实际完成样品数量、实际检测机时、扣费信息、扣费状态、付费人、付费方式和费用信息支持查看扣费修改日志。
（2）要求支持通过送样预约单详情实时查看样品进度：送样预约、管理审核、开始检测、结束检测、结果上传、结果发放、下载结果、质疑和质疑受理的时间及日志。
（3）要求支持送样预约单复制功能，实现快速提交送样预约单。
2.送样检测管理
▲（1）支持送样检测进程管理：对项目检测进程管理，在结束检测时需填写本次项目实际完成样品数、实际检测机时等信息；
（2）要求支持送样列表功能，支持查看送样列表信息，支持批量审批，满足检测单位快速处理送样单需求，提高工作效率；
（3）要求支持检测结果上传，文件上传类型支持txt,rar,pdf,jpg,doc,xls,zip；
（4）支持检测结果发放，支持将结果发送到送样单及邮箱；
（5）支持送样人对检测结果质疑，工作人员在收到质疑后可以进行处理，送样人在送样预约详情查看质疑受理信息。
3、送样检测设置
(1)需支持单台仪器可以按照实际自定义多个检测项目，以满足用户对单台仪器的不同种类测试指标的申请。
(2)系统支持自定义单台样品参数，满足检测项目的特殊性，可自定义为必填项。
(3)可自定义设置样品状态：如液态、气态、粉末、固态等。
(4)支持自定义收费项目，如：耗材费、开机费、仪器损耗费等。
4、送样统计
（1）检测项目统计包括：项目名称、设备名称、资产编号、所属机构、申请单数、样品数、实际样品数、实际检测机时和扣费金额。支持查看送样详情，支持送样统计、送样详情导出功能。
（2）按测试人统计包括：测试人、登录名、测试人单位、测试单数、样品数、实际样品数、实际检测机时和总金额。支持查看送样详情，支持送样统计、送样详情导出功能。
仪器管理、预约规则、计费规则、用户账号、课题组、组织机构、地理地址库、账户余额、信用额度。
（十七）绩效考核管理
1.要求支持通过预设考核规则，对科研仪器设备和各科研仪器设备管理单位进行考核，用于帮助实验室管理者灵活地评估和优化仪器设备的使用效率，促进各部门切实落实大型仪器开放共享工作。
2.要求系统支持根据指标值自动计算得分，要求每个指标的计分公式，管理员均可在后台界面中自定义配置，满足各种各样的考核指标评分规则。
3.支持后台设置考核任务、考核方式、考核周期、考核内容、评分方式（是否采用加权评分）、上报时间、考核流程、填报对象、填写事项、附件等所需信息。
▲4.支持灵活配置考核指标，支持配置多层级指标，支持新增、删除、修改、上移/下移、预览指标，以及配置指标的指标值和指标评分。
5.支持灵活配置绩效考核审核流程，包括审核节点、审核人员等。
6.支持填报人上传、查看附件，填报、查询和撤回考核任务， 以及查看考核进度。
7.支持审核人查看附件，对填报人提交的绩效考核表进行审核和查询，支持审核通过/退回，退回后填报人需重新填写考核表。
8.支持评分人根据填报内容进行评分，系统自动算出总分。
9.实现公告、填报、审核、评分、公示全流程，可以从仪器管理、人才培养、服务学科、实验室安全、科研成果、开放共享等多维度进行全面评价与考核。实现设备管理人员与使用人员的双向互评。
（十八）科研成果管理
1.支持对科研项目、论文、出版论著、发明专利、获奖成果等成果进行管理和展示。
2.支持进行成果录入申请，包括成果的基本信息以及相应附件的提交；
3.管理员支持通过管理页面对成果信息、培养人员数目、支撑设备等信息进行管理。
4.支持提供论文、获奖、专利等科研成果的管理功能，用户可自行添加/编辑/删除自己的成果，添加成果时可以选择成果所属的项目，通过使用仪器反馈时填写项目，成果与仪器关联。
5.支持在系统内对科研项目、发表论文、出版论著、发明专利、获奖成果、研究生培养情况等信息进行管理，留作统计、归档、保存，支持导出到EXCEL表。
（二十）微信端预约助手
1.支持实验者微信通过仪器名称查找仪器和收藏仪器。
▲2.支持实验者进行仪器的资质申请并提供资质申请记录。
★3.支持实验者进行仪器机时预约，通过选择预约时间段、填写使用性质和实验内容、预估本次实验费用后提交完成。同时提供预约记录。
★4.支持实验者进行送样预约，通过填写使用性质、样品信息、检测项目、检测条件及要求后提交完成。同时提供送样申请记录。
5.支持实验者通过微信进行扫码上下机、扫码开门等功能，并提供相应的记录。
▲6.支持微信接收大型仪器共享管理系统推送的仪器动态及系统反馈的信息，包括用户预约成功消息推送、扣费成功消息推送、预约审核通知、用户注册审核提醒、用户仪器预约审核通知、用户预约上机提醒通知、超时关机提醒消息等。
7.支持管理员通过微信端对用户进行注册审核及仪器资质审核功能，审核结果自动同步至大型仪器共享管理系统。
（1）用户审核时，提供：审核通过、审核不通过、删除、禁止登录、禁止预约等操作功能，审核不通过时，支持备注以便用户了解原因；
（2）仪器资质审核时，提供：删除、审核不通过、审核通过等操作功能，审核不通过时，支持备注以便用户了解原因；
8.个人中心要求支持个人信息查询，包括联系地址、证件类型、证件号码、单位机构、导师、年级、专业、研究方向、卡号等内容。
9.个人中心中提供使用记录、预约记录、送样申请记录、扣费记录、资质申请记录等查询。并提供必要的记录详情查看页面。
10.支持微信端仪器信息浏览，包括：仪器名称、仪器型号、联系人、联系电话、放置地点等仪器简要概况信息。仪器详情信息：名称、资产编号、型号、产地、出产日期、购买日期、所属单位、所属分类、联系人、放置地点。同时提供申请、撤销申请、预约、送样预约等快捷操作功能。
11.支持用户信誉积分查询，包括处罚记录和不良行为报告。
12.支持申请预约撤销操作。
13.预约仪器时支持按照现有大型仪器共享管理系统的规则检查用 户的预约资格权限，如不良行为、仪器黑名单、公告阅读情况、培训通过情况、在线考试等资格审查，通过之后才可预约。如通不过，提示具体未通过的原因。
14.送样预约：要求支持实验者送样预约微信填单功能。流程步骤应遵循电脑端送样预约填单流程。
15.支持导师（PI）账户汇总查询，包括存款情况、支出情况、剩余金额、存款明细。
16.支持导师（PI）查看明下成员（研究生）使用记录，包括成员使用记录列表。每条记录详情包括仪器名称、预约时间、使用时间、计费时长、计费标准、样品数、费用等内容。
17.支持导师（PI）审核用户，主要针对名下成员（研究生）仪器资质审核或预约审核。
18.支持与大型仪器共享管理系统对接，完成上述相关业务流程。系统应保持手机端操作结果与电脑端操作结果相一致。
（二十一）大数据展示管理
▲1、通过可视化界面，展示全校仪器开放共享的汇总数据。（需提供演示）
▲2、对接现有大型仪器共享管理平台，实现对外展示平台实验室开放共享管理相关成绩。应能将大型仪器共享管理系统中的开放共享使用情况数据信息抓取、汇总、实时展示。
3、展示今日新增：新增的校内预约、校外预约、机时预约、送样预约。
4、展示仪器使用机时排行：按使用机时排行
5、展示实时使用情况：全校所有仪器使用总时长、二级平台数、全校仪器总数、仪器总价值、使用总次数、用户总数；
6、展示仪器使用走势：全校仪器预约机时、使用机时；
7、展示用户使用占比：校内校外人员使用占比、管理员、学生、导师使用占比；
8、展示仪器状态占比：正常/待修/报废占比、使用中/空闲占比；
9、展示使用时段分布：24小时中使用时段分布图。
10、展示用户活跃度走势：反映展示平台中用户登录/预约/使用的活跃度。
11、实现表格对应的内容的“穿透”功能，实现信息行的“下穿”。
12、仪器收入排行：展示收入排行前 5 的仪器。
（二十二）数据上报管理
提供“数据上报”功能模块，可对照科技部、教育部、科技厅、教育厅等各级主管部门报送模板，实现数据“一键上报”。
（二十三）大数据展示配套终端
(1)屏幕尺寸：≧75英寸
(2)硬盘容量：≧512G
(3)内存容量：≧512M
(4)屏幕特性：分辨率≧4K
(5)显存：≧8G
(6)CPU：≧英特尔 酷睿 i7 四核处理器
(7)操作系统：Windows Vista
（二十四）蓝牙电源控制器
1.支持与学校现有大型仪器共享管理平台兼容联动。
2.采用一对一控制。
3.身份验证：支持微信扫码上下机身
4.控制方式：控制电源。
★5.通信方式：要求控制器采用蓝牙通信技术，无需架设有线或无线网络，减少施工周期，避免后期网络故障维护难的问题。为避免控制器后期流量通信费，不接受控制器直接连接 GPRS/4G 的方式。支持与微信端预约助手联动，采用微信扫码上下机。
6.安装方式：控制器应采用智能化设计，要求现场管理员无需任何配置，即插即用。
7.跨地域部署：支持跨楼宇、跨地域快速部署应用，要求即插即用，避免繁杂的网络申请和布线施工。
▲8.支持与学校大型仪器管理平台仪器预约助手联动，采用微信扫码上下机。（需提供演示）
9.支持电压220V，支持最大电流10A。
10.控制协议：采用BL私有加密控制协议，拒绝外部指令调用。
▲11.防护等级：IP55防水（提供第三方检测报告佐证）
▲12.阻燃等级：V-0（提供第三方检测报告佐证）
13.防插拔功能：具备防插拔设计，防范拔下仪器插头绕开控制器的违规行为。
（二十五）电脑控制软件
软件密码控制。用于控制仪器配套电脑的登录大型仪器共享管理平台，用户在有预约或授权的时间范围内随时可以上机输入共享系统用户名和密码验证通过后才能进入电脑操作系统，采用操作系统GINA控制技术，有效防止恶意绕开操作系统验证的漏洞。
提供小型仪器设备（不含电脑）的软件控制方案，实现“虚拟开关机”的功能。
（二十六）无线网卡
配套无线网卡，用于仪器配套电脑安装，接入校园网后与学校现有大型仪器共享管理平台服务器通讯。
（二十七）安全等级保护第二级测评
中标方必须完成国家信息系统等级保护测评（二级），系统安全性满足国家信息系统安全等级保护二级标准，数据安全满足国家密码等保和《数据安全法》相关要求。系统上线前中标方必须通过由公安与网信部门颁发安全资质的安全机构对系统进行安全扫描和渗透测试并形成评估报告，对发现的安全问题必须进行限期整改，并再次测试通过后才能上线运行，所产生的费用由中标方负责。













（二十八）其他要求
1.
根据学校实际和发展预期，要求编制大型仪器设备全流程管理（包含预算与采购、日常管理、绩效考核等方面）文件送审稿，协助学校实现仪器管理的制度化；完善时长规则、审批规则、计费规则、授权规则等内容的全面设置；协助学校完成仪器设备的数据治理，实地检查并核实相关设备的运行情况。


2.确保本项目各功能模块数据互相兼容，本系统需要继承广西中医药大学现有仪器管理平台的全部业务数据，涉及数据迁移、切换、对接等操作，期间产生的费用由中标人承担。



校园一卡通系统标准接口对接
须与学校一卡通系统完成标准接口对接，支持校园卡刷卡身份识别、上下机与门禁通行、支持一卡通支付。
短信息平台对接（短信通知）
须对接学校短信息平台，支持预约审核、扣费、预警、超时关机等关键业务短信提醒。
购置论证（设备申购）全流程线上管理（申购申请、多级审批、论证附件、与查重报告联动）
须提供大型仪器设备申购论证线上管理，含申购申请、购置必要性/开放性论证、多级审批、论证附件上传与归档，并能引用仪器设备查重报告作为论证依据。

视频监控 / 安防系统对接
须与实验室视频监控系统对接，支持按仪器/实验室调阅实时视频与录像回放，支持预约记录与视频片段关联。
房产（房间）系统对接
须与学校房产管理系统对接，同步楼宇、房间信息，保证仪器放置地点与房产数据一致。

科研实验数据存储与溯源（大文件远程上传/下载、版本、权限、溯源留痕）
须提供实验数据（大文件）远程存储与下载功能，支持按预约单/送样单归档检测原始数据与报告，保留数据上传、下载、修改的全链路溯源记录。
信用/诚信管理体系（信用记录、扣分规则、申诉与恢复、与预约黑名单/门禁自动联动）
须建立用户信用档案：爽约、超时未下机、违规操作的扣分规则，支持信用申诉与恢复流程，信用分低于阈值自动限制预约与使用权限。
仪器计量/检定/校准管理
须支持仪器检定/校准计划与记录管理，到期自动提醒，检定证书附件归档。
仪器使用环境监控（温湿度、电流电压功率、异常用电告警、声光报警）
须支持对不具备断电条件的大型仪器进行电流/功率实时监测，非授权使用自动声光报警并推送管理人员。
电气安全参数（延时上电/断电、过流过载保护、电流电压功率检测、浪涌抗扰、电快速瞬变脉冲群抗扰）
终端须具备延时上电与延时断电功能、过流过载保护、电流电压功率实时检测；符合国家电子电器产品安全规范，具备浪涌抗扰、电快速瞬变脉冲群抗扰能力；工作温度 -10℃~40℃。

电子签章/电子签名（检测报告、审批单据）
检测报告与审核单据须支持电子签名/电子签章，报告支持防伪校验码。
离线工作能力（断网仍可刷卡开机、本地存储权限与预约、恢复网络后自动同步）
终端须具备独立数据存储，网络故障时已获授权用户无需联网即可刷卡开机使用，断网前生效的预约可继续执行，所有刷卡与使用记录在网络恢复后自动同步至服务器。
智能数据采集终端 / 多媒体信息发布终端
可选补充：实验室门口信息发布屏（展示仪器状态、当前使用者、下一预约人）。








	























1套


本项目拟分为4个分标，各分标设备明细如下；参考品牌型号仅作技术档次参考，不构成品牌限制。供应商可提供同等或更优档次产品，提出更优的分标方案建议。

分标1：
	序号
	采购品目
	参考品牌型号（不少于3家）
	技术参数
	单位
	数量

	1
	声场生物组装仪
	1.康沃津生CB2101V
2.森工E04-00
3.起点CTX001
	1、设备仪器基本参数：尺寸为300×350×530mm，净重30Kg，使用AC220~250V工作电压，功率500W，最大可使用100×150mm的培养皿，工作频率范围为0~2kHz。
2、DAC信号发生器模组：
①波形频率误差：小于± (1.5%f+1Hz) 。
②失 真：f=20Hz-200KHz≤0.1 % 。
③波形额定输出电压误差：≤±1 db。 
④波形更新频率、幅值时，波形平滑过渡。
⑤采用 高速 MCU，正负 10v 输 出，16 位分辨率，DA 转换速率500kHz，信号输出带宽100kHz。
3、ADC 采集模组：电压采集范围-2~2v(对应-20~20g)，电压采集分辨率 16 位以上，采样率 10ksps 以上。
4、高清视频实时检测系统（CCD模组）：
①工作距离：250.0mm，视野147*108mm
②1250W像素
③像素精度：0.0359mm/pixel
5、标配405nm光交联系统，可选配485nm、385nm、365nm规格，发光强度为85mW/cm2
发光均匀度大于90%。
6、具备自动温控系统（环境温度 ~ 40℃），且温度可通过软件实时显示。
7、具备消毒灭菌系统（UVC 185nm & 254nm)。
8、具备简洁人机交互系统（7寸LCD触屏），戴手套也可轻松操作设备。
9、标配软件包含图像获取及图像保存，可通过软件设置拍照及录像等功能，具备温度调节、固化时间调节、消毒灭菌时间控制、补光灯控制、振动频率波形调节等功能。
10、标配兼容式夹具：可适配市售多种孔板（6-96孔板均可），也可适配35mm培养皿或定制的35mm声场组装腔室。
	台
	1

	2
	单颗粒分析仪
	1.瑞芯智造：NanoCoulter S
2.马尔文帕纳科：NanoSight Pro
3.赛默飞：iCAP TQ
	1.功能和用途：采用世界领先的新一代纳米库尔特技术，用于细胞外囊泡（外泌体）、病毒、脂质体/LNP等生物纳米颗粒，以及纳米磁珠、乳胶微球、乳液、二氧化硅、纳米碳酸钙、纳米聚合物、纳米金/银等有机及无机纳米颗粒的单颗粒粒径、浓度检测。
2.设备技术指标：
1)▲ 原理：RPS电阻脉冲感应（库尔特）技术原理
2)▲ 芯片类型：硅基固态纳米孔芯片
3)进样方式：插入式样本检测卡，样本不进入仪器内部
4)▲测试指标：同时具备粒径、粒径分布、颗粒浓度等功能
5)通道：单通道
3.性能参数：
1)▲ 基于电学的单颗粒逐个检测
2)单颗粒粒径检测范围：50～300 nm                     
3)浓度测量范围：1E+7～3E+11 particles/mL
4)粒径准确度：回收率 100% ±6%                                                             
5)粒径精确度：CV < 3%
6)浓度准确度：回收率 100% ±10%  
7)浓度精确度：CV < 5%                                                                     
8)样本需求量：3～50 µL（原液）  稀释后200µL                                                                                                                                                     
4.操作方式：外接电脑，安装操作软件进行样本测试
5.参数调整：无需调整参数，无需热机和标准品校准，开机即可开始测量
6.配套软件
1)Windows系统，中英双语操作软件
2)可生成粒径分布直方图或曲线图
3)数据存储和输出格式：可导出JPG、PNG、Excel、PDF等，可连接打印机直接打印
4)具备自定义粒径区间分析功能，可自动计算粒径选区内的颗粒浓度及其百分比
5)具备审计追踪与权限管理功能（选配），符合FDA 21CFR part 11要求
7.功能可拓展性：支持功能拓展与软硬件升级
8.工作环境：
1)工作温度：15 °C～ 35 °C
2)存储温度：- 40 °C～70 °C
3)相对湿度：0%～75%（非冷凝）
4)交流电源输入220V ； 系统功率< 65W
5)环境：无振动、尘埃、腐蚀或可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐分等
9.体积和重量
大小：40 cm（长）X 35 cm（宽）X 31 cm（高），
重量：19 kg
10.服务：用户终身免费操作培训及技术支持
11.配置清单：
1)Nanocoulter 单颗粒分析仪主机（1台）
2)绿联 USB 线（ 1根）
3)国标 220V 电源线（1根）
4)二维码扫描枪（1把）
5)Nanocoulter 单颗粒分析仪操作软件（U盘，1 份）          
6)产品说明书（1份）
7)操作指南（1份）
8)合格证（1份）
9)整机清单（ 1份）
	台
	1

	3
	步态分析系统
	1.玉研仪器：YS201
2.苏州拉夫海：TOP-MoTrA.
3.广东一湾生命科技：Mouse01
	1. 动物采用主动行走方式通过测试区域。
2. 双通道设计：训练与试验可同时进行；测试方式：仅支持水平测试。
3. 玻璃跑道：高透荧光玻璃，跑道带 LED 照明。
4. 高速彩色相机：视角广、采集清晰；大、小鼠共用同一套设备，无需更换相机镜头。
5. 气体驱赶模块：压力范围 0–0.8 MPa、强度可调，可快速训练动物，实现标准姿态通过步道。
6. ★系统支持三类数据：单足参数、多足间关系、身体体态参数；支持数据分组统计并生成对比图。
7. ★智能采集：软件具备自动采集与手动采集功能。
8. ★交互式爪印纠正：提供爪印纠正入口；支持逐帧播放、进度条拖拽等方式复核检测结果，修正后可重新检测，提高鼠类步态检测精度。
9. 仅当动物进入设定 ROI 区域后开始录制视频；离开 ROI 后自动停止并保存视频。
10. 检测前可设定最大/最小通过时间、最少采集成功次数等，用于排除失败采集，保证视频连贯性并减少人工筛选。
11. 软件集成相机参数调节：增益 0–16、曝光时间 5000–15000、帧率＞140 fps；可在灯光调节之外通过相机参数提升成像质量。
12. 手动采集支持长时间记录，并可结合视频剪辑截取最佳、最自然的运动片段，提高视频利用率。
13. 材质：铝型材结构，可拆卸组装。
14. ★数据分析：自动计算不少于 70 项参数（包括但不限于步频、步序类型、步序正常指数、单足/双足/三足/四足支撑比例与时长、左/右侧步基、前/后肢步宽、同足触地时间占比、多组合同侧/对侧协调性、体转角均值及标准差、侧向移动均值及标准差、逐帧压力值等）；提供自定义测量足迹工具，并可基于测量结果计算胫骨神经功能指数（TFI）、腓骨神经功能指数（PFI）、坐骨神经功能指数（SFI）等。
15. ★智能脚印分类：内置算法快速识别并分类视频中鼠类足印，识别与分类准确率高，减少人工分类时间。
16. ★数据对比：支持实验分组及组内、组间对比，提供丰富可交互图表。
17. 数据导出：支持导出 Excel；支持多种格式图片导出。
18. 系统兼容性：兼容多种操作系统；支持中英文一键切换。
19. ★GLP 用户管理：四级用户权限、日志记录、审计追踪，保障实验数据准确、完整、可靠。
20. 相机接口类型：USB3.0、GigE、Camera Link。
21. 配备弹簧伸缩支架：可升起跑道挡板，亦可抬出跑道，便于清洗。
22. 整机尺寸：长度 1400 mm、宽度 480 mm、高度 1200 mm。
23. 工作站配置：CPU i5-14400；散热四热管；内存 DDR4 3200 16 GB；固态硬盘 1 TB；显示器 23.8 英寸。
	套
	1

	4
	斑马鱼AI图像分析专用显微镜
	1.百环生物：BHT-Z-ZY02
2.Union Biometrica：VAST BioImager
3.环特：HT-CX-A
	1 斑马鱼专用荧光显微镜
（1）光学系统
▲1.1  伽利略式平行光路双光路光学系统，左右光路独立成像，变倍比 ≥1:10，连续变倍范围不低于 0.8×～8×，横轴连续变倍机构，为三维立体观察与镜下操作提供稳定视野。
1.2  观察筒：符合人体工程学的低角度无铅观察筒，倾角 20°～30°，瞳距可调，光路选择支持双目 100% / 摄像 100% 切换。
1.3  目镜：10× 宽视野目镜，视场数 ≥FN22，双眼屈光度 -2～+8 可调。
1.4  物镜：1× 平场复消色差大物镜，工作距离 ≥90 mm，便于放置培养皿、孔板及凹槽芯片并保留镜下操作空间。
1.5  系统放大倍率覆盖 0.8×～80×；观察筒、目镜、物镜等光学部件均做抗菌防霉处理。
（2）照明与荧光系统
★1.6  落射荧光照明不小于三组：
UV通道（DAPI）：EX 365/30nm，DM 405nm，EM 460/50nm
B通道（GFP）：EX 470/30nm，DM 505nm，EM 535/35nm
[bookmark: _GoBack]G通道（RFP）：EX 530/30nm，DM 565nm，EM 575nm 
满足 GFP / EGFP、RFP / mCherry、DAPI 类常用荧光标记的观察需求。
▲1.7  荧光模块：抽拉式多通道体视荧光照明器，通道可独立切换，亮度独立可调；支持灯箱面板控制。
1.8  荧光光源：长寿命高功率光源，寿命 ≥20000 h，液态光纤传输；配套荧光专用底板  1 块。
1.9  透射/反射照明：专用透反射 LED 照明底座，行程 ≥25 cm，可调光；标配高密度阵列无级调光环形 LED 辅助光源；可选配双分支鹅颈灯、偏光附件。
（3）成像相机
▲1.10  科研级彩色 sCMOS 相机，芯片尺寸 ≥1/1.8 英寸，物理像素 ≥1200 万，帧率 ≥50 fps @2K 分辨率，USB3.0 接口，含相机控制软件。
1.11  摄像接口：无限远双向色差校正光学系统可调同步标准 C 型接口，机身自带数码适配器。
（4）载物台与适配性
★1.12  载物台可适配 Φ35 / Φ60 / Φ90 mm 培养皿、6/24/96 孔板及凹槽芯片；支持 X / Y / Z 轴微调，最小调整精度 ≤0.1 mm。
1.13  底座为标准体视底座，承载 ≥5 kg，调焦行程平稳无漂移。
2. 配套凹槽芯片
★2.1  斑马鱼专用凹槽定位芯片，用于幼鱼的无麻醉物理固定，实现样本在显微视野中的快速精准卡位，避免样本翻转、漂移与机械挤压损伤，适配活体成像与荧光成像实验。
2.2  材质：光学级高透光材料，在 365–550 nm 激发波段无明显背景自发荧光，不干扰弱荧光信号采集。
2.3  规格：单片凹槽位不少于 6 个，凹槽内腔尺寸适配 2–7 dpf 幼鱼体型，槽底平整、边缘圆滑无锐角。
2.4  复用性：可重复使用，耐受纯水冲洗、75% 乙醇浸泡及紫外消毒，多次消毒后无变形、无发黄、无开裂。
2.5  接口：芯片外形与厚度适配标准载物台夹具及物镜工作距离，可直接放置于显微镜载物台，无需改制。
2.6  配置数量：标配凹槽芯片 ≥1 片 / 套
3. 软件：斑马鱼AI图像分析模型
（本项目报价包含5 个斑马鱼 AI 图像分析模型永久授权，采购人可从不少于 31 个 AI 分析模型库中自主选择 5 个模型）
★3.1  内置斑马鱼 AI 图像分析模型库，模型方向不少于 13 类，覆盖以下系统：
  · 免疫系统：斑马鱼免疫系统巨噬细胞AI图像分析模型、斑马鱼免疫系统中性粒细胞AI图像分析模型、斑马鱼免疫系统T细胞AI图像分析模型；
  · 心血管系统：斑马鱼心血管系统心脏红细胞AI图像分析模型；
  · 代谢系统：斑马鱼代谢系统血管甘油三酯AI图像分析模型、斑马鱼代谢系统血管胆固醇AI图像分析模型；
  · 抗衰老：斑马鱼抗衰老自由基（ROS）AI图像分析模型、斑马鱼抗衰老β-半乳糖苷酶AI图像分析模型；
  · 抗肿瘤：斑马鱼肿瘤细胞AI图像分析模型；
  · 皮肤系统：斑马鱼皮肤系统黑色素AI图像分析模型、斑马鱼皮肤系统尾部面积AI图像分析模型、斑马鱼皮肤系统自由基（ROS）AI图像分析模型、斑马鱼皮肤系统巨噬细胞AI图像分析模型、斑马鱼皮肤系统中性粒细胞AI图像分析模型；
  · 骨骼系统：斑马鱼成骨细胞AI图像分析模型、斑马鱼软骨细胞AI图像分析模型、斑马鱼头骨密度AI图像分析模型、斑马鱼脊椎骨数量AI图像分析模型；
  · 肠道系统：斑马鱼肠道系统肠蠕动AI图像分析模型、斑马鱼肠道系统肠腔面积AI图像分析模型、斑马鱼肠道系统肠道炎症AI图像分析模型；
  · 呼吸系统：斑马鱼鱼鳔巨噬细胞AI图像分析模型、斑马鱼鱼鳔中性粒细胞AI图像分析模型；
  · 神经系统：斑马鱼神经系统中枢神经细胞凋亡AI图像分析模型、斑马鱼神经系统外周神经长度AI图像分析模型、斑马鱼神经系统神经髓鞘AI图像分析模型、斑马鱼神经系统听细胞AI图像分析模型；
  · 肝脏系统：斑马鱼肝脏系统肝脏甘油三酯AI图像分析模型；
  · 眼部：斑马鱼眼部细胞凋亡AI图像分析模型；
  · 炎症部位：斑马鱼炎症部位中性粒细胞AI图像分析模型、斑马鱼炎症部位巨噬细胞AI图像分析模型。
3.2  自动分析：一键完成 ROI 自动定位与目标区域自动分割，支持批量图像排队处理，无需人工逐张标注。
▲3.3  输出指标：目标计数、面积、长度、积分光密度（IOD）、平均光密度、荧光强度分布、共定位分析等，自动生成统计图表与显著性分析结果。
3.4  准确率：在双方确认的测试集上，目标识别与分割准确率 ≥90%，单张图像处理时间 ≤10 s。（阈值可按实际验收测试集调整）
3.5  数据导出：原始测量数据可导出 Excel / CSV；含原始图、标注图、数据表与统计结论。
3.6  图像采集：静态拍照、动态录像、定时拍照、时序冻结。
3.7  图像处理：3D 降噪、高阶锐化、背景平场校正、多通道荧光叠加、景深合成、全景拼接、标尺校准、双屏 / 三屏比对。
3.8  测量工具：点到点、点到线、角度、圆 / 椭圆 / 矩形 / 多边形、线宽、平行线距离等，测量结果可导出 Excel。
3.9  兼容性：可读取通用显微图像格式（TIFF / PNG / JPG / CZI 等）。
4  工作站：电脑主机 + 显示器
DELL 14代i5 16GB内存 1TB固态/核显 + 23.8寸显示器
	套
	1

	5
	小鼠内窥镜系统
	1.ENDOQ： ENDOQ-A2
2.WOLF：525201
3.杰泰：RAE-108 
	1、一体化成像系统
★1.1、一体化摄像操作手柄：摄像、照明、通气多通道集成一体，无需镜鞘
▲1.2、软式内窥镜，软镜总直径≤2毫米，探头有效工作长度≥10cm
1.3、光纤冷光源，无温光源对组织损伤少，对周边电器元件影响少
1.4、可视角度120°±6°，便于在动物体内调整视野方向
1.5、全数字信号输出，信号抗干扰强，实时成像、录像存储，画面稳定无失真
1.6、正方形成像，光圈F2.8，在聚焦范围内提供高分辨率以及大景深
1.7、全自动曝光，通过实时优化成像亮度，提升诊断准确性与操作流畅性
1.8、输出分辨率 400×400
1.9、采用人机工程学设计，长时间工作不疲劳
2、光源气源一体平台
★2.1、智能通气功能，气压到达预设值后不会持续通气，自动恒压工作，保障腔体稳定的同时减少气压伤风险，提升实验安全性与数据可靠性
2.2、独立光源开关，亮度连续可调
2.3、静音空气泵，泵速可调
2.4、信噪比≥60dB，确保成像纯净无杂波，提升辨识精度
▲2.5、流量 0-2L/min可调，实时数值显示，适配多类型动物实验模型
2.6、超高频光源，避免频闪
2.7、光源色温≥6500K
2.8、光源、气源带独立开关，有效规避交叉干扰
2.9、画面可调整，反转、左右镜像、上下镜像
2.10、带USB-type A接口用于其他外设，支持脚踏开关，提高使用效率
▲2.11、学术支撑：设备配套近三年发表中科院一区SCI论文≥3篇，提供文献标注证明截图
3、品牌电脑一台，不低于以下配置：16英寸显示器，英特尔® 酷睿™i5，内存8GB,硬盘256SSD+1T，提供流畅、稳定的高性能运算平台
	台
	1




分标2：
	序号
	采购品目
	参考品牌型号（不少于3家）
	技术参数
	单位
	数量

	1
	跨上皮电阻测量仪
	1.优尼普瑞：EVOM4
2.默克：Millicell ERS 3.0
3.金工鸿泰：RE1600
	1、采样频率：12.5赫兹；
2、采样平均：20次/秒；
3、阻抗测量范围：500Hz；
3.1、低阻抗范围：0-10000欧姆；
3.2、中阻抗范围：0-50000欧姆；
3.3、高阻抗范围：0-100000欧姆；
4、测量模式：
4.1、自动模式：
4.1.1、0-100000欧姆范围内自动调节2微安、4微安和10微安；
4.2、手动模式：
4.2.1、0-10000欧姆：10微安；
4.2.2、0-50000欧姆：4微安；
4.2.3、0-100000欧姆：2微安；
5、阻抗分辨率：
5.1、小于200欧姆：0.1欧姆；
5.2、大于200欧姆：1欧姆；
6、阻抗精确度：
6.1、小于200欧姆：0.1欧姆；
6.2、大于200欧姆：1欧姆，最高不超过数值的0.1%；
6.3、大于100000欧姆±2欧姆，最高可测105000欧姆；
7、电压测量分辨率：0.1毫伏；
8、电压测量精确度：0.1毫伏；
9、数据显示更新率：0.5秒；
11、电池：3.7伏锂电池，2500毫安时
12、充电时间：
12.1、关机状态：5.5小时；
12.2、开机状态：6小时；
12.3、充电电流：200毫安
	台
	1

	2
	全自动细胞荧光分析仪
	1.上海睿钰：Countstar Mira FL
2.赛默飞：Countess 3 FL
3.艾贝泰：Countleader FL 1000
	1、一体式细胞荧光分析仪
2、工作电压、频率：110-230 V，50-60 Hz
3、外形尺寸（长×宽×高）mm：240×220×285mm；重量：4kg
4、荧光通道：Ex:465-485nm,Em:535nm/40nm、600LP
5、载物台：软件操控载物台自动取样，精确移动控制。
6、★储存：128G内存，
7、光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时。
8、★8英寸LCD液晶显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作。
9、★对焦方式：定焦技术
10、镜头：500万像素CMOS。
11、★放大倍数：明场支持 “光学变倍”，提供5X,6.6X,8X三个光学倍数；荧光成像：5X。
12、★单次可自动检测样本，最大通量为5个。
13、★对焦方法：固定焦距，无需手动调焦，避免了人为误差。
14、计数模式：支持明场、台盼蓝染色、AO/PI染色3种计数功能。
15、★支持类器官消化后活率分析，GFP/RFP转染效率分析
16、细胞直径可测范围：2~180μm，可提供直径范围内样本的计数需求，包括细胞、颗粒等但不局限于以上两种样本。
17、细胞浓度可测范围：1×104~3×107个/mL
18、上样体积：20μL（10 μL样本+10 μL染料）
19、检测耗时：台盼蓝计数：时间<20秒。 AO/PI荧光计数<50秒
20、★耗材：细胞计数板，最大通量为5个槽位
21、采样方法：自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数
22、分析结果：稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率等参数。
23、分析精度：5倍放大，细胞浓度为5×105 ~ 1×107 个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。6.6倍放大，细胞浓度为1×106 ~ 2×107 个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。8倍放大，细胞浓度为1×106 ~ 3×107 个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。
24、辅助功能：数据再分析、计算器、细胞标识、生长曲线。
25、图像采集：图像可进行多通道叠加，图像可调节亮度。
26、数据呈现：Excel、PDF、JPG
27、数据导出：U盘，联网
28、预设多种实验类型：台盼蓝计数，AO/PI计数，GFP阳性率等。
29、USB接口：2 * USB2.0
30、★软件支持满足FDA 21 CFR Part 11。多级用户权限管理、电子签名、审计追踪功能。
	台
	1

	3
	微流控纳米颗粒制备仪
	1.上海三为科学仪器有限公司：Sanotac NX-10
2.纳智达（上海）纳米技术有限公司：NEXSTAR NANO3 / nano3s
3.苏州艾特森制药设备有限公司：MPE-Lab
	1、设备用途：用于挥发油、黄酮等中药/民族药活性成分的脂质体、PLGA/聚合物纳米粒、纳米乳等纳米递送载体实验室小试制备、处方筛选和工艺参数优化。
2、制备原理：采用微流控或微混合制备方式，支持水相与有机相在可控流速和流量比条件下快速混合，适用于天然产物纳米制剂研究。
3、通道配置：不少于2路进样通道，可进行水相/有机相比例调节；支持总流量、单路流量或流量比等关键参数设置。
4、粒径控制：适用于约50～300 nm纳米颗粒制备及优化，制备结果应支持粒径、PDI、包封率或载药量等后续评价；具体结果以样品体系验证为准。
5、样品兼容性：流路、芯片或混合器接液材料应兼容水相及科研常用有机相体系，满足挥发油、黄酮、磷脂、PLGA/PEG-PLGA等处方筛选需要。
6、运行与保护：具备稳定输送、压力或流量监测、异常报警或过压保护等功能，保证小批量样品制备重复性。
7、控制与记录：可通过软件或控制界面设置并记录流速、流量比、制备时间等参数，支持实验记录保存或数据导出。
8、配置要求：含主机/驱动系统、微流控芯片或混合器、连接管路及必要附件，含安装调试、操作培训和售后服务。
9、购置理由：现有常规乳化、超声、薄膜水化等方法批间差异较大，难以稳定开展挥发油和黄酮类活性成分脂质体/PLGA纳米粒处方筛选；购置该设备可提升纳米递药体系制备重复性和参数可控性，支撑中医药、壮瑶医药活性成分递送与药效评价研究。
	台
	1

	4
	双槽梯度PCR仪
	1、上海上牧：C1000 Touch
2、杭州朗基：T20
3、四川杰莱美：EasyAmp DBZE
	一、性能指标：
    1. 反应模块：专利的“蜂巢式” 2×48孔反应模块，样品容量： 2×48-wells 
▲2. 具有可快速更换的反应模块: 包括384孔单槽高通量反应模块、96×0.2ml梯度、单槽深孔反应模块、2×48×0.2ml双槽梯度模块、定量PCR反应模块
▲3. 带有8.5英寸的彩色触摸屏, 无需按钮，可直接手触式控制
    4. 反应体系：1-50µl（推荐3-20µl）
    5. 加热/冷却技术（温控方式）：半导体
6. 最高升温和降温速率为：≥5℃/s
    7. 热盖温度：可调，最高可至105℃
    8. 控温温度范围：0－100℃
  ▲9. 控温准确性：≤±0.2℃,90℃时
    10. 均一性：≤±0.4℃ (10秒内达到90℃)
  ▲11. 带“动态温度”梯度功能；可同时优化8个不同的温度，可用于快速优化实验条件。
    12. 温度梯度选择范围：30－100℃，温度梯度范围: 1－24℃
    13. 温度梯度控温准确性：≤±0.2℃
    14. 温度梯度控温均一性：≤±0.4℃ (10秒内达到90℃)
   ▲15. 半导体加热模块具有“O型圈”保护：防止低温保存中形成的冷凝水对电路板的短路。提高半导体使用寿命
   16．热盖高度可调节，最大限度的满足不同高度和不同规格的耗材使用
▲17 带有程序自动编写功能，输入退火温度和扩增片断长度等信息可自动生成扩增程序
▲18 接口：5个 USB A型接口，1个USB B型接口，可外接鼠标控制
二、配置清单
1. 触摸屏式控温基座
2.  2×48-Well 快速反应模块
3. 操作手册
4. 单管支持架
	台
	1

	5
	倒置荧光相差显微镜
	1.明美：MF52-N；
2.南京瞭望光电：BF53-N；
3.奥卡光学： XDN-1000
	★1.质量标准：生产厂家通过ISO90001质量认证体系认证；国家高新技术企业证书（需提供相关资质证明文件）。
2.光学系统：
采用无限远光学系统及模块化功能设计,LED荧光激发模块的倒置荧光显微镜。
★3.目镜物镜参数：
广角平场10X目镜：视场直径Ф22mm
无限远长工作距离平场消色差相衬物镜Plan4X/NA≥0.12 PH 工作距离≥10.8mm，
无限远长工作距离半复荧光相差物镜Plan10X/NA≥0.32 PH 工作距离≥7.1mm，
无限远长工作距离半复荧光相差物镜Plan20X/NA≥0.46 PH 工作距离≥3.9mm
无限远长工作距离半复相差物镜Plan40X/NA≥0.65 PH 工作距离≥3.2mm
无限远长工作距离半复荧光物镜Flour40X/NA≥0.7 PH 工作距离≥3.2mm
4.目镜筒：倾斜45°,瞳距调节范围53~75mm，目镜筒视度可调。
5.透射照明系统：
1）6V9WLED灯 ，亮度可调 ，核心材质为防静电材质，体积电阻率小于5×10的6次方Ω·cm
2）推拉板式相差聚光镜，推拉板式相差环板，3孔，一孔为明场，另外两孔集成10X+20X、40X 的2个相差装置，预对中，工作距离55mm 
6.调焦机构：粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置
7.物镜转换器：五孔(内向式滚珠内定位)
★8.相机接口：内置0.75倍C型接口，既保证拍照的大视野；位于机身左下方，而非目镜前方，避免操作时被相机挡住载物台视野。
9.载物台：
固定载物台尺寸：227mmX208mm，移动范围：纵向77mm，横向114mm；
10.荧光系统:
10.1.红、绿、蓝三通道带通滤色片，适合绝大部分荧光标记样品观察
10.2.LED荧光光源激发，无需预热，即开即用，寿命达2万小时以上
10.3.配置LED数字显示屏幕，准确即时反馈当下荧光颜色和亮度等讯息
★10.4.四孔位荧光通道，有专门的明场通道。
★10.5.电动切换荧光，按键切换和成像系统软件中界面切片两种模式。
二．成像系统：
二、产品技术参数
1.成像系统：基于显微成像系统V1.0所开发的芯片荧光摄像头，真实物理像素≥900万，
2.芯片尺寸≥1英寸，像元尺寸≥3.76μm×3.76μm，USB3.0接口，缓存≥64M确保传输速率，3.物理风扇半导体制冷模式：低于环境温度15°C，全分辨率下帧率可以达到3008×3008@40fps；光谱响应：380-1100nm；曝光时间：41μs ‒ 10s；
4.曝光功能：手动曝光/自动曝光/区域曝光；白平衡：自动白平衡/一键白平衡/区域白平衡；图像格式：TIF、BMP、JPG、RAW；支持TWAIN和DirectShow接口；
5.数据接口：USB3.0高速 5GB/S，逐行扫描，连续输出，软触发，电子卷帘快门；SDK二次开发，强大兼容能力。
6.支持TWAIN和DirectShow接口，优异的多相机性能，支持单 PC 上 4 相机全速工作。
配套软件参数
7.本软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。
8.★软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求；实时大图拼接以及实时景深叠加功能，支持叠加偏移校正；多图比对功能，样品同一视野可以同屏多图比对，并有标注功能，清晰比对同一位点的图像细节；（提供软件截图资料证明）
9.★软件配置AL数据分析功能，成像软件可对拍摄细胞图库进行细胞识别计数功能和汇和度分析功能，满足日常实验细胞数据分析功能需求；（提供软件操作演示视频）
10.实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。
11.软件打开后自动识别摄像头并打开，同时保存记忆上次软件关闭前的配置参数，大大提高软件的效率和易操作性。
配置要求：
1.显微镜主机1台，配输出终端1台
2.目镜1对
3.4倍相差物镜1个
4.10倍相差荧光物镜1个
5.20倍相差荧光物镜1个
6.40倍相差物镜1个
7.40倍半复荧光物镜1个
8.三色荧光模块1个
9.C接口1个
10.数字摄像头1个
	套
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	蛋白印迹电泳系统
	1、上海伯乐Mini-PROTEAN Tetra Cell，PowerPac Universal Power Supply ，Mini Trans-Blot Cell
2、北京六一DYCZ-MINI4，DYY-3C，DYCZ-40K
3、东方瑞利DYC-Mini1，DYY-600E，DYC-ZY2
	一、配置要求
1、电泳槽和盖 1 套
2、1.0mm 长玻板一包和短玻板 1 包
3、梳子 1 包
4、制胶架 2 个
5、制胶框 4 个
6、上样引导装置 1 个
7、通用电源主机 1 个
8、电源线 1 根
9、两个制胶盒
10、4 个纤维垫
11、1 盒预切滤片
12、电极模块组合 1 个
13、转印模块 1 个
14、冷却模块 1 个
15、缓冲液槽盖及使用说明书 1 套
二、性能指标：
1、同一槽内可同时进行 1-4 块 SDS-PAGE 凝胶的电泳实验
2、胶面积：≥8.3×7.3cm
3、短玻璃板：≥10.1×7.3cm；长玻璃板：≥10.1×8.2cm；含封
边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎
4、凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻
板
▲5、封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，
防止漏胶
6、灌胶系统：采用平行排列的设计，能同时看到正在灌制的两
块凝胶；采用弹簧杠杆设计，软橡胶衬垫密封性良好
7、上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样
8、电泳梳：塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，
内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合
9、模块化：可换置转印等模块
10、电压：10–500V
▲11、电流：0.01–2.5A
12、功率：1-500W
13、输出类型：恒压、恒流、恒功率（带自动跨接）
14、定时器：1–99hr59min
15、有伏特时控制：1-99000V/hr
16、安全性能：空载监测、荷载突变监测、过载/短路监测、地
面漏电保护、过压保护
17、输出插孔：4 对并联
18、有断电后自动恢复
	套
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	台式冷冻离心机
	1.苏州赛默飞，Sorvall ST1R Plus                      2.赫西,7120TR,            3.湘仪，H1850R
	1、屏幕： LCD 高清屏幕+按键
2、尺寸(宽x深x高): 62.5 x 66 x 36.1cm
▲3、最高转速：≥ 15200rpm  
▲4、最大离心力：≥25830xg 
▲5、最大容量: ≥4×400mL
6、温度设定范围：-10℃至+40℃
7、加减速控制：9级加速, 10级减速
▲8、 转头锁定系统：Auto-Lock转头自锁，具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换
▲9、 生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封
10、驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动
11、程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序
12、运行时间控制: 0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式
13、控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和运行参数；
14、自动性能：可选择在离心结束之后自动开盖；可选择在离心结束时声音提醒功能
配置：
1、主机1台
2、30*2ml角转头1个（最高转速15200rpm）
	台
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	接触式无损定量成像仪
	1.易孛特Touch Imager Xli 
2.OHOY：0光‑Pro（qTouch）
3.悦为生物,V‑Touch 2000
	一、主机
▲1.超大尺寸感光芯片：芯片尺寸≥168cm2；
2.有效成像面积：≥158cm2；
3.原始像素（非合并）尺寸：≥88μm×88μm；
4.量子效率：≥85% ；
1、满阱电子容量：≥125万e-，在低敏模式下，满井电子数≥600万e-；
2、▲成像方式：无需镜头，接触式成像，样品膜直接贴合在感光芯片上，信号采集距离（光程）为0mm（需提供中国发明专利证书(专利号:ZL 2019 1 0244792.X)的授权使用证明文件）；
3、▲开机校准时间：≤2分钟，开机即用，无需等待；
4、 ▲可加配信号标定板，维持8个信号点，光强范围在2lux至8500lux，可随时安装更换电池，操作简单；
5、图像色阶：≥65536；
6、▲信号传输方式：Ethernet cable数据传输通过差分信号传输方式（即通过一对信号线，即正负两根线，来传输数据），最大化减少信号干扰和衰减，从而提高信号传输质量和速度。使用超七类（Cat7e）增强型连接线，传输速率≥10Gbps，支持高清图像快速传输且稳定，不接受串行传输方式（如Type C、USB、数据转接等方式）；
7、仪器状态三色指示灯（红黄绿），指示仪器不同工作状态，便于操作者识别；
8、防盗装置：有自带防盗锁孔设计，保证仪器安全；
9、光密闭性：有磁吸密闭装置，避免漏光干扰；
10、▲蓝牙拍照：仪器自带实体蓝牙一键操作按钮，可实现一键自动采集八张图片，无需软件操作即可实现自动采集（提供证明材料）；
11、▲ 装机量200台以上，提供用户名单作为证明材料；
12、▲采用该设备在CNS等顶级期刊发表过文章；采用该设备发表SCI英文文献（Q1） 30篇以上（提供文献截图作为佐证材料）；
13、▲灵敏度和线性范围要求：能同时拍出蛋白表达量差异≥2000倍的样品，且各样品条带不过曝（提供证明材料）。
14、▲可升级彩色marker：彩色Marker与Sample来自同一成像模组，确保合并数据精准性，不接受两套成像模组采集图片进行合并；
15、应用方向涵盖：Western blot化学发光成像、Southern blot化学发光成像、Northern blot化学发光成像和蛋白凝胶成像等；
16、▲支持同位素成像；
17、仪器最大功率≤25W；
二、软件
18、软件包含图像采集、图库和数据分析三个模块；
19、三种图像采集模式：自动、手动及自定义采集模式；
20、一键采集成像：自动模式一键自动采集8张不同时间隔的图像，方便快捷地获得最佳实验效果；
21、自定义采集模式：可灵活设置起始时间、间隔时间和采集张数。一次成像≥30张，更加灵活地获得最佳实验效果；
22、账户管理：可设置独立账户，独立图像保存路径，不限数量；
23、自动保存：采集图片及merge图自动保存，方便数据查找；
24、多图分析：支持≥40张结果图片同时分析；
25、▲原始数据导出：支持两种格式的原始图片导出，16bit TIF格式及ebt格式；
26、支持16bit TIF格式原始图片导出，用于更为准确的定量分析；
27、支持可编辑ebt图片格式，包含：文字编辑、旋转等编辑信息保存；
28、▲图像采集时间：最低≤0.1秒，最高≥10分钟；
29、▲图像导出分辨率：300dpi、600dpi和1200dpi四种可选，且支持72dpi至1200dpi任意dpi导出；
30、支持可编辑ebt图片格式，包含：文字编辑、旋转等编辑信息保持；
31、▲支持同一界面同时完成图片调整、编辑、注释、剪切、灰度值分析、结果导出、报告生成等操作；
32、▲软件三个模块之间来回切换，图片编辑、注释、调整等操作数据同步；
33、支持图像以12种不同颜色线显示； 
34、▲支持热力图显示：无需灰度值分析，通过不同颜色即可显示蛋白表达情况（提供证明材料）；
35、采集、图库及分析模块均支持3D查看功能，直观查看蛋白表达量；
36、过曝提醒：采集和灰度值分析过程中有过曝提醒，确保定量精准性；
37、三种灵敏度模式：标准模式、极限高清模式和低敏模式，分别适用于不同样品的成像场景；
38、两种成像模式：暗室样品自发光成像、透射标记marker样品成像；
39、软件支持无限次免费安装；
40、免费质保两年，一年之内只换不修；
三、配置清单
主机一台、电源适配器一个、数据传输线一根、硅胶镊子10把、擦拭软布30片、简易操作说明书一份和Touch Viewer软件一套，输出终端一套。
	套
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	海洋化合物样本管理系统
	(1)海尔1C0839
(2)海信HDB-20L2200G
(3)研一智控Eagle900-E
	技术参数配置（CSP）：
一、系统架构：
（一）系统框架
1、系统架构：B/S架构，用户不必安装客户端，可以在同一网段内通过浏览器登录账户访问和操作系统。对于浏览器兼容性至少包含：chrome稳定版本，firefox稳定版本。
2、系统不限制注册账户数量。可通过部门设定对样本库人员进行分级管理。同时通过权限管理在数据层隔离不同部门之间的数据。
3、系统具备进行修改和二次开发的条件。
4、不限制管理设备数、不限制管理样本数、不限制用户数和客户端访问数。
★5、依托ISO20387生物样本库质量和能力认可准则开发，达到符合人类遗传管理条例等要求，系统可实现样本库关键工作流程线上审批管理，如课题立项、入库、出库、销毁等审批工作流自定义，审批人员数量及层级数量不限。
▲6、系统需具备与现有品牌版本样本库管理系统进行数据对接和无缝迁移的能力。
（二）功能
1、样本源管理
（1）系统支持以不同类型对样本源进行信息分类。
（2）能够单个/批量创建样本源，支持样本源信息的批量修改、删除、查看。并结合条形码管理模块打印样本源标签，管理相关表单；
（3）支持用户自定义扩展自定义属性。可以动态扩展样本属性和样本来源属性。同时支持多种数据类型（文本型、下拉列表型、日期型、图片型），针对不同的数据类型，自定义显示名称，提供默认值，方便用户快捷输入。
（4）导入模板设置，支持自定义导入模板。模板中的字段信息可以自定义，根据需求配置导入项，减少冗余信息的录入，提高信息录入的效率和准确性。
（5）可以将样本源信息以excel表格的方式批量导出，导出模版可自定义；
（6）系统支持入组样本源的知情同意书管理，可以手动上传知情同意书，也支持对接高拍仪（配合硬件）实现知情同意书上传；
★（7）支持设置样本源列表表头，根据不同账号设置表头展示内容，以及字段排序，支持根据用户需要选择要导入、导出和搜索的字段信息。
2、样本管理
（1）系统支持单个/批量创建样本、以及样本信息的批量修改、删除、复制、查看影像资料，并结合条形码管理模块打印样本标签；
（2）系统可依据样本编码规则自动生成样本唯一编码，可根据用户实际业务需求设置多种样本编码规则和条码打印方案；
（3）样本类型及其相关关联信息均可以根据用户业务需求进行自定义设置；
（4）能够实现样本信息以excel表格的方式导入系统实现快速信息录入，同时系统支持将样本信息以excel表格的方式批量导出，导出模版可自定义；
（5）支持设置样本列表表头，根据不同账号设置表头展示内容，以及字段排序；
★（6）支持对样本生命周期进行查询及追溯，观查看样本的完整生命周期及走向。可以监控样本采集、处理、入库、还库、转移、销毁各个阶段。
★（7）样本检验，支持记录样本每次检验信息，检验信息可随检验开展灵活配置；
（8）样本影像资料管理，支持批量上传样本的图片进行管理；
（9）支持对库存系统样本和实物样本进行盘点，查找出有差异的信息；
★（10）支持图形化操作对样本进行移动，支持盒内移动，也支持两个盒子间的移动，支持拖拽单个移动，也支持批量移动。
（11）对于血液、体液等液体类样本系统能够管理样本的存量，当样本分装、提取后，可计算剩余量；
（12）系统可自定义样本申领、审批流程，实现样本出库可控；系统可生成样本入库、出库、还库相关单据，并支持在线打印，相关业务操作单据永久保存且可追溯。
★（13）归档后的样本需要特殊权限进行查询或恢复；销毁的样本可以进行实物的销毁。与实际的管理业务一致，满足质量管理体系的要求。
（14）样本预警，系统支持设置样本保存期限预警，样本余量预警；
（15）系统支持与批量扫描仪设备对接（需硬件配合），兼容预置的2D码管理，主动预防样本编号重复的问题，实现批量扫描出入库功能；
（16）样本入库支持批量一键入库，也支持扫码枪扫描入库；
★（17）系统支持通过多种搜索方式找到想要出库的样本，出库支持扫码确认出库，可以起到二次核对校验作用；
（18）支持对样本出库规则进行维护，如设置默认出库容量等；
（19）系统支持样本导入批次查询，
（20）多种查询方式，支撑用户多种情况快速检索；高级检索可快速查询出指定条件下样本信息，批量检索可支持输入多支样本编码搜索样本信息，自定义查询条件组合，不仅可保存本次检索模板，还可进行多种基础字段和扩展字段自定义组合方式进行检索，以上任何检索方式均支持结果导出，导出模板也可进行自定义设置。用户进行多种方式统计，根据样本状态查询，未入库样本信息统计，已存储样本信息统计等。
★（21）快速登记，支持在同一页面选择所属项目、样本源类型，输入样本源ID号、选择样本类型、数量快速注册样本，注册后的样本可加入暂存，统一进行入库操作。
3、普通存储设备管理
（1）系统能以图形化方式模拟显示实际存储空间（冰箱、液氮罐、蜡块柜等)的各级结构（包括冰箱、冻存架、冻存盒），并设置各级存储空间的规格大小，使用户任意自定义存储空间结构；支持设置存储容器的访问权限。系统不限制容器数量和样本数量，支持容器类型：立式冰箱、卧式冰箱、冷藏柜、切片柜、石蜡柜、液氮罐，且可扩展。可自定义冰箱、液氮罐、蜡块柜、冻存架及冻存盒规格。支持冻存容器、冻存架、冻存盒的添加、删除、移动、复制等功能。
（2）支持灵活配置容器内部结构，并可以通过图形化方式模拟显示容器分区，冻存盒、架等结构，方便出入库操作；
（3）支持冻存盒内的冻存管能够有以不同图标标识不同类型的样本，用户可设置样本类型的图标；
（4）系统提供对存放设备的空间统计功能，用户可以统计不同空间类型物理位置的总容量、利用率及储存的标本类型等信息，并能自定义设置多种颜色提示样本的存储量。
（5）支持图形化设备移动，冻存盒/冻存架移动，支持移动时保留位置，也可返回到原来位置上；
★（6）冻存盒内样本可自定义鼠标悬浮展示信息；
★（7）系统支持批量冻存盒操作，包括冻存盒入库，出库，移动等。冻存盒批量入库时支持扫描冻存盒编码直接入库，入库时支持选择Z或N型入库冻存架。
（8）系统具备可视化图形显示存储空间功能，可展示出全部冰箱、液氮罐的空间情况。系统具备样本库容器搜索功能，可根据搜索来定位容器。
4、项目管理
（1）系统支持不同的项目类型、课题组的项目登记；支持添加删除课题成员，课题成员共享课题数据；支持上传课题项目资料，共享学习研究资源。
（2）系统对于课题立项管理可自定义审批工作流程，实现样本存储目的明确化管理。
5、条码及打印
（1）支持常规条码打印机，可根据打印机的安装环境进行实施前设置。
（2）系统支持一维码及二维码，可对样本源、样本、冻存盒、设备等编码方案自定义编码规则；
（3）根据业务需求和自定义编码规则可自定义条码打印方案，支持在标签上打印样本所需关键信息元素，如样本类型，样本来源，采集日期等；各打印元素可便捷调整位置，大小，并支持旋转；
（4）支持批量条码打印。
6、标准化数据管理
（1）系统支持多种标准化数据字典，如民族，省市，ICD-10诊断等，同时还可将用户自有数据字典录入系统，方便查询调用；
（2）支持自定义出入库单打印配置；
★（3）支持重要数据变更申请，领导审批后数据才能修改；
（4）支持自定义样本、样本源、容器、项目、冻存盒、样本衍生、样本出/入/销毁编码，支持自定义字段。
7、统计查询
（1）系统包含常规样本库所需的统计报表，如样本统计，样本源统计，出入库统计，设备状态统计等；
（2）系统支持各项明细查询，如出入库明细，操作明细，登录明细等，相关内容支持分类浏览；
8、用户权限管理
（1）系统支持对系统所有用户进行管理，包括注册，注销，修改，冻结账户等；
（2）系统支持对用户申请账号，部门负责人、管理员审批完成后即可使用系统；
（3）系统支持组织结构管理，可依据实际部门对样本库人员账户进行分级管理。同时通过权限管理在数据层隔离不同部门之间的信息，保障数据隐私；
（4）系统可配置多个用户角色，为不同角色配置不同访问操作权限，权限可细化到二级功能菜单；
（5）可为用户账户设置有效期限，账户到期后，不能登录系统；
9、系统管理
系统记录账户登录、注销、样本入库、出库、分装、提取、销毁等记录、存储设备创建、修改、样本源信息更新等所有操作，并可按时间、操作人等条件检索；非管理员用户只可查询本用户日志；日志文件作为只读文件保存，不可更改。
10、系统安全
（1）系统只允许经过预先授权的用户访问登录，并且在系统运行周期内保证用户名唯一。
（2）管理员为其他用户设置唯一初始密码，当用户第一次登录时，强制更换初始密码。
（3）系统划分多级权限，通过权限的分配限定数据共享及隔离。
（4）系统支持手动和定期自动备份数据，当故障发生时，可确保保障数据安全。
（5）支持SSL加密机制；支持本地、异地本地备份，支持双机热备，多重保障数据安全。
二、配置数据存储处理工作站一套：
1、配1台DELL塔式服务器：8核16线程，2.6GHz、16G DDR5 ECC 5600、2*960G SATA企业级  SSD Raid 1、板载双口千兆同档次及以上。
2、配1台数据处理工作站：I7-14700/8G*2 DDR5/512G/无光驱/180W/W11H/3年+23.8寸同档次及以上。
3、配1把扫码枪：用于单管扫码，可识别一维码、二维码；
4、配1台标签打印机：打印模式：热敏+热转印双模式，分辨率300DPI，最大打印宽度104mm，最高打印速度101.6mm/s ；标签宽度19.5~118mm，介质厚度63.5~254μm，支持间隙纸、黑标纸、连续纸，最大纸卷外径200mm ；支持最长360m长碳带，内置ARCP自动张力调节，杜绝碳带起皱 ；标配USB2.0+RS232串口，可扩展网口、无线WiFi接口 ；金属机芯，翻盖式开盖，便于耗材更换与维护；兼容ZPLⅡ条码指令，可打印一维码、二维码；具备可移动光电传感器，支持多种标签检测方式；满足实验室台账标签连续打印需求。
三、配置2台医用冷藏箱：
★1、采用立式双开门设计，有效容积≥1030L；
2、箱内温度范围2～8℃，可优化控制在3~7℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃；
▲3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃，用户可自主调整为4℃。
▲4、三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、85%湿度下无凝露；
5、玻璃门采用边框电加热结构，控制方式受箱内温度和环境湿度双重自主控制，智感除露，避免不必要的加热，降低能耗，日能耗仅为2.4kwh。
6、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧。
7、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；
▲8、变频压缩机, 12V直流静音冷凝散热风机，整机噪音39dB，安全、节能、可靠；
▲9、7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证
温控的准确性；
▲10、箱内设置4个照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。
11、双锁结构，更安全、更放心。
12、四个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便。
13、12层可调搁架设计，配备价目条，方便标识物品，方便摆放。
14、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度至少24小时需求；
15、产品标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能。
▲16、标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。
17、两个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度；
	套
	1

	10
	洗板机
	1.Agilent（安捷伦）：BioTek 405LS
2.Tecan（帝肯）：HydroSpeed
3.雷杜：RT-3900
	1.洗头类型：8道，12道（96孔清洗），16道洗头（96/384孔清洗）可选
2.洗板速度：最后抽吸≤130 秒: 3 抽吸 / 分液循环, 300 µL/孔, 8道分液头，96孔板
3.浸泡时间：1-3600秒
4.震荡：用户定义震荡的速度及时间
5.液体传送：内置正压可置换注射器泵
6.容量范围：25 - 3,000 µL/孔(依型号而定) 1 µL 步进
★7.缓冲液选择：阀模式最多可选支持 3 种缓冲液切换
★8.可选磁板清洗功能
8.1.磁场：6800高斯
8.2.磁板类型：环状或平面磁板可选
8.3.磁板适配器：可拆卸设计，常规ELISA洗板操作时磁架可取下
9.流速：1 – 9档可选
10.残液量：≤ 2 µL/孔
11.清洗循环：1 – 10个循环可选
12.分液精度：≤ 3% CV
13.消毒方式：化学 70％乙醇或异丙醇及0.5％次氯酸钠
14.气溶胶防护：气溶胶防护罩，防止气溶胶扩散
15.溢出保护：具有溢出保护功能，防止交叉污染

仪器配置：
洗板机主机一台（具有3种洗液切换功能、磁板清洗功能）；洗瓶、废液瓶及清洗管路一套
	台
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	免疫印迹成像仪
	1.GeneDireX：qTouch Pro
2.Bio-Rad（伯乐）：ChemiDoc XRS+
3.Azure：c600
	1.★采用感光芯片式成像方式，免镜头无损成像，光传播距离为0mm， 成像模组尺寸≥168cm2；成像芯片边长≥14cm，有效成像面积≤145cm2
2.▲设备接口为USB3.0，传输速度最高为5Gbps（需提供实物图图片）
3.可导出TIF、PNG、BMP、JPG格式文件；图像分辨率可自定义
4.设备小巧，整机重量＜4kg；
5.★单个像素点尺寸≥100μm×100μm；单像素点面积≥10000μm2
6.满阱电子容量最高可达2Me- 
7.光学成像角度≥180°
8.成像时间覆盖0.05s-600s，常见样品满足1s内快速成像；
9.▲设备具备关盖检测功能，开盖无法采集图像，保证校正效果等；
10.▲成像模组具备休眠模式，保护核心部件，延长使用寿命。
11.★设备无须预冷，开机即用；
12.▲根据样本膜的类型可选择PVDF膜或NC膜模块（需提供软件截图）
13.▲分析界面可以柱状图的形式一键查看条带趋势（需提供软件截图）
14.可根据已生成的图像，快速获得一张具备新的曝光参数的图像；
15.软件具备用户管理系统；图像数据自动保存于各用户数据库，方便管理；
16.分析页面具备“一键框选条带”和“一键扣除背景”功能，无需泳道预选，即可对条带进行框选分析。
17.化学发光图像采集模式分为自动、手动和序列模式模式，可供自由选择；
18.★自动采集功能，可根据样本膜条件自动检测最佳曝光时间，并采集出一张图（需提供软件截图）
19.▲合并图能够自动链接样品图和标记图，并支持一键同步导出。（需提供软件截图）
20.配套软件具备图像灰度分析功能，支持同时分析不少于40张图像，一键导出excel数据表；
21.设备搭配外接工作站使用，工作站预装配套专业软件，软件可自由安装，实现多台设备同步分析数据，同时支持后续软件升级
22.使用场景包含Western Blot、Northern Blot、Southern Blot及SDS-page的样品成像；
23.▲成像模组采用防静电玻璃膜覆盖，能够抗静电抗划伤
24.设备具有防盗锁孔设计
25.设备可通过配套软件或实体按键进行图像采集
26.配套软件具备图像采集、图像存储及图像分析功能；图像储存页面可新建文件夹，新建文件夹可自动定位并进入重命名状态，且支持图片跨文件夹移动
27.具备图像灰度值3D显示功能
28.设备具备三挡灵敏度设置，以满足不同强度样品曝光需求
29.★设备能够对蛋白标记物进行彩色成像 
30.★设备能够对数据图像进行清晰度调节，以获得更好的图像效果 
31.设备能够同时导出16bit原图以及原始数据格式文件，原始数据格式文件仅支持本软件导出、导入以及读取，保障数据安全可靠，16bit原图支持导出和导入以及灰度值分析
32.在设备启动校正前，能够对成像区域进行检测，如果有异物或其他样品的状态下，自动暂停校正流程并提醒，确保完成正确的校正步骤。
	套
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	基因扩增仪
	1.赛默飞ABI：VeritiPro 96
2.Bio-Rad（伯乐）：T100
3.耶拿：Biometra TAdvanced 96SG
	1.样品基座：标准0.2mL×96孔模块；
2.★最大模块变温速率：6.0℃/秒，变温速率可调节
3.★最大样本变温速率：4.4℃/秒
4.★温度范围：0-100.0℃
5.温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒）
6.温度准确性： ±0.25℃（35-99.9℃之间）
7.热盖：30-110℃， 可设置关闭，自动调节压力
8.PCR体积范围：支持10—100 uL, 允许1-100 uL
9.★最小/最大温度梯度：由6组独立控温区域，可精确设置6个不同温度，实现真正意义的梯度PCR；支持区间温差最大5℃，整体25℃；允许区间最大10℃，整体30℃
10.8英寸彩色TFT LCD触摸式显示屏，直观的导航按钮，图形化编辑设置简单方便
11.★以太网或Wi-Fi连接网络，支持手机或电脑端远程查看、监控、 预约提醒和打印机连接等（用户可通过此可下载免费手机应用程序到iphone或android移动设备，随时随地查看仪器状态，启动或控制运行；也可以通过免费Cloud平台在电脑端编辑程序、启动或终止运行、设置Email提醒或通过Cloud共享程序文件）
12.★联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控
13.★采用配套的控制软件，可以集中管理和控制多台不同型号PCR仪，控制用户，仪器使用权限，并提供审计追踪日志
14.噪音水平：运行时噪音＜48dB
15.★内置模拟模式，可模拟市面主流PCR仪热学性能，保证实验的平稳过渡
16.内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、 RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等；内置温度/时间递增选项（用于Touchdown PCR 或Long PCR）、变温速率可调节
17.其他功能：自动断电重启、多重用户权限管理、仪器自检测试、热盖温度可调或关闭、一键设置孵育、自动休眠、查看运行日志并导出等
18.程序存储：16 GB机载存储（可存储＞1000个程序文件），也具有U盘插槽，用于转移和保存程序
19.电源：50-60 Hz，100–240 V，最大700W
20.工作条件：环境温度15～30 ℃，相对湿度15%～80%（无凝结）
	套
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	细胞计数器
	1.ESCO /ACC-200 ；
2.瑞沃德/ RWD C100;
3.艾贝泰 / BF100
	1.用范围：对满足浓度区间及粒径大小范围的颗粒物（如小鼠细胞、酵母细胞、PBMC细胞、普通动物细胞、原代细胞、肿瘤细胞等）进行精确计数以及状态评估（大小分布、去碎片分析、明场下台盼蓝染色活性分析等）；
2.采用库尔特电阻抗原理进行全样本计数、粒径测量，图像法结合台盼蓝染料染色进行细胞活率分析；
3.检测前无需设置细胞类型，检测结果与细胞大小及形状无关；
4.无需任何一次性芯片耗材，自带清洗管路，样本检测结束自动执行清洗程序，无交叉污染；
5.检测浓度范围 1×104~1×108细胞/ml；
6.样本量：1~10 μl（当浓度＞ 1×107cells/ml ，上样体积为1ul，稀释倍数为 10）；
7.检测体积粒径：3~30μm；
8.计数时间 20~30s，视细胞实际浓度自动调节；
9.样本浓度计数结果重复性 CV≤ 5%；
10.线性回归系数 R² ≥0.99；
▲11.系统内2种默认检测模式，包含 Coulter（库尔特计数）、Default（库尔特计数+图像法活率分析），满足不同使用需求；
12.支持培养基原样检测，无需等待沉降，30秒内出具结果，包括细胞总浓度、活细胞浓度、活率、结团率、平均粒径及细胞图像等信息；
▲13.可进行选区计算及碎片分析，并实时更新选区总浓度、活细胞浓度和选区平均粒径结果；
▲14.细胞流动中拍照，5倍光学放大，默认对50张图片进行汇总统计，8张留存，数据图像（含细胞形态图像）可存储及输出；
15.系统内置稀释计算器，辅助完成样本稀释配比计算；
16.标配标准浓度质控微球，可进行仪器的定期校验；
17.标配触控笔，协助屏幕点击操作；
18.标配USB数据导出接口；
▲19.配完整的用户权限管理、审计追踪和电子签名功能（符合21 CFR Part 11要求），所有原始数据、图像自动保存，一键生成合规报告。
	台
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	超微量紫外分光光度计
	1.Thermo Fisher/NanoDrop One；
2.Implen/NanoPhotometer；
3.Denovix/DS-11
	1应用范围：核酸A260,A260/A280,A260/A230和标记的核酸；蛋白A280和A205，蛋白Pierce660,蛋白Bradford，蛋白BCA，蛋白Lowry,标记蛋白，UV-Vis，和用户自定义；具备智能样本检测技术，在检测中有疑问可询求实时的技术支持。
2 技术参数：
2.1 自带多点电容式触摸显示器：≥7英寸，1280×800高分辨率彩色显示屏，
★2.2 光谱扫描的数据至少包含190-850nm；智能样本检测技术自动进行污染物鉴定和结果校正，保证样本精确的浓度和样本的质量；
2.3 光源：氙闪灯，闪烁≥109次，波长精度≤1nm，检测器≥2048线阵CCD阵列图像传感器
2.4 光谱分辨率：≤1.8nm(FWHM at Hg254nm)
★2.5 检测重复性：≤0.002A(1.0mm光程) 或≤1%CV
2.6 光吸收准确度：≤3%(at 0.97A at 302nm) ，吸光率范围≥550 OD
★2.7 核酸检测上限：≥27,500ng/ul，核酸检查下限：≤2ng/ul
2.8 蛋白检测下限基座≤0.06mg/ml（BSA），基座≤0.03mg/ml（IgG），蛋白检测上限基座≥820mg/ml（BSA）
2.9 开机自检后即可检测，无需预热，检测所需样微量≤1uL，无需检测容器-比色皿
2.10光路径：内含≤0.03,0.05,0.1,0.2,1mm至少 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置。
★2.11 连接方式：≥3个USB插口，以太网，蓝牙，Wi-Fi
2.12具有摄像头，对结果可疑样品进行上样液柱中气泡，形态完整等的拍照监测。
★2.13设备具备中华人民共和国WiFi使用许可证，CE认证，提供仪器的安装、校准工作，出具该仪器完整的校准报告。
★2.14 中文操作界面，并可支持的≥8种语言：法语，德语，日语，韩语，波兰语，爱尔兰语，英语。
2.15配置清单：主机1套。
	台
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	化学发光分析仪
	1.上海嘉鹏/JP‑K3600;
2.安图生物 /AutoLumo A2000;
3.天能 Tanon 5200Multi
	1 ★ 制冷温度：采用三级半导体制冷，制冷温差≤环境相对温度−65℃，绝对温度≤−45℃；开机即可达到制冷温度无需等待，软件可实时显示相机当前制冷温度。
2 ▲ 有效像素：设备搭载升级2365万超高清像素相机，分辨率≥3000(H)×3000(V)，像素≥2365万，满足超高精度成像需求。
3 ▲ 相机配置：标配升级彩色Marker拍摄功能，可精准区分样品条带梯度，使条带显示更清晰、层次更分明。
4 像素合并：支持≥8个的1×1、2×2、3×3、4×4、6×6、8×8、12×12、24×24多档像素合并（需提供软件界面截图佐证），可支持更多档位，适配不同亮度、不同分辨率的样品成像拍摄。
5 ▲ 相机聚焦：样品置入后，每次拍摄相机自动重新调整焦距匹配样品，无需手动调节焦距，即可呈现高清清晰成像画面，适配多层样品台、不同厚度实验样品成像。
6 镜头规格：标配≧F0.95大光圈定焦镜头，适配≥4/3英寸大靶面，弱条带检出灵敏度高。
7 图像位深：搭载16bit图像采集（65536灰阶），动态范围≥4.8OD，可实现强弱信号同步精准定量，有效规避强条带过曝、弱条带信号丢失问题。
8 芯片规格：采用≥4/3英寸超大靶面CCD芯片，像素尺寸≥5.4μm×5.4μm，感光面积大、光子捕获效率高，长时间化学发光曝光成像噪声极低。
9 光源定时保护：光源定时关闭时间范围1~≥60分钟可自定义，无操作超时自动切断全部光源，有效保护光源模组，避免样品光照损坏。
10 顶置白光光源配置：设备标配顶置均匀白光光源，可对低亮度样品均匀补光，优化Marker条带、考染蛋白胶成像清晰度。
11 滤光片轮：标配≥5位自动控制滤光片轮，支持软件自动切换滤片；可升级≥10位滤光片轮，搭配RGB荧光、近红外成像模块，可适配各类荧光染料成像，满足植物叶片、荧光凝胶拍摄。
12 ▲ 三层智能样品台：标配一体式三层多功能样品台，覆盖Western Blot、蛋白凝胶、核酸凝胶样品软件可自动识别当前安装的不同样品台，并在软件界面进行标注提醒；配置≥12×12cm超大WB专用样品台；紫外透射台尺寸≥200×200mm，顶针式磁力吸附通电白光透射台≥200×200mm；
13 激发光源配置：标配≥300nm透射UV光源
14 整机操控模式：本机无触摸屏，搭配台式电脑完成整机操作；
15 机身标识设计：设备机身正面喷涂厂家售后专线电话及基础操作提示标识，故障时可快速对接售后。
16 搬运结构：机身两侧集成一体式抬取把手，方便整机搬运移位。
17 数据通讯：仪器主机与电脑采用双USB线缆独立通讯，提升图像数据传输稳定性，减少图像丢包、通讯中断。
18 整机外形尺寸：设备避光暗箱外形尺寸长≥580mm，宽≥480mm，高≥620mm。
二、软件功能

19 ▲ 自动存储功能：单次拍摄可同步输出原始信号图、Marker对照图、信号‑Marker自动叠加合成图；拍摄完成后软件后台自动存档，无需手动保存；自动生成不可篡改TIF原始文件，内置曝光时间、拍摄日期、设备参数等原始元数据，支持自定义多格式存储。
20 ★ 伪彩成像功能：支持≥8种伪彩色叠加显示模式，可同步输出灰度图与伪彩效果图；界面直观展示拍摄时间、曝光强度、样品参数，支持自定义文字、符号注释，通过色彩梯度区分样品信号强弱。
21 ▲ 一体化分析软件：成像软件内置全套数据分析模块，支持一键成像、一键分析；可自动完成条带识别、分子量测算、条带浓度定量，具备相对含量百分比、绝对浓度、密度分析功能；支持3D图像预览导出、多幅图像合并对比分析；数据支持剪贴板、数据库、Excel、PDF多格式导出。
22 GLP溯源功能：具备GLP合规溯源记录，自动留存拍摄时间、曝光参数、仪器运行参数，内置本地图像数据库，可调取历史图像，还原原始拍摄参数，满足实验溯源审计要求。
23 多模式拍摄：支持自动曝光、自定义曝光双模式；支持≥2~999帧自动连续多帧拍摄；具备时间累积、灰度累积、时间序列≥3种累积成像模式；内置过曝数字化预警提示。
24 图像调节功能：搭载一键智能自动色阶优化算法，仅增强条带亮度，不改变背景灰度，同时支持手动精细化灰度微调。
三、设备核心功能
25 成像功能：一体机集成凝胶成像、化学发光成像双功能，无需更换设备即可完成核酸凝胶、蛋白凝胶、WB化学发光印迹样品检测；自带免染成像技术，无需蛋白染色即可观察转印过程蛋白完整度；可实现LUC、GFP植物叶片样品成像检测。
四、设备全套标准配置清单（投标专用）
1、多功能成像仪主机（2365万超清像素+彩色Marker功能升级版） 一台
2、紫外透射样品台 一个
3、无散射化学发光样品台 一个
4、磁吸通电白光透射样品台 一个
5、蓝光透射样品台 一个
6、切胶挡光板 一个
7、配套专用U盘（含驱动、分析软件、操作说明书
	台
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	数字细胞电阻仪
	1.默克/MERS 3.0
2.WPI EVOM4 / EVOM Manual；
3.金工鸿泰/RE1600
	一、技术参数
1.电阻测量范围：0 – 100 kΩ。
2.电阻分辨率：1 Ω。
3.电阻精度：≤ 1%。
4.膜电压范围：± 200.0 mV。
5.电压分辨率：0.1 mV。
6.电压精度：± 2 mV。
7.温度测量范围：20 – 37 °C。
8.温度精度（标准电极）：± 1 °C。
9.温度精度（96孔电极）：± 1.3 °C。
10.显示屏：5英寸电容触摸屏，分辨率 1024 × 600。
11.内部存储：32 GB。
12.数据接口：USB / 以太网 / Wi-Fi。
13.电源：交流电源适配器（60 W）或可充电锂电池。
14.电池续航：约 4 小时（满电连续使用）。
15.尺寸（高×宽×深）：8.5 × 22.4 × 14 cm。
16.重量：0.805 kg（不含电池）。
二、功能配置要求
用于测量培养中上皮和内皮细胞的跨上皮/内皮电阻（TEER）及膜电位，评估细胞单层屏障完整性与汇合度。
配备孔内自立式电极探头，符合人体工学设计，确保测量稳定性。
具备内置数据记录功能，支持背景值自动扣除。
内置传感器，可测量并记录培养基温度。
标准可调电极兼容 6 孔、12 孔和 24 孔培养板；可选配 96 孔专用电极。
支持 USB、以太网导出数据，支持 Wi-Fi 上传至 Millicell® Cloud 云平台进行数据管理和分析。
支持电池供电及交流电源供电两种模式，便于在超净工作台或通风橱内使用。
三、标准配置
Millicell® ERS 3.0 主机 1 台。
标准可调电极（适用于 6/12/24 孔板）1 套。
校准/验证装置 1 套。
Wi-Fi USB 适配器 1 个。
电源线及充电适配器 1 套。
操作说明书 1 份。
	台
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分标3
	序号
	采购品目
	参考品牌型号
（不少于3家）
	技术参数
	单位
	数量

	1
	电热数显恒温水浴箱
	1.上海一恒（HWS-26)      2.上海精宏( DK-S26)      3.上海博迅(SSW-600-2S)
	1.电源规格：AC 220V 50Hz
2.控温范围：RT+5℃～99℃
3.恒温波动度：±0.5℃
4.温度跟踪报警：±2℃
5.加热功率：700-1500W
6.内胆容积：不小于24.8L
7.内胆尺寸：不小于500×300×150mm
8.定时范围：0～999 min
9.安全配置：标配超温声光跟踪报警，可选配独立限温保护
10.结构材质：不锈钢内胆，烧杯孔可任意调节大小，外壳一体成型ABS材质耐酸碱腐蚀
	台
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	2
	恒温培养箱
	1.搏旅仪器/BH-MINI25；
2.上海博迅/BXP-65S；
3.上海一恒/BISF-80
	1、内部容积不得少于25L
2、4.3寸彩色触摸显示屏，方便观察及操作 
3、采用PID微电脑控制系统，适用于细胞、组织、微生物等培养
4、六面直热系统，加热均匀，加热迅速，温度复速度快
5、★（选配）160℃-180℃干热灭菌系统，灭菌彻底，彻底地清除细菌、霉菌、真菌孢子、支原体和芽孢；箱内所有部件无需拆卸，一键灭菌操作方便。
6、★（选配）风道紫外灭菌功能，可以对箱体内空气进行消毒。
7、具有超温报警功能、超温自动切断加热功能以及断电恢复自动启动功能
8、★内腔采用抑菌不锈钢R角设计，无缝焊接，不易滋生细菌，防腐蚀，不仅美观大方，而且方便清洁（需提供抑菌不锈钢检测报告）；
9、配备滤波器磁环，减少外界和自身波长对机器稳定性的干扰
10、拥有数据记录功能，记录数据时间可设定，可记录150000条数据，并且可显示温度曲线，方便数据的分析；有USB接口，可将上述数据导出并保存
11、★具有独特双循环风道设计，非自然对流，保证温度的均一性
12、★具有门加热功能，有效避免玻璃门上产生冷凝水
13、温度控制范围，室温+5℃~55℃
14、温度均匀性≤±0.3℃，温度波动度±0.1℃（在37℃）
15、玻璃门有测试孔，直径12mm；
17、右开门，内门为钢化玻璃门
18、留有外接云平台接口，可选配云平台系统
19、内部尺寸：W285XD355XH265mm
20、外部尺寸：W305XD400XH355mm
	套
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	3
	二氧化碳振荡培养箱
	1.维根斯：WCI-180S
2.一恒：BPNZ-101C
3.知楚：ZCZY-C8V
	一、整体规格参数
 
1. 设备型号：WCI-180S
2. 腔体容积：180L
3. 工作方式：内置轨道式振荡培养，可同步实现恒温、恒湿、恒CO₂悬浮细胞培养
4. 内腔材质：优质304不锈钢，耐腐蚀、易清洁、无残留污染
5. 显示方式：高清LED数字显示，触摸按键操作，参数精准可调、可记忆
6. 工作电源：AC220V 50Hz
 
二、温度控制系统
 
1. 温度控制范围：室温+5℃～60℃
2. 温度控制精度：±0.1℃（37℃标准培养工况）
3. 温度均匀性：±0.3℃
4. 加热方式：气套式六面整体加热，腔体温度均匀无死角
5. 控制方式：高精度PID微电脑智能控温，温度波动小，适配细胞精密培养
 
三、CO₂浓度控制系统
 
1. CO₂浓度调节范围：0%～20%
2. CO₂控制精度：±0.1%（标准5%培养浓度、37℃工况）
3. 传感器类型：双光束红外CO₂传感器，抗高湿、抗干扰、长期稳定性强
4. 进气工作压力：0.3～0.5bar
5. 控制逻辑：自动恒定浓度补偿，保证培养环境稳定，避免细胞培养偏差
 
四、振荡培养系统（核心特色）
 
1. 振荡方式：水平轨道式振荡
2. 转速调节范围：30rpm～300rpm
3. 驱动系统：磁感应无刷电机驱动，无碳粉污染、静音运行、高湿环境耐用
4. 运行特性：转速精准稳定，可长时间连续工作，适配悬浮细胞大规模培养
 
五、湿度控制系统
 
1. 工作湿度：37℃培养条件下，腔体相对湿度≥70%
2. 控湿方式：自然蒸发恒湿设计，有效减少培养液挥发，维持培养体系稳定
 
六、灭菌与防护功能
 
1. 灭菌配置：可选配125℃高温干热灭菌功能，可对腔体整体灭菌，杜绝杂菌、细胞交叉污染
2. 安全防护：具备温度超限保护、参数异常报警、断电记忆功能，保障实验安全
 
七、设备外形尺寸
 
设备整体尺寸（宽×深×高）：560mm×620mm×945mm
	台
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	4
	全温振荡培养箱
	1.上海世平：DJS-2020R Plus
2.旌斐科技：JFZD-200B
3.叶拓：YHZQ-100F
	技术参数：
1、温度范围：4℃-60℃（环境温度-15℃，最低4℃）；
2、温度均匀性：≤±0.5℃（37℃时）；
3、转速范围： 0-300RPM，转速精度：±1rpm
★4、振荡方式：同一主机可直接回旋式和往复式切换使用
★5、振动幅度： 25mm或50mm，要求0-50mm范围内振幅现场可随意调整
6、容积大小：不低于120升；
★7、最大容量： 装瓶数量不低于3000ml×5支或2000ml×6支或1000ml×12支或500ml×20或250ml×30支或100ml×45支或50ml×63支；
8、操作屏幕采用≥7英寸真彩触摸屏，中英文可切换；
★9、采用单轴五维动态平衡驱动结构，不得采用三轴或多轴系统从而能避免出现机械磨损问题，具有能耗少，寿命长，噪音低特点（机械运行噪音≤45db）；
★10、采用进口双列轴承，提供进口原产地证明，具有负载大，运行稳定，寿命长特点；
11、采用伺服电机驱动，相比交流电机或直流电机，控速精度更高更准；
12、内腔材料采用不低于优质304镜面全不锈钢
★13、采用高品质压缩机，控温稳定可靠，节能环保；
14、屏幕操作系统具有三级权限管理和操作日志查询导出等功能、符合GMP要求; 
15、主机可存储80万条和5年以上数据，标配USB接口，数据可存储和导出，提高实验的安全性和可数据追溯性
16、具备预约运行功能、计时功能和来电记忆功能，控制器具有屏幕锁定功能，避免人为触摸操作失误
★17、机械核心部件均采用模具成型球墨铸铁材质，精加工而成，稳定性好使用寿命长；
18、温度编辑程序：数量不低于5组，每组可编辑100段曲线，定时范围的上限不低于999小时；
19、可三层叠加使用，可扩展主动加湿、光照培养、高速振荡、遮光培养、粘性摇板、气体导入、3Q验证和嵌入式内置微型打印机功能；
★20、标配远程监控功能：通过手机或电脑实现远程监测设备和同时远程控制操作设备，可通过手机或电脑远程设置设备参数和远程对设备进行运行/停止等操作；
21、标配日光灯和紫外灯
22、外部尺寸（宽*深*高）：910*740*640mm（单台）
23、内部尺寸（宽*深*高）：605*505*400mm（单台）
24、摇板尺寸（宽*深*高）：542*445mm（单台）
25、净重：约219KG（单台）
26、电源电压：220V±10%，50/60Hz
27、生产企业需通过ISO9001质量管理体系和CE认证
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	CO2培养箱
	1.维根斯：WCI-260
2.博迅：BX-260CS
3.博奥思：BCI-260P
	一、仪器功能
WIGGENS二氧化碳培养箱非常适合动物细胞培养、生殖细胞培养、厌氧细胞培养。适合微生物的培养及孵化实验，种子培育及组织培养。

二、仪器特点
1.6 个侧面的直接加热系统：整个侧面可以直接加热，保证了温度的稳定均匀，以及快速的升温和温度恢复。加热室分为三部分，每部分都有独立校准过的温度传感器进行监测。
2.空气夹套：加热丝被阻隔在腔体和绝热层中间，有助于温度的快速恢复，并且有效减少热损失。隔热层不需要定期维护。
3.双光束的 CO2 传感器：快速、准确地监测 CO2 的含量，不受温度和湿度的影响。
4.水盘加湿：加热器在底部加热水盘，产生湿气。通过循环风扇，将湿气充满整个腔体。
5.报警系统：CO2 和温度有偏离时，会进行蜂鸣报警。
6.良好空气和湿度对流：良好的空气对流，良好温场均匀性。六面箱体侧壁加热，附件顶置空气循环风扇，保证良好对流效应。
7.易于清洗：圆角设计易于清洗，内腔材质为 SUS304 不锈钢。
8.温度上限设置：当温度控制故障，或者某个点的温度超过设定的上限温度，设备会自动切断电源，保证样品及设备自身安全。
9.带孔的搁板：方便自然风流动，不锈钢材质可有效防腐蚀、防污染。
10.无冷凝：箱门带加热单元，以及整个培养箱的框架式设计，可以保证不会在箱体及玻璃观察窗上冷凝。
11.微电脑 PID 控制：自动控制 CO2 浓度、温度和报警。可以选配自动杀菌功能。
12.HEPA 气源过滤：保证培养箱内气体的清洁，可选择高温型 HEPA。

三、技术参数
1.箱体容积 [L] ：260
2.温度显示精度 [℃ ] ：±0.1℃ (37℃ ) 
3.温场均匀性 [℃ ] ：±0.4℃ (37℃ / RT.20℃ ) 
4.加热功率 [W] ：610
5.CO2 入口压力范围 [bar]：0.6~0.7
6.搁板数（标准 / 最大）：3/8
7.内部尺寸 [WxDxH] [mm] ：530x590x900
8.外部尺寸 [WxDxH] [mm] ：630x680x1125
9.重量 [kg] ：115
10.温度范围：室温 +5~60℃
11.温度分辨率：0.1℃
12.干热灭菌：最高为 120℃
13.控制方式：数字 PID 
14.CO2 范围：0% ~ 20%
15.CO2 精度：±0.1% (5% / 37℃ )
16.CO2 分辨率：0.1%
17.CO2 传感器：双光束红外 CO2 传感器
18.显示屏：LED 显示
19.操作面板：独立的双通道按键
20.夹套类型：气套式（六面梯度加热）
21.腔体材料：不锈钢（304）

四、标准配置
1.温度控制单元
2.二氧化碳浓度控制单元
3.常规型HEPA高效过滤器1个
4.隔板3块，带滚轮
	台
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	超净工作台
	1.上海知楚ZC-CJ-2FD           2.上海一恒BCV-5S1              3.苏州安泰SW-CJ-FD
	1、单人单面/双人单面操作；
2、气流模式：垂直气流；
▲3、工作区尺寸：≥1350×680×500 mm（长x宽x高）；
4、平均气流风速：沉降气流0.30 m/s～0.6m/s，三挡可调，均匀率不超过 20%；
▲5、过滤系统：整块HEPA级高效微皱褶无间隔过滤器，针对＞0.3μm颗粒系过滤效率    ＞99.99%，易于顶部更换；
6、风机系统：采用免维护离心风机系统。
▲7、控制器：微电脑控制，位于柜体下右侧板面，易于操作，触摸键采用厚度3mm玻璃面板感应式，反应快并且使用寿命长；
8、主体结构：＞1.0mm冷轧钢板，左右开窗设计；
▲9、操作室结构：工作台为一体成型，底部后排均匀开孔保护人员更安全；
10、操作前窗：光学透视清晰、无边框，易于清洁和消毒的防紫外线钢化玻璃，厚度≥5 mm，采用手拉式上下滑动开启，不使用电控；
▲11、紫外灭菌：手动灭菌模式和预约分段灭菌模式自由切换设计
12、紫外灯：标配10W、254nm消毒紫外灯，易于更换；
12、照度：＞300 Lux，LED灯位于非污染区域；
▲14、震动幅值：≤5um（台面中心X、Y、Z三轴）
15、噪音：噪音<55 dBA；
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	摇床（单层）
	1.上海知楚ZQZY-78A；
2.上海一恒 THZ-103B；
3.苏州培德 BSD-TX345
	1、一层，以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间；
2、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠；
3、具有超温报警功能及异常情况自动断电；
4、具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题；
▲5、中空钢化玻璃门，不锈钢无螺丝固定，整体更加美观、整洁，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；
6、外壳采用静电喷塑，流线型外观，美观大方；内衬采用圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，便于清洁，不易滋生细菌、防腐蚀；
7、每层独立控制，各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运行一层、两层；
8、精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行；
9、配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰；
10、人性化设计的开门即停功能，使用更加安全便捷；
11、具有紫外线灭菌功能；
▲12、摇床内胆采用无缝焊接技术，底部可进行全方位无死角冲洗，无需专业工具，清理方便；
13、LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；
▲14、拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近一年的数据，并且可显示温度、速度，方便数据的分析；有USB接口，可将上述数据导出并保存；
15、配备高质伺服电机，10rpm起转对样品剪切力小，控制速度精确、高速性能好、稳定性强；
16、独特定时除霜功能，1~250秒可自由设定，除霜间隔30~600分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰；
17、产品符合美国FDA认证和CE认证。
▲18、夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶；
▲19、空载振荡频率：10-300rpm；
20、振荡频率精度：±1rpm
21、摇板振幅：Ф26mm
22、温控范围：4～60℃（在室温23℃~25℃）
23、温度调节精度：±0.1℃
24、温度均匀度：±0.5℃（at37℃）
25、最大容量（不锈钢夹具）：单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×5或3000ml×5
▲26、最大容量（塑胶夹具）：单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×5或3000mlx4，三角瓶夹具须为一次性成型塑胶夹具；试管夹具孔带有橡胶防护套；可选配粘性粘板。
27、摇板尺寸（长×宽）：单层475mm×465mm
▲28、考虑到实验室空间大小问题外形尺寸（长×宽×高）：≤820×700×1200mm
▲29、考虑楼层承重问题空载重量≤250kg
30、噪音：低于65dB；
31、夹具板到顶部距离：365mm
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	电子分析天平
	(1)Sartorius（赛多利斯）
型号：BSA124I-1CCN
(2)METTLER TOLEDO
MA104
(3)OHAUS
PX124ZH
	1.技术指标
1）最大量程(g)： 120
2）可读性(mg)：0.1
3）重复性（最大负载，典型值）(mg)：≤0.1
4）线性偏差（极限值）（mg）：≤0.2
5）灵敏度漂移 +10 °C...+30 °C（± ppm / K）：≤1.5 
6)  测量时间， 典型值（秒）：≤2.0
7）秤盘尺寸（直径，mm）：90
2、 仪器配置及功能特征
1）内部自动校准和校正功能；
2）图形化彩色触控显示屏，直观显示称重数值与图形化的应用程序图标；
3）11个内置的应用程序，以简化日常称重流程：称重 | 加样、计数、百分比称重、混合 | 净总重、组分 | 求和、动物称重、计算 | 自由因子、密度测定、底部称重功能、统计、质量单位转换；
4）先进的现代连接方式，包含USB-C接口和RS232接口；
5）具备GLP/GMP打印功能；
6）内置4级防震调节功能，灵活应对不同环境挑战。
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	真空泵
	(1)飞越VRD-16
(2)
Vacuubrand，RE 16
（3）EdwardsERV16
	1. 抽气速率（50 Hz）：16 m³/h（4.4 L/s）
2. 抽气速率（60 Hz）：19.2 m³/h（5.2 L/s）
3. 极限压力·关闭气镇：4×10⁻¹ Pa
4. 极限压力·开启气镇：8×10¹ Pa
5. 电源：单 / 三相
6. 功率（单相）：0.75 kW
7. 功率（三相）：0.55 kW
8. 防护等级：IP44
9. 进气排气接口：KF25
10. 油量：0.9~1.5 L
11. 电机转速（50/60 Hz）：1440 / 1720 rpm
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	手套箱
	（1）米开罗那Ipure1220/750/900               （2）MBRAUN，型号：LABstar Pro 单工位手套箱
（3）Plas-Labs，型号：830-GB
	1. 型号：Ipure 1220/750/900，单工位超级净化手套箱
2. 箱体内部尺寸：1220 mm（长）×750 mm（深）×900 mm（高）
3. 箱体板材：304 不锈钢，板厚 3mm；内腔拉丝处理，外表面白色喷漆
4. 前视窗：8mm 倾斜钢化安全玻璃，实芯 O 型圈法兰密封结构
5. 操作手套：丁基橡胶手套，厚度 0.4mm，8 英寸口径，长度 32 英寸，标配 1 副
6. 大过渡舱：Φ360mm×600mm，304 不锈钢材质，双铝合金舱门，电动触摸屏控制，带不锈钢滑动托盘
7. 小过渡舱：Φ150mm×300mm，304 不锈钢材质，翻盖锁紧结构，手动阀门操作
8. 气体净化单元：单净化柱，填充铜触媒 5kg + 分子筛 5kg；可自动除水、除氧，PLC 全自动再生
9. 净化能力：除氧容量 60 L，除水容量 2 kg；工作稳态水、氧含量≤0.1 ppm
10. 循环风机：台湾 DARGANG 风机，最大流量 90 m³/h，变频调速
11. 有机溶剂吸附器：内置活性炭吸附柱，装填 2kg 活性炭，可在线更换，不破坏箱内气氛
12. 水分析仪：美国 VTI，量程 0~500 ppm，探头可清洗再生
13. 氧分析仪：美国 VTI，ZrO₂传感器，量程 0~1000 ppm
14. 控制系统：西门子 Smart700 触摸屏 + 西门子 PLC；支持密码保护、故障自诊断、断电自启动
15. 箱体工作压力：可在 - 15 ~ +15 mbar 范围内设定，压力超过 ±16 mbar 自动保护
16. 箱内配置：LED 照明，内置 2 层不锈钢搁物架，1 路 220V 电源插座，4 个备用 DN40KF 法兰接口
17. 密封与泄漏率：全氟橡胶密封，箱体整体泄漏率≤0.05 vol%/h
18. 工作保护气体：高纯氩气 / 高纯氮气（99.999%）
19. 供电规格：AC220V，50Hz，整机总功率约 2.5kW
20. 其他配件：不锈钢支架 + 脚轮、脚踏压力控制开关、WIKA 压力表、管路快速接头
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	高压均质机
	（1）品牌/KBS，型号/KS-2000M                                （2）品牌博未特，型号/homolab                                       （ 3）品牌/中科比特，型号PT-10
	1.※工作压力控制：0-2000bar,手动调节
2.压力表：隔膜式卫生级压力传感器，高精度数字显示，显示精确到1bar，带过压停机安全保护设置
3.最小物料量：最小使用量仅为15ml，
4.流量：5-15L/h，流量数字频率显示，可手动调节
5.温度控制：内置控温模块，可有效控制样品温度。316L不锈钢材质。
6.※动力部分：带丝杆传动，精度高，可直线运动
7.主马达：1.5kW，8级，
8.电源：220v，50hz
9.内部冷却：风扇
10.均质级数：一级,
11.残留量：使用后，物料可全部排空，
12.安全阀:双重安全设计，在设备超过安全压力时泄压，带急停按钮，保证使用者的安全.
13.均质模块：整体式设计，右手操作，维护简单，方便拆卸
14.均质阀：采用高密度硬质金刚石材质，具有硬度高、耐磨、使用寿命长等特点
15.动力结构：曲轴连杆，液体润滑油
16.证书：欧盟CE认证和SQ9001质量体系
配置清单：
1.主机一台
2.内置换热器一个
3.工具箱一个
4.说明书一份
5.冷水机一台
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	卷式多功能膜实验设备
	（1） 杭州瑞纳膜工程有限公司RNM-1812G       （2）山东博纳生物科技/BONA-GM-18         （3）杭州科膜水处理/KM1812NF
	1.设备膜组件数/面积：1支，膜面积0.3m2，材质PES/PA；
2.设备供电及功率：220V，1.5kW；
3.设备尺寸：580*450*500（长宽高）；
4.设备净重：35kg；
5.设备处理量：5-30L；
6.设备运行温度：5-45℃；
7.设备运行PH：3-10；
8.设备最小循环量：1.5L；
9：设备压力监测：膜进口、出口压力；
10.设备流量监测：循环流量计显示
11.设备运行压力范围：5-40bar
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	0.1㎡陶瓷膜设备
	(1)NJHY-TCM-0.1
（2）YJT-TCM-0.1
（3）ZX-TCM-0.1
	1.陶瓷膜元件：规格：Φ30-500-19-4
耐受pH:0-14
温度：0-100℃
材质：陶瓷复合材质
性能：表面改性，高抗污染表面 过滤精度50nm 数量1支
2.陶瓷膜组件 型号： ZJ-500, Φ40，
非标设计 1套
3.不锈钢主循环泵 Q=2m3/h，H=35m，P=0.55kW 材质SUS304 1台
4.不锈钢储罐 V=10L，带盖，下口Φ32 材质SUS304，1只
5.压力表规格：Φ60，1.0MPa
耐震充油型 材质SUS304 2只                 6.双金属温度计：规格：Φ60，0-100℃
双金属温度计 材质SUS304 1只          7.调压阀：DN25，PN1.0MPa 材质SUS304 1个                      8.主循环系：不锈钢管道、管件、阀门等 材质SUS304 1套  9.设备支架 非标设计
万向轮规格：Φ60 1套   10.控制盒 配套 1套
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	真空控制器
	(1) 大连爱科VC4000            (2) 莱宝center one                   (3) JKI JK-VC100A
	1.0   压力测定范围：    0～760mmHg、0~1000hPa(mbar)
1.1 ★单位切换：         mmHg 、mbar随意切换
1.2   标准控制：        1～760mmHg 1～1000hPa/mbar(定值控制)
1.3   测量精度：         2mbar
1.4 ★控制精度：        1~10mba 自行可调
1.5 ★显示控制方式：     液晶触摸屏可设定真空度
1.6 ★压力微调：         附带旋钮可随时调节真空度
1.7 ★程序控制：         附带5段程序设定和定时
1.8   压力传感器：             耐腐蚀
1.9   配管材质：               耐腐蚀
2.0   接口口径：               10mm
2.1   释放真空：          一键释放容器内部真空
2.2 ★电磁阀门配置：      内置双电磁阀设计（专利）
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	磁力搅拌器
	（1）品牌：大龙MS-H-ProA
（2）IKARET control-visc
(3)Heidolph（Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate
	1.电源：100-120/200-240V，50/60Hz
2.功率：650W
3.搅拌点位数量：1
4.最大搅拌量（H20)：20L
5.搅拌子最大长度：80mm
6.电机类型：直流无刷电机
7.电机输入功率：18W
8.电机输出功率：10W
9.速度范围：100-1500rpm
10.转速显示：LCD
11.转速显示精度：±1rpm
12.工作盘材质：陶瓷涂层铝盘面
13.工作盘尺寸：φ135mm（5寸）
14.加热功率：600W
15.加热温度范围：室温-340℃，步进1℃
16.温度显示：LCD
17.温度显示精度：0.1℃
18.加热温度控制精确度：±1℃
19.工作盘安全温度：420℃
20.外置温度传感器：PT1000
21.外置温度传感器控温精确度：±0.2℃
22.定时功能：1min-99h59min
23.外形尺寸（长x宽x高）：280×160×100mm
24.重量 ：2.8kg
25.允许环境温度：5-40℃
26.允许环境湿度：80%RH
27.外壳防护等级：IP21
28.RS232接口：有
	台
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	酸度计
	(1）梅特勒SevenDirect  SD20
(2)赛多利斯PH-30L
(3)奥豪斯ST2100
	1.主机1台
2. pH 电极1个、3 袋校准缓冲液 （pH 4.01、7.00和9.21或 10.01） 、电极支架1个、保护罩1个
	台
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	分析天平
	1.梅特勒：ME204E
2.赛多利斯：Quintix224-1CN
3.奥豪斯：PX224ZH/E
	1.最大秤量≥220g
2.可读性≤0.1mg
3.重复性（5%载荷下）≤0.1mg
4.线性偏差≤0.2mg
5.灵敏度便偏移（标称加载下）≤0.8mg
6.最小称量值（USP，允差=0.10% ）≤160mg
7.稳定时间≤2S
8.秤盘直径≥Ø 90mm 
9.传感器应采用电磁力补偿（EMFC）称重传感器
10.应具有自动内部校正功能
11.▲机体材料：应采用金属底座与PBT顶部外壳的材质；
12.▲应具有LCD混合触摸屏，操作简便
13.为避免散落样品对天平的腐蚀和表面的损伤，机身应配有In use cover 保护罩
14.应可自定义多达5种外部环境条件，使天平测量可以适应不同环境
15.应具有密码保护功能，实现权限管理，可防止意外更改天平设置。
16.应可为样品分配ID号，便于样品管理。
17.通信接口应备有： USB-A接口和RS232接口，且可选配蓝牙组件，方便连接打印机和电脑等设备
18.▲应支持EasyDirect Balance数据管理软件, 可同时连接达10台天平实现数据传输管理。
19.应具有PC-Direct功能：可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始,无需其它辅助软件
20.制造商需具备提供校准服务的能力，能提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书
	台
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	脱色摇床
	1.大龙：SK-R1807-E
2.其林贝尔：TS-1000
3.Scilogex：SK-O180-E
	1.工作盘尺寸：268×268mm
2.倾斜角度：7°
3.最大载重量：2kg
4.速度范围：10-80rpm
5.速度显示：LED
6.定时器显示：LED
7.时间设置范围：1min-99h59min
8.电机类型：直流电机
9.外壳防护等级：IP21
10.电压：100-240V,50/60HZ
11.功率：20W
12.电机输入功率：20W
13.电机输出功率：16W
14.尺寸[长×宽×高] ：294×348×123mm
15.重量：3.1kg
16.允许环境温度湿度：5-40℃,80%RH
	台
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	LCD长轴数控型混匀仪
	1.大龙：MX-RL-E
2.Scilogex：MX-RL-Pro
3.其林贝尔：QB-210
	1.电压：100-240V, 50/60Hz 
2.功率：40W
3.电机：直流无刷电机
4.速度范围：10-70rpm
5.速度显示：LCD
6.定时：有
7.时间显示：LCD
8.时间设置范围：1-1199min
9.运行方式：定时 / 连续运转
10.尺寸 [长×宽×高] 220×510×260mm
11.重量：6.5kg
12.允许环境温度：5－40℃
13.允许相对湿度：80%RH
14.外壳防护等级：IP21
	台
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	涡旋混匀仪
	1.大龙：MX-S
2.IKA：Vortex 3
3.Scilogex：MX-F
	1、0-3,000rpm无级调速可实现温和/剧烈混合样品；
2、适合短时间（点动）或长时间连续工作；
3、包含一个标准震动头适配器，用于直径小于30mm的试管和小容器；
4、在不同负载情况下，仍可保持恒定转速；
5、偏心球轴承设计，振动头安装方便
6、钢制底座和特殊设计的真空吸盘脚可保持仪器稳固可靠并减小震动；
	台
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	恒温摇床
	1.上海博迅：BSD-YX3200
2.上海智城：ZWY-103B
3.上海一恒：THZ-98A
	1.用途：应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细胞培养，发酵、杂交和生物化学反应及酶、细胞组织研究等，在医学、生物学、分子学、制药、食品、环境保护等研究领域有着广泛而重要的应用。

2.工作条件
2.1.环境温度：10℃~30℃
2.2.电源：AC220±10% 50Hz

3.技术要求：
3.1.大圆R角镜面内胆，底部全防水设计，支持冲洗保养，不易滋生细菌；
3.2.发泡工艺保温层，填充紧实无空隙密度高，平均厚度≥50mm；
3.3.支持两台叠加，四点固定，节省空间；
3.4.大视角观察窗≥370×220mm，双层真空观察窗，保温隔温效果好，可选配门加热应对特殊条件结露；
3.5.一体注塑成型六爪自定心夹具，松紧度一致性好，任意角度可插入，边缘部分圆滑处理不伤手，长期使用松紧度无明显变化；
3.6.配备滤波器磁环，减少外界对机器干扰；
3.7.按键式LCD屏幕显示，温度、转速、时间等参数实时显示，同时可显示当前设备报警信息和运行异常；
3.8.外门打开后，摇板自动缓停，同时照明灯自动点亮；
3.9.支持报警信息查看，具备断电恢复、故障自诊断、开门延时报警、温度异常报警；
3.10.传动轴经由热胀冷缩精密工艺制造，三维一体化五轴传动系统，高转速自平衡稳定运行，摇瓶可随意摆放无需配平，承重≥150kg；
3.11.内部装有照明灯与紫外灭菌灯，镜面内胆灭菌无死角，避免杂菌污染微生物样品；
3.12.控温范围：≥RT+5~60℃（25℃时），控温精度：≤0.1℃
3.13.温度波动度：≤±0.5℃（37℃）（25℃时）
3.14.温度均匀度：≤±1℃（37℃）（25℃时）
3.15.回旋频率范围：≥0~300rpm（正反转可切换）
3.16.回旋频率精度：≤±1rpm
3.17.振幅：Φ26mm（可定制Ф50、Ф25）
3.18.定时范围：≥0~9999h（可切换0~9999min）
3.19.功率：≤600W
3.20.容积：≥51L
3.21.摇板尺寸（宽×深）：≥420×300mm
3.22.装载高度：≥300mm
3.23.占地面积（宽×深）：≤570×526mm
3.24.满载配置（mL×支）：≥250×12/500×7/1000×5（塑胶夹具）
3.25.噪音：≤55dB
3.26.可选配湿度功能、光照功能、金属夹具、万能弹簧夹具、粘板、试管架
3.27.生产商资质要求：ISO9001、ISO14001、ISO45001、高新技术企业、CE认证

4..配置清单
4.1.主机一台
4.2.产品合格证一份
4.3.使用说明书一份
4.4.产品保修卡一份
4.5.电源线一根
	台
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	低温冷冻研磨仪
	1.上海净信：JXFSTPRP-CL
2.鼎昊源：TL2020
3.SPEX：6875
	1、货物名称：冷冻研磨机    
2、主要用途：通过低温研磨生物样品能够有效抑制核酸降解，保留蛋白质活性,并可大批量处理样品。具有组织均质，研磨，细胞破碎，匀浆，材料分散，制备，振动的作用。
3、主要功能和技术指标：
3.1 15秒内最大处理量同时可以处理64个样品，包括可以适用24位和48位的低温冷冻适配器
3.2  可以兼容的样品量：48*(0.2-0.5ML) /48*2ML /12*(5-15)ML /4*15ML /2*25ML  /2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管。
3.3  触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作 ：
3.3.1可存储20组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。
3.3.2模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。
3.4 开盖运行保护：电磁锁定
3.5.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。
3.6.最终出料粒度：~5µm。
3.7.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 。
3.8.带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护。
3.9  均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999S，用户可自行设定。
3.10.研磨球直径： 0.1-30mm。
3.11.研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。
3.12.加速： 在2秒内达到最大速度。减速： 在2秒内达到最低速度。
3.13。★智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操作。
3.15.噪音等级： <55db。
3.16 ★制冷功能： 有，-50℃到室温可调节。 控温精度：控温精度：±0.5℃ 
3.17.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。
3.17.适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢
3.18. ★可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，0.2ml×96 孔板， 2.0ml×24适配器，5.0ml×12适配器，15ml×8适配器， 15ml×8适配器， 25ml×4适配器 ，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器，5.0ml×24 适配器， 2.0ml×24冷冻适配器（可达-196度）， 5.0ml×12冷冻适配器（可达-196度），15ml×8冷冻适配器（可达-196度），25ml×2冷冻适配器（可达-196度），50ml×2冷冻适配器（可达-196度），可接受任意规格定制。
3.19. ★配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。
3.20. ★拥有多项专利，提供专利证书复印件。
3.21. ★提需要提供不低于50篇以上发表在SCI上的引用论文做为实验指导参考。
3.22  ★采用进口原装脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定；招标时需出具欧州原产授权证书。 
3.23  ★产品具有欧盟认可的检测机构出具的检验证书，满足MD2006/42/EC，LVD2014/35/EU，EC2014/30/EU三大指令及其标准：EN ISO 12100:2010,EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013,EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
2.24. ★需要品牌厂家出具的售后服务承诺书

备注：★号为必须满足参数
4、基本配置：
4.1 主机一台。
4.2 2ml适配器壹套，2ml制冷适配器壹套。
4.3 离心管开盖工具一个。
4.4 专用加珠枪一把（选配）。
4.5 5号进口不锈钢研磨珠一瓶，3mm进口不锈钢研磨珠一瓶。
4.6 5号进口陶瓷研磨珠一瓶，3号进口陶瓷研磨珠一瓶（选配），

5、售后服务与培训 
5.1 厂方负责安装调试；
5.2 安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期至少1年；
5.3 维修响应时间一般情况下8小时；
5.4 终身负责维修；
	套
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	数控超声波清洗器
	1.昆山舒美：KQ-400DE
2.昆山禾创：KH-400DE
3.Branson（必能信）：3800
	主要性能特点
1.清洗器采用单片机软件操作。 
2.清洗器主体材质均为304优质不锈钢。
3.数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示。
4.数显显示工作液位。
5.数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度（及实际温度）。
6.清洗器电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低。 
7.标配常规换能器超声功率50W、超声频率40kHz                     
8.外形尺寸：355*325*375mm                             
9.内槽尺寸：330*300*150mm
10.容量：15L
11.超声频率：40kHz
12.超声功率：400W
13.超声功率可调范围：40-100%
14.加热功率：800W
15.温度设定范围：室温-80℃
16.工作时间可调：1-480min
17.液位显示、保护：有
18.其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排水、AC220V/50Hz电源
	套
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	氮吹仪
	1.天津恒奥：HGC-36A
2.来亨：L-139
3.Organomation：N-EVAP 34位
	技术规格
1.处理样品数：36个；
2.※显示方式：五寸超大触摸屏，便于操作、观察设定
3.最多可存储5种不同实验参数，减少设置时间
4.定时范围：0~99 min，倒计时显示；
5.温控精度：±0.5℃；
6.温度范围：室温~150℃；PID调节，过热保护；
7.温控方式：PTC加热，超温报警；
8.加热方式：干式加热；
9.※气体分配板与氮吹针之间无需管路连接，氮吹针可组合使用或单独使用，每路均有控制开关，不浪费气源；10.气体分配板的高度可视需要调节；
11.气体流量：0~10L/min；
12.气源压力：0~40PSI，压力显示；
13.气体流量：0~10L/min；
14.气源压力：0~40PSI，压力显示；
15.加热块规格：12孔，孔深45mm，孔径规格可选（φ15、φ17、φ21），可放置不同规格的玻璃试管、离心管；
16.加热块表面经过阳极氧化处理，使用寿命更长，清洁更方便；
17.氮吹针长度：158 mm；
18.主机顶部采用不锈钢面板，外侧金属防腐蚀外壳，防止溶剂腐蚀
19.外形尺寸：340x310x380 mm
20.基本配置
21.主机1台
22.气体分配板1个
23.氮吹针36支
24.升降杆1个
25.孔加热块9块（孔径规格φ15、φ17、φ21）
	套
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	旋转蒸发仪
	1.步琦Buchi：R-180
2.海道尔夫Heidolph：Hei-VAP Core
3.IKA：RV 10 auto
	1.主要用途
旋转蒸发仪是用于样品的浓缩、溶剂蒸发和溶剂回收等用途必备的仪器，主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂，是制药和化工领域常见的样品前处理仪器。
2.技术指标
2.1.工作环境温度：5℃~40℃
2.2.工作环境湿度：10~80%
2.3.工作海拔：2000米以下
2.4.▲电源要求：220 − 240 VAC ± 10%, 50/60Hz, 1500W（包含主机和真空泵和控制器且为同一品牌）
3.旋转蒸发仪主机
3.1.▲旋转速度：旋钮控制，范围10-330 rpm（需要厂家盖章技术白皮书及实物图片证明）
3.2.水浴锅尺寸：≥3L，可放入50-1000 mL蒸发瓶
3.3.▲水浴锅功能：分体式水浴锅设计，通过滑轨红外加热，水浴锅无线缆，使用更安全（需要厂家盖章技术白皮书及实物图片或所投品牌官网截图证明）
3.4.加热温度：1000W加热功率，室温~95℃（水浴），14min达到95℃
3.5.加热能耗：117Wh，将2L水保持在55℃并持续1小时
3.6.最大载样量：3L
3.7.冷凝器：V型冷凝器 或C型干冰冷凝器可供选择
3.8.接收瓶：标配1L接收瓶，可选配2L接收瓶
3.9.升降高度：电动升降，180mm调节范围
3.10.角度调整：20 – 50°
3.11.操作面板≥3英寸段码显示屏，可显示转速、加热温度、冷却水温度与报错代码。
3.12.▲额外功能：支持正反旋转干燥模式，支持节能ECO模式，支持华氏度与摄氏度单位切换，支持水浴锅温度校准
3.13.▲主机支持90°旋转，进一步减小占地面积，操作界面可根据主机角度调整不影响使用（需要厂家盖章技术白皮书及彩页图片证明）
3.14.专利Combi-Clip组合夹，单一夹具实现单手挂瓶，轻松退瓶和蒸汽导管拆卸
3.15.IP等级≥IP42
3.16.认证：CB, CE, UL / CSA4.真空泵技术参数
4.1.最终真空值：≤15mbar
4.2.抽真空速度：≤1.3m3/h
4.3.IP等级：≥IP 21
4.4.功率：≥180W
4.5.泵速调整：变频运行
4.6.泵头数：双泵头
4.7.噪音等级：≤32 dBA
4.8.▲支持堆叠摆放进一步减小占地面积（需提供官网截图证明）
4.9.认证：CB, CE, UL / CSA
5.真空控制器技术参数
5.1.▲真空测量范围：0-1400 mbar（需提供官网截图或彩页证明）
5.2.真空测量精度：±2 mbar
5.3.▲运行模式：连续运行，真空值设定，Hold当前真空值，点触放气，倒计时模式
5.4.屏幕尺寸≥3英寸
5.5.▲显示内容：报错代码、Torr/hPa/mbar真空单位切换
5.6.▲支持真空值校准与漏气测试（需提供官网截图证明）
5.7.可连接第三方真空泵控制真空值
5.8.IP等级：≥IP 44
5.9.认证：CB, CE, UL / CSA
配置；
1.旋转蒸发仪主机 1台
2.无油变频真空隔膜泵 1台
3.真空控制器  1台
4.冷却水循环泵  1台
5.P+G冷凝器  1  个
	套
	1
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	脱色摇床
	其林贝尔TS-8/大龙 SK-R1807-S/信华 TYZD-II
	- 转速：10-80转/分
- 回转半径：15 mm
- 托盘尺寸：320 × 265 mm
- 外形尺寸：370×335×145 mm
- 定时：0～120 min / 连续运行
- 功率：40W；AC220V
- 最大载重：5kg
	台
	2
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	微孔板孵育器（恒温震荡）
	沪析HW-400TG/恩谊 TS300/上海一恒 BK100-4A
	控温范：室温+5~70°C
时间设置：1min-9999min
控温精度：±0.3°C
模块温度均匀性：±0.5°C
转速范围：0无转速,100~1600rpm
加热时间:≤15分钟(25°C升温到70°C)
样本容量：4块微孔板或者培养板
加热方式：加热膜
输入功率：180W
输入电压：100-220V 50/60HZ
外形尺寸不小于329*359*172mm
	台
	2
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	质构分析仪
	霍尔德HD-TA1-MX
欧特讯 TX-100ZG
通绅 TSG-02
	1.负载量程：标配5kg（可选0.5kg、1kg、2kg、5kg、10kg、20kg、50kg）
2.力值显示分辨率：0.001g（配置相关）
3.测试速度：0.001mm/s-50.000mm/s
4.速度分辨率 0.001mm/s
5.零点漂移 ≤0.5%
6.重复性 ≤1%
7.位移行程 310mm
8.位移标称指标 0.001mm
9.显示方式 7英寸高清触摸显示屏
10.数据存储 最多约5000组报告（与报告内容有关）
11.通信接口 USB
12.操作语言 支持中英文切换
13.高度校准 具备
14.限位保护 具备
15.力传感器保护 具备
16.环境要求 温度：10℃-40℃；湿度：20%RH-70%RH（无凝露）
17.重量 约18kg
18.外形尺寸 540mm×280mm×650mm（L×W×H）
19.电源 AC220V±10%，50Hz
20.负载量程 标配5kg（可选0.5kg、1kg、2kg、5kg、10kg、20kg、50kg）
21.力值显示分辨率 0.001g（配置相关）
22.测试速度：0.001mm/s-50.000mm/s
23.速度分辨率 0.001mm
24.零点漂移 ≤0.5%
25.重复性 ≤1%
26.位移行程 310mm
27.位移标称指标 0.001mm
28.显示方式 7英寸高清触摸显示屏
数据存储，最多约5000组报告（与报告内容有关）
29.通信接口 USB
30.操作语言 支持中英文切换
31.限位保护 具备
32.力传感器保护 具备
33.环境要求 温度：10℃-40℃；湿度：20%RH-70%RH（无凝露）
34.重量 约18kg
35.外形尺寸 540mm×280mm×650mm（L×W×H）
36.电源 AC220V±10%，50Hz
	套
	1
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	超声波清洗机
	1.宁波新芝/SBL-22DT
2.昆山舒美/KQ-300DE
3.洁盟/JP-100H
	一、技术参数：
1、内槽尺寸（长*宽*高）：≥500*300*150mm。
2、容量：≥22L。
3、超声频率：40KHz。
4、超声功率：≥720W（1%～100%可调）。
5、加热功率：≥1000W。
6、制冷功率：≥2000W。
7、温度范围：5～80℃可调。
7、工作时间：1～9999min可设。
9、屏幕显示：触屏，可显示时间和槽内实际温度。
10、断电保护：具有断电记忆功能。
11、制造商为正规品牌商，通过质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系等。
二、参数配置：
1、主机1台；
2、不锈钢网篮1只；
3、不锈钢降音盖1个。
	台
	1

	30
	恒流蠕动泵
	1.保定兰格/CL200-1B；
2.默兰德/CT300-1F；
3.慧宇伟业/BT600J
	1. 流量型蠕动泵，支持恒流输送、定量分配。
2. 转速范围：0.01～200rpm；转速精度：±0.1%；转速分辨率：0.01rpm（＜100rpm），0.1rpm（≥100rpm）保定兰格恒...。
3. 工作模式：连续流量模式、定时输送模式、定量分配模式，可切换正反转。
4. 单次分配液量：0.001～9999，单位可选 μL/mL/L；定时次数 0～999999 次。
5. 显示：3.5 英寸彩色液晶触控屏，实时显示转速、流量、累计液量、运行时间等参数保定兰格恒。
6. 校准功能：自带流量、液量校准；可外接流量计实现流量闭环自动补偿，抵消软管、压力、液位波动影响。
	台
	2
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	无线光谱照度计
	1.虹增光色/HPCS-330pro
2.双色云谱/HP330P
3.贝诺光学/BN330
	主要技术指标：
1. 分光平台：紧凑交叉非对称CT分光系统
2. 传感器：高精度CCD
3.受光器件: Ф17mm余弦修正器
4. 积分时间：50us-10000ms
5. 波长准确度：±1nm
6. 照度准确度：一级(±4%读数±1个读数）
7.光谱带宽（FWHM)：4nm
8. 照度测量范围：5-200000lx
9.色温测量范围：1000-100000K
10.积分时间：50us-10000ms
11.显示屏: 3.5英寸高清触摸屏
12.数据接口: 蓝牙/USB Type C
13.蓝牙通讯距离: 0~10m（无阻隔）
14.语 言 :简体中文/English
15.主机存储容量: 512MB(可用容量480MB）
16.尺寸(L xWxH) :138*61*23.4mm
主要设备特点：
1. 探头与主机分体磁吸设计，使用方便灵活
2. 有线485、无线蓝牙连接自动切换，可远距离测量
3. 3.5寸高清IPS电容触屏，光谱、数据显示
4. 大容量数据记录
5. 中英文语言切换
	台
	1
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	冷冻干燥机
	1.宁波新芝/SCIENTZ-18N/A
2.比朗BILON-FD-1A-80
3.博医康/Lab-1E-80
	一、技术参数：
1、采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统，ARM9核心控制电路设计，32M内存128M FLASH，操作响应速度快，存储数据量大。
2、控制系统自动保存冻干数据，能以实时曲线和历史曲线的形式查看，并且本机可存储多次冻干曲线，并用U盘提取数据到电脑，用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项。
3、干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观，可观察冻干的全过程。
4、配置充气阀，可充干燥惰性气体。
5、可设定冷阱温度，低于温度设定值时开启真空泵，保护真空泵使用寿命。
6、为方便维护，厂家在本地设有售后服务中心。
7、制造商为正规品牌商，通过质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系等。
8、规格：普通型。
9、冻干面积(㎡)：≥0.18。
10、捕水容量（kg/批）：≥6。
11、西林瓶装瓶量：Φ12mm：1320；Φ16mm：698；Φ22mm：360。
12、盘装溶液（L)：≥2。
13、板层尺寸（mm）：≥Φ240。
14、板层间距(mm)：≥70。
15、板层数量(块）：≥4。
16、冷阱尺寸（mm）：Φ300×405。
17、冷阱最低温度（℃)：≤-56 (空载）。
18、极限真空度(Pa)：≤5（空载）。
19、功率Kw（220V50Hz）：≤1.3。
二、参数配置：
1、主机1台；
2、真空泵1台；
3、油雾过滤器1个。
	套
	1

	33
	水浴锅
	1.上海博迅/HH.S21-8；
2.上海一恒/ HWS-28；
3.上海精宏 /DK-S28
	规格：双列八孔
孔径(mm)：120
外形尺寸(mm)：635×320×225
操作室尺寸(mm)：600×290×120
功率(kW)：1.5
温控范围及温度误差：RT+5-100℃  ±1℃
	台
	2
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	万分之一天平
	1.梅特勒/ MA204；
2.赛多利斯/BSA224S；
3.奥豪斯/OHAUS EX224
	1.最大秤量≥220g
2.可读性≤0.1mg
3.重复性（5%载荷下）≤0.1mg
4.线性偏差≤0.2mg
5.灵敏度便偏移（标称加载下）≤0.8mg
6.最小称量值（USP，允差=0.10% ）≤160mg
7.稳定时间≤2S
8.秤盘直径≥Ø 90mm 
9.传感器应采用电磁力补偿（EMFC）称重传感器
10.应具有自动内部校正功能
11.▲机体材料：应采用金属底座与PBT顶部外壳的材质；
12.▲应具有LCD混合触摸屏，操作简便
13.为避免散落样品对天平的腐蚀和表面的损伤，机身应配有In use cover 保护罩
14.应可自定义多达5种外部环境条件，使天平测量可以适应不同环境
15.应具有密码保护功能，实现权限管理，可防止意外更改天平设置。
16.应可为样品分配ID号，便于样品管理。
17.通信接口应备有： USB-A接口和RS232接口，且可选配蓝牙组件，方便连接打印机和电脑等设备
18.▲应支持EasyDirect Balance数据管理软件, 可同时连接达10台天平实现数据传输管理。
19.应具有PC-Direct功能：可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始,无需其它辅助软件
20.制造商需具备提供校准服务的能力，能提供中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书
	台
	1
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	阿贝折射仪
	1.力辰/WYA-2WAJ
2.仪电物光 / WYA-3S；
3.ATAGO NAR-1T / DR-A1
	观察方式：单目
折射率测量范围：1.3000～1.7000(nD)
折射率测量准确度：±0.0002nD
糖度测量范围：0～95%（brix)
糖度测量准确度：±0.2（Brix）
平均色散示值：±0.0005nD
标准块规格：38×15×9mm
温度显示：数显温度计
温度计电源：纽扣电池
净重：1.75kg
产品尺寸（L×W×H）：100×200×240mm
	台
	1




分标4：
	序号
	采购品目
	参考品牌型号
（不少于3家）
	技术参数
	单位
	数量

	1
	制冰机
	1.亚泰科隆：YT-IMS-45
2.雪科：IMS-45
3.雪林：XL-40
	一、产品特点
1、采用优质不锈钢外壳,防腐耐用,独立型一体式结构,紧凑简洁,节省空间。
2、箱体隔热层外无氟发泡, 保温效果好,内胆为无氟抑菌型,节能环保。
3、制冰过程采用全电脑程序控制,进口电脑芯片,控制可靠,运行平稳。
4、采用意大利Haitec二级减速器及韩国GGM 电机, 噪音低,运行平衡可靠. 制冰机顶部设散热孔及风机,保证减速器械电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。
5、螺旋滚刀挤压式制冰型式,结构紧凑,实现冰,水自动分离.冰刀刃口的优化设计,使用所制冰形细小实用。
6、独特的水箱浮球式进水系统,保证无残水余水, 节水节能。
7、有冰满显示,缺水显示,过冷保护显示,故障警告显示等保护性停机功能。
8、所制冰形为不定形的细小颗粒雪花碎冰,冰形小,能渗入较窄空隙, 冷却速度快, 冰浴效果好。
9、前部设有电源开关和功能指示灯,周到详细的操作说明,使用直观方便，各项安全排标均经点性能测试通过, 安全放心。
10、出厂前长时间的制冰性能检测和调试,保证了产品卓越优良的性能。
三、技术参数：
1、外形尺寸（mm）：380*543*722
2、制冰量(kg/24h)：45
3、储冰量（kg）：15
4、输入功率：280W
5、净重：40kg
	台
	1

	2
	人工气候箱
	1.达斯卡特，DRGL-P500-D3                          2.上海一恒MGC-400H              3.天津泰斯特RGX-400PF
	★1.箱体结构：设备采用内部不锈钢材质和外箱冷轧钢板焊接喷涂加聚氨酯整体发泡保温结构，耐腐蚀且易清洁，标配3层光照置物隔板上下可调；
2.门体设计：设备门体拉手采用整体圆弧式厚度1.5mm钣金制作，强度可靠不变形，制冷散热器进风口设计安装独立门体方便清理除尘；
★3.控制系统：采用DARTH-CARTER光照培养箱自动调节处理系统，9组运行模式可选，白天黑夜循环切换的控制方式；（
4.液晶显示：LCD一屏显示实时运行参数和北京时间，各数据一目了然，各动作指令信号指示灯实时动作，简洁直观；
5.权限管理：内部参数密码权限管理，可安全操作使用，避免误操作；
★6.光照系统：采用2835规格全光谱波长范围400-780nm峰值波长为450nm的LED芯片灯珠搭配植物培养箱补光灯自动控制系统，光谱适用广泛且稳定；
7.制冷系统：培养箱恒温控制系统的制冷核心为品牌压缩机搭配全铜材料冷热交换器，无氟环保制冷剂，自适应环温变化辅助控制系统进行恒温调控；
★8.风道结构：水平式微风圆孔出风结构，垂直式的回风循环效果，确保样品每层面空气的流动均匀性；
9.加湿系统：采用外大水箱搭配内置超声波加湿系统，风道式均匀出雾的加湿方式，湿度可靠且可减少加水频次；
10.新风进气：标配Φ30mm箱外空气流通进气口，配合箱内微风循环使工作室内的空气保持内外新风交换；
★11.报警功能：培养箱运行监测与报警系统在设备若出现超温欠温或传感器故障情况，控制器会发出异常报警且以文字显示报警情况；
★12.保护功能：恒温培养箱超温保护系统在设备超过设定温度的高温保护5.1℃后会声光报警，提醒设备处于异常情况需及时处理；
★13.强制停机：恒温培养箱安全辅助系统在设备启动保护功能后若90min内无法恢复至正常运行参数范围会强制停机，保护样品及实验环境的安全；
14.容积L：≥500L；
15.光照方式 ：3层450*540mm规格顶置光照LED灯板；
16.电源：AC220V  50HZ；
17.控温范围：-10～50℃ （无光照-10～50℃，有光照4～50℃）； 
18.温度分辨率：0.1℃；    
19.温度波动度： ±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH）；
20.控湿范围：50-95%RH（温度设定值10度以上，湿度设定有效）；
21.湿度波动度：±3 ～±7%RH；
22.光照度(lux)：0-30000lux，光照度数字设定，无级调光；
23.工作环境 ：10～30°C；
24.材料：内部为不锈钢，外部冷轧钢板喷涂；
25.时间设定：定时0-99小时59分钟/连续运行；
26.功率：≥1385W；
27.工作室尺寸（宽×深×高）：≥640*620*1300mm；
28.外形尺寸（宽×深×高）：≥740*780*1900mm；
	台
	2

	3
	超低温冰箱
	1.品牌：苏州赛默飞；型号：TDE50086FV-ULTS；        2.美菱型号：MDF-86V860L，   3.都菱，型号：DW-HL678
	▲1. 内部容积：不小于 682升，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 500 个。
▲2. 外部尺寸不大于（ H x D x W）：1981 x 978 x 970 (mm) ，单位样品量储存占地最小化。
3.工作温度范围:-50℃∽-86℃，微电脑控制，PT1000 控制探头，工作温度设定点可调节。
▲4.制冷系统:2台797W国际知名品牌工业级高效压缩机层叠制冷；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过16分钟。
5.制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保。
▲6.整机内置9个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行；其中9个温度探头的数据工程师可直接导出，有助于故障原因的快速判断。
▲7.创新的超薄保温结构设计：2.5厘米厚真空绝热板，结合环保、水发泡沫绝热材料，显著增强保温性能及腔体存储空间。
▲8.标配四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，减少冷气丢失；嵌入式磁铁门闩，防止传统插销式门把的结冰情况。
▲9.具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于312分钟。
10.箱体结构：内外冷轧钢壁，高强度、耐刮擦的粉末涂层外壁。
11.标配3块不锈钢搁板,隔板数量可增加，可调节高度；最大承重达91.7KG。
▲12.创新四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果；加热器嵌入门内，确保热量不会进入样品存储区域。
13.工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性。
14.外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门在1分钟左右的时间内再次单手轻松开启。
15.符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性。


1. 内部容积：不小于 682升，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 500 个。
2. 外部尺寸不大于（ H x D x W）：1981 x 978 x 970 (mm) ，单位样品量储存占地最小化。
3.工作温度范围:-50℃∽-86℃，微电脑控制，PT1000 控制探头，工作温度设定点可调节。
▲4.制冷系统:2台797W国际知名品牌工业级高效压缩机层叠制冷；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过16分钟。
5.制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保。
▲6.整机内置9个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行；其中9个温度探头的数据工程师可直接导出，有助于故障原因的快速判断。
7.创新的超薄保温结构设计：2.5厘米厚真空绝热板，结合环保、水发泡沫绝热材料，显著增强保温性能及腔体存储空间。
▲8.标配四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，减少冷气丢失；嵌入式磁铁门闩，防止传统插销式门把的结冰情况。
▲9.具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于312分钟。
10.箱体结构：内外冷轧钢壁，高强度、耐刮擦的粉末涂层外壁。
11.标配3块不锈钢搁板,隔板数量可增加，可调节高度；最大承重达91.7KG。
▲12.创新四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果；加热器嵌入门内，确保热量不会进入样品存储区域。
13.工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性。
14.外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门在1分钟左右的时间内再次单手轻松开启。
15.符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性。
16.冷凝器过滤网易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能。
17.重型脚轮，方便移动和固定冰箱。
▲18.用户界面：5.6英寸电容式触摸按键屏,清晰的数字温度显示,面板上的图标直观显示冰箱运行健康状态、以及超温、门半开或电源故障等警报状态。
19.具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改。
▲20.通过控制面板，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能。
21.控制操作面板高度：1.4至1.5米，方便查看和设置参数。
22.控制面板具有屏幕防水设计，可以有效防止清洁时液体进入损坏控制器。
23.标配2个1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器；
▲24.完善的温度数据和报警信号通信端口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及Dry Contact远程报警接口。
25.冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行分贝不超过50dBA。
	台
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	医用冷藏保存箱
	1.中科都菱MPC-5V730S 
2.美的 MC‑5L750                       3.海信 HC‑750L
	1.样式：立式。
2.容积：≥730L。
3.净重：150kg。
4.额定功率：450W。
5.噪音值：53dB。
6.气候类型：SN/N。
7.制冷方式：风冷。
8.箱内温度：2℃～8℃。
9.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。
10.外部尺寸（宽*深*高）：≥1229*658*1895（mm）。
11.内部尺寸（宽*深*高）：≥1129*505*1370（mm）。
12.外部材料：PCM板。
13.内部材料：不锈钢。
▲14.门体数量：2扇。
▲15.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露，展示效果更佳。
16.网架：5层，数量10个，可调高度，浸塑材质，带标识条。
17.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，带2个调平脚，可固定箱体。
18.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。
19.冷凝器：机舱内置丝管冷凝器。
20.蒸发器：翅片式蒸发器。
21.制冷剂：采用绿色环保制冷剂。
22.压缩机：国内知名品牌压缩机，数量1个。
▲23.感温盒：温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度。
24.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。
▲25.制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜。
▲26.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 
27.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。
28.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。
29.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。
30.电器安全：
（1）备用电池确保断电后报警48小时；
（2）温控器探头故障安全运行模式；
（3）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；
（4）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；
（5）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。
	台
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	卧式风冷无霜冷柜
	(1) 海尔 BC/BD-480WGHEC(2) 新飞 BC/BD-490WHEC(3) 美菱 BC/BD-500WDT
	1. 样式：卧式，实心双顶钢板顶开门，拒绝玻璃推拉岛柜；
2. 总容积：≥480L，单温区，冷藏冷冻可转换；
3. 制冷方式：强制风冷无霜，自动热气融霜，无需人工除霜；
4. 控温方式：电子数显控温，温控范围≤-35℃~10℃，可稳定设定 20℃长期运行；
5. 冷冻能力≥28kg/12h；
6. 能效等级：二级及以上；
7. 电源：220V/50Hz，R600a 环保制冷剂；
8. 配置：底部移动脚轮、储物筐、机械安全门锁；内胆抗菌耐腐蚀；具备断电锁冷保护；
9. 资质：具备 CCC 强制性认证；整机质保≥36 个月，全国联保。
	台
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	30KW 柴油发电机组带ATS全自动控制系统
	(1) 潍柴股份 WP3.2D33E410
(2) 玉柴 YC4V45Z-D20
(3) 锡柴 4DW93-42D
	1.20KW 常用三相柴油发电机组，功率因数 0.8，37.5KVA，输出 400V/50Hz；
2. 配置静音防雨静音箱、工业消音器，重型钢结构底座机架；配套 ATS 自动转换开关63A；
3. 发电机为纯铜无刷励磁，配备数显控制面板、仪表、运行小时记录仪；
4. 具备超速、高水温、低油压等自动停机保护功能；
5. 油箱容量≥200L，配套启动电瓶；
6. 现场安装调试，安装好后，提供三年的维护服务；
7. 提供原厂技术样本资料。
	套
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	2-8℃药品冷藏箱
	1.冰山松洋：MPR-536
2.中科都菱：MPC-5V536
3.海尔：HYC-536
	1.微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃，实现2~8℃冷藏柜的温度控制。
2.有效容积：536L。
3.外箱尺寸(W×D×H)：900×668×1950mm。
4.内箱尺寸(W×D×H)：820×523×1375mm。
5.净重：155kg。
6.额定输入功率：350W。
7.外箱材料：电镀锌钢板、聚酯树脂粉喷涂。
8.内箱材料：电镀锌钢板、聚酯树脂粉喷涂。
9.检测孔1个(32mm左侧一处)。
10.配备脚轮，自带止动装置。脚轮设计便于机器移动，底角设计固定方便。
11.电源(V/Hz) ：单相220V/50Hz。198～242V宽电压设计，电压不稳的地区也可以使用。
12.※进口品牌变频压缩机。带有1个进口品牌交流冷凝风机，冷却效果好，且噪音低。
13.HC制冷剂 ：R290。
14.※外门2扇，带热反射膜的双层平移玻璃门设计，有效防止紫外线和热量进入箱内，大视觉设计，清晰观察箱内物品；开门方便，可在狭小空间内操作，节省空间。
15.※柜内采用4个进口品牌交流蒸发风机，强制风冷循环，柜内温度稳定，即使负荷较大，也能迅速制冷；
16.※循环除霜系统，即使在除霜时仍然保证柜内温度在使用要求范围内。
17.控制器功能：可以实现开机延时保护、压缩机保护、显示屏密码保护等。
18.带有485接口，可外接网线，MODBUS通信输出温度数据(选配)；设备运行状态及箱内温度可使用USB数据接口导出。 
19.安全装置：多重故障报警，可实现柜温高低温报警、门开报警、断电报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、蓄电池寿命报警、冷凝风扇寿命报警、远程报警输出、显示屏密码保护；门体上部配有门锁,让保存物品更加安全。
20.标准配置：说明书1本，LED灯1个、钥匙1套、网架5层10个。
21.选配件：温度记录仪。
22.冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。
	台
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	-80℃冰箱
	1.冰山松洋：MDF-U736
2.中科都菱：MDF-86V736
3.海尔：DW-86L729
	1.微电脑控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃，箱内温度-40℃~-86℃可调；宽气候带设计，适合10~30℃环境使用。
2.▲有效容积≥736L，样本容量：2ml样本存放量≥52800支(528个10×10冻存盒), 0.5ml样本存放量≥76800支(768个10×10冻存盒)。
3.进门尺寸≤880mm（防撞墙件可拆卸）占地面积≤0.9m2；内深度≤600mm，方便冻存架取用。
4.温度均匀性：≤±5℃。复叠式制冷系统，环境温度25℃，降至-80℃时间小于270min。
5.内外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。
6.发泡内门数量2扇(均附带锁扣)，采用不锈钢框+ABS树脂板；外门数量1扇。
7.“创新式”一体式自锁外门把手，灵活更方便，可外加挂锁；配备万向脚轮以及止动支撑底角。
8.▲隔热层：硬脂聚氨酯发泡+VIP(真空绝热层)技术，发泡层厚度≤70mm，储存空间提升20%以上，样本存储量提升25%以上。
9.立体门封条设计，而非平面多层，整体4层门封条分布于不同平面，形成多个密闭保护层，最大程度避免冷气外漏，避免结霜。
10.原装进口变频压缩机，匹配成熟的复叠式制冷系统，运行稳定，保障安全
11.▲制冷剂：碳氢制冷剂，完全环保无污染，铭牌标注单个制冷系统内充注量≤125g。提供铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量证明。
12.冷凝风机采用EBM轴流风机，保证部件质量和整机性能可靠性。
13.冷凝器：翅片式铜管冷凝器，散热效果良好，冷凝器过滤网便于更换和清洗。
14.蒸发器：壳管式蒸发器，换热效率高，运行稳定。
15.▲标配膨胀罐，当因环境温度过高及其他原因导致制冷系统压力过大时，用于吸收系统压力，维持压缩机正常运行（可以提供该结构在机组的实物照片及制冷回路图）。在40℃以上高温条件下制冷系统正常运行，可维持箱内温度-80℃。
16.自学习变频控制器，控制器带有延迟启动功能，可设定0~30min错峰启动，减少同时启动对于电路负荷。
17.断路器内置于电控箱内，有效防止误碰。
18.▲标配≥13寸智能触摸屏，直观显示压缩机运行情况、设备运行数据，可查询设备运行记录、操作记录及箱内温度变化曲线（柜内温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度实时曲线显示），标配USB，可进行数据导出操作（格式可选PDF或CSV格式），数据可存储10年以上。配置留言板版块，留言可见范围可选，支持群发或私信。
19.显示屏密码保护机制，可对不同操作人员进行不同权限分配，支持双人识别。
20.▲标配wifi，可与松洋物联网APP搭配使用，支持手机端查看设备运行、报警情况，选配4G，刷卡、指纹识别（数量上限100个）、人脸识别，可外接蓝牙打印机。
21.支持样本单机出入库管理及在库查询，可搭配松洋BMP样本管理平台进行样本管理。
22.报警：多种故障报警，包括高低温报警、环温高温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、冷凝器高温报警、断电报警（电池在断电后可维持12小时）、门开报警、远程报警输出。两种报警方式(声音蜂鸣报警、报警代码显示报警)；
23.标准配置：搁架3层，除霜铲1个，钥匙1套，说明书1本
	台
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	4℃+ -20℃冰箱
	1.冰山松洋：MPR-215F
2.中科都菱：YCD-EL259
3.海信：HC-5L218
	1.微电脑控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃，温度范围：2℃~8℃/-20℃~-40℃；宽气候带设计，适合10~30℃环境使用。
2.※有效容积：≥215L(冷藏室)；≥220L(冷冻室)。
3.外箱尺寸(W×D×H)：793×770×1806mm。
4.内箱尺寸(W×D×H)：649×566×600mm(冷藏室)；649×614×600mm(冷冻室)。
5.净重：175kg。
6.外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。
7.内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。
8.检测孔2个，上下室各一个(30mm左侧一处)。
9.电源(V/Hz) ：单相220V/50Hz。
10.功率：391W。
11.※压缩机采用进口变频压缩机，双压缩机独立控制，可以单独控制上下室温度。
12.※冷却电机：冷藏室双冷却风机设计，降温迅速，温度稳定。
13.HC制冷剂：冷藏箱：R600a ；冷冻箱：R290。
14.外门2个(冷藏室：喷涂钢板发泡玻璃门；冷冻室：喷涂钢板发泡门)。
15.控制器功能：控制器采用双温双显，具有开机延迟保护、压缩机保护、显示屏密码保护、USB数据导出（选配）等功能。
16.安全装置：柜温高低温报警、门开报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出等。 
17.标准配置：说明书1本，钥匙1套、除霜铲1个、尼龙夹子4个(大2个，小2个)、抽屉盒6个、网架5个（冷藏箱2个，冷冻箱3个）。 
18.独立循环除霜功能，温度控制更精准。
19.隔板高度可调节，便于物品存放。
	台
	2
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	实验室用冰箱
	1.容声 BCD-606WKK1FPGZA
2.美的 COLMO CRBS557W-A1
3.海尔 BCD-600WSGKU1
	1.总有效容积≥ 550 L
2.冷藏有效容积≥ 300 L
3.制冷方式风冷无霜（间冷式），自动化霜
4.独立双循环及以上
5.采用变频压缩机
6.国家能效等级 1 级
7.冷藏温度范围2~8℃ 可调，数字显示
8.冷冻温度≤ -18℃ 可调
9.温度波动箱内稳定运行后温度波动 ≤ ±2℃
	台
	50
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	落地式鼓风干燥箱
	1.上海博迅：GG30-246
2.上海一恒：DHG-9240A
3.上海精宏：DHG-9246A
	1.用途：常规实验样品干燥；干燥法干燥失重；微生物实验室干热灭菌；制药行业器具高温法除热源；化工或材料学研究中，利用程序升降温功能对样品进行溶解或者烘干等。
2.工作条件：
2.1 工作环境温度10-30℃；
2.2 电源电压220V±10V-50/60Hz。
3.技术要求：
▲3.1网状搁板：搁板加强式折边，最高承重≥15kg；
3.2加强搁条：双边加强搁条设计放置稳固，搁条可固定在不同高度的孔位；
3.3参数设定：定值程序+编程程序（10段100周期），温度、时间、段数、周期设定后可直接保存；
▲3.4循环风速调控：可根据样品装载情况调节循环风量大小；
▲3.5多点温度校准：显示温度支持≥5点温度校准，充分避免单点温度校准之后，使用其他温度时出现传感器线性偏差；
▲3.6超温保护：控制器自带超温报警限温和独立超温保护器，有效限制温度异常升高；
3.7完善保护功能：上下限超温报警、超温停机保护、传感器故障报警、过载保护、漏电保护、来电恢复功能；
3.8控温范围≥RT+5～300℃
▲3.9波动度≤±0.8℃(105℃)（提供计量检测报告）
*3.10均匀性≤±1.8%（提供计量检测报告）
3.11升温速率：＞5℃/min（150℃）
3.12额定功率≤2760W
3.13定时范围≥0～9999min/h
3.14预约范围≥0～9999min
3.17托架承重≥15kg
▲3.18生产商资质要求：ISO9001、ISO14001、ISO45001
4.配置清单：
4.1主机一台；
4.2载物托架三块；
4.3说明书一份；
4.4保修卡一份；
4.5合格证一份。
	套
	1

	12
	桌面式鼓风干燥箱
	1.上海博迅：GG30-70
2.上海一恒：DHG-9070A
3.上海精宏：DHG-9076A
	1.用途：常规实验样品干燥；干燥法干燥失重；微生物实验室干热灭菌；制药行业器具高温法除热源；化工或材料学研究中，利用程序升降温功能对样品进行溶解或者烘干等。
2.工作条件：
2.1 工作环境温度10-30℃；
2.2 电源电压380V-50Hz。
3.技术要求：
3.1网状搁板：加强式搁板，最高承重≥15kg；
3.2加强搁条：双边加强搁条设计放置稳固，搁条可固定在不同高度的孔位；
3.3参数设定：定值程序+编程程序（10段100周期），温度、时间、段数、周期设定后可直接保存；
▲3.4循环风速调控：可根据样品装载情况调节循环风量大小；
▲3.5多点温度校准：显示温度支持≥5点温度校准，充分避免单点温度校准之后，使用其他温度时出现传感器线性偏差；
▲3.6超温保护：控制器自带超温报警限温和独立超温保护器，有效限制温度异常升高；
3.7完善保护功能：上下限超温报警、超温停机保护、传感器故障报警、过载保护、漏电保护、来电恢复功能；
3.8控温范围≥RT+5～250℃
▲3.9波动度≤±0.8℃(105℃)（提供计量检测报告）
▲3.10均匀性≤±1.8%（提供计量检测报告）
3.11升温速率：＞4℃/min（180℃）
3.12额定功率≤1350W
3.13定时范围≥0～9999min/h
3.14预约范围≥0～9999min
3.15容积≥76L
3.16占地面积≤740×606mm
3.17托架承重≥15kg
▲3.18生产商资质要求：ISO9001、ISO14001、ISO45001
4.配置清单：
4.1主机一台；
4.2载物托架两块；
4.3说明书一份；
4.4保修卡一份；
4.5合格证一份。
	套
	1
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	立式压力蒸汽灭菌器
	1.平山HIRAYAMA：HVE-50
2.Panasonic（松下）：MLS-3781L
3.新华医疗：LMQ.C-50E
	1、★有效容积50L（容积54L）；
2、★腔体最大有效深度＞700mm，灭菌腔内可放置3个灭菌提篮以便更好的分类样品，可以对某些特殊长度器具灭菌；
3、可选杀菌温度：105-135℃，灭菌定时：1-250min；
4、★保温温度范围：45-80℃；
5、最大可允许压力（表压）＞0.25Mpa；
6、压力计量程：0-0.4Mpa；
7、温度显示范围：5-137℃；
8、★穿透式针式锁系统：通过不低于6根定位针水平插入灭菌器盖内，采用钢栓穿透腔体钢板的方式锁住灭菌器腔体和盖子，避免了挂扣式和螺栓式锁可能出现的安全隐患；
9、★磁力闭锁，磁力自动吸附锁盖，锁扣更安全；
10、开盖方式:采用垂直向上打开箱盖设计，使用电动辅助锁盖和开启系统，仅用控制器就可以轻易和安全地开启箱盖，又可以防止盖子意外开启；
11、★双联安全锁：同时检测腔内压力和温度，只有当两者都在安全范围内才释放箱盖，确保最大的安全性；
12、脉冲排汽系统：pulse脉冲多级防暴沸排气系统，电脑控制脉冲阀门高速开合，在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来，并有效防止危险性气溶胶喷出（避免在培养基沸腾或溢出的情况下，拿出灭菌舱）；
13、★危险性疾病防御双路排气方式：分离式双排气系统，后置低温未灭菌气溶胶排气系统，前置高温气溶胶排气系统，支持用户对100度之前未灭菌的气溶胶进行处理；
14、多种灭菌模式：包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌等；
15、材料为SUS304不锈钢，具极强的抗压，抗高温，抗腐蚀能力；
16、过程状况显示：明亮指示灯设置在操作面板的上部，不同阶段的灯光闪烁变化指示所处步骤，灭菌程序一目了然；
17、安全功能设置及示警系统：双联锁盖系统、双联排气检查系统、超温超压断电、锁盖检测、温敏探头断路检测、压力安全阀、灭菌时间读数定时器、加热故障检测、缺水保护装置、漏电断路器等；
18、具有缺水保护功能，使用纯化水，在缺水时自动停止灭菌程序并报警；
19、★具有手动排气阀，不仅可用于加速排气，也可作为一切电子防护措施失灵后的最后保障，手动排气泄压，电子自动防护和主动机械式防护并存，全方位保障人员安全；
20、资质证书：ISO13485质量管理体系认证、《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书。
21、基本配置：
主机一台，附件：不锈钢篮子（3个），底板，排水软管，排气瓶，滑轮制动器，说明书等
	套
	1
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	实验室冷藏冷冻箱
	海尔 HYCD-282C
容积：205L  
冷藏室容积127L，
冷冻室容积78L；
	▲1、有效容积：有效容积≥205L；
▲2、整体结构：立式，上下双发泡门，吸附内胆，冷藏室容积≥127L，冷冻室容积≥78L；
▲3、温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，调节精度、显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-26℃温度可自行调节；
4、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，采用板管式蒸发器，丝管式冷凝器，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明；
▲5、资质认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，品牌保证，安全性更高；
6、门体结构：发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；
▲7、制冷系统：单压机复叠制冷系统，冷藏室可单独停用；
8、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤3℃，波动性≤2℃；
▲9、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现高低温报警，传感器故障报警；
10、箱内配置：冷藏室内搁架间距可调节，满足不同物品放置位置易于清擦；冷藏室配有3个搁架；冷冻室配有4个ABS塑料抽屉，方便用户使用；
11、柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然；
12、固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠；
▲13、冷凝蒸发：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少；
14、安全保障：双门双锁扣设计，满足安全要求；
15、外部尺寸(宽×深×高):672×590×1685mm
	套
	2
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	立式自动高压蒸汽灭菌器
	1.Zealway/GR85EA；
2.永合创信/ CTHS-85；
3.上海三申/ YMMD85L
	★1.制造商具有中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目包含：压力容器制造（含安装、修理、改造）并有注明具备所制造产品设计能力；需提供特种设备生产许可证佐证
★2.容量:82-90升,立式结构,底部带脚轮，可放入直径38CM,高度59CM的灭菌架
▲3.容器设计：容器设计温度≥153度、容器设计压力≥0.42MPa 
▲4.腔体材质：灭菌腔体采用316L不锈钢，抗腐蚀性更强，
5.灭菌工作温度105-138度；
6.定时：灭菌时间1-999分钟，保温时间1-9999分钟，预约灭菌时间0-10天；
▲7.六级排汽方式:灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来;
★8.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖；
★9.多点锁紧连接结构：腔盖（上封头）与腔体的锁紧连接达到8个点或以上，更多点的锁紧连接结构保证了压力容器的受力均衡，保证了仪器的安全性，在安全的状况下轻推触拨开关就可轻松解除锁紧状态。
★10.人性化的台面结构：台面上没有障碍物结构，灭菌样品可从从灭菌腔轻松取出或放置，同时在取出放置过程中也可先平放在台面上作为中转，摒弃了女性使用者在提放重物样品过台面带来的不便。
★11.腔门完全敞开及任意停留性能：腔门完全打开时与灭菌腔可达到90度角，大件样品可垂直从腔内取出；且腔盖可以在任意角度停留，防止腔盖突然砸下风险。
▲12.合理的台面高度：地面到操作台面的高度不超过90cm；
13.微电脑控制:实现了整个灭菌进程全自动控制
★14.液晶显示智能控制系统：彩色液晶显示系统（五种以上颜色显示），中英文多种语言显示，具有类似操作员，工艺员，管理员，经销商工程师及厂家工程师等五级以上权限
15.记忆存储功能：可设置新的灭菌程序，并存储起来，最多可存储20条灭菌程序
★16.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备多种保护方式的防干烧装置，至少包括液胀式、温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置（不包括固定式和移动式温度探头），且保护装置至少采用了强抗氧化性酸的不锈钢和强抗非氧化性酸的铜质材料，提高了仪器干烧保护装置的冗余能力和防腐蚀能力。
17.过压双重保护:配备机械式安全阀及电子式压力开关，一旦压力异常，即可泄压并断电报警;
18.自动故障检测：系统实时监测运行状态，一有异常，迅速断电并报警；
▲19.水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒；
20.电气保护：采用高灵敏度的电气保护系统，有效提供漏电、过流与短路保护;
▲21.最大使用压力(安全阀起跳压力)：≥0.30Mpa
22.标配冷却风扇:灭菌结束可快速降低腔体温度；
23.安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护；
24.附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套；
▲25.智能清洗功能,带有智能清洗功能界面，可以提供清洗提醒,低温清洗，高温清洗等功能
★26.消毒器械生产许可证要求
投标人所投产品制造商须具有消毒产品生产企业卫生许可证，许可范围包括灭菌器，需提供消毒产品生产企业卫生许可证佐证
	台
	1
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	除湿机
	1.活仕/WDF45BK-I；
2.松井 SZJ-45LE；
3.德业 DYD-M45A3
	1. 日除湿量 45L/24h，适用面积 80-110㎡。
2. 水箱容量 8L，支持水箱储水或外接连续排水，具备水满自动停机保护。
3. 湿度设定范围 RH35%～80%，带自动除霜、24h 定时功能。
4. 供电 220V/50Hz，额定功率 660W，运行噪音≤51dB (A)。
5. 工作环境 5～38℃，旋转式压缩机，电子触控控制。
	台
	3






注：以上所有技术要求，除标注“▲ ”号和“★ ”号的技术要求外，其它所有技术要求须完全响应或正偏离，否则视为无效响应。




第二部分 商务要求
	序号
	条款名称
	需求说明

	
1
	
交付时间（期限）
	供应商应保证在 日内完成基础软件的交付（含原始数据迁
移），财务系统、资产系统、统一身份认证对接等软件对接要求在  日内全部完成，包含项目的供货、安装、调试和培训工作。

	
2
	服务及交货地点
	
广西南宁，采购人指定地点。

	



3
	


报价要求
	供应商须就本项目采购需求中的所有实施内容作完整报价。总报价包括但不限于完成本项目开发成本、人工成本、管理成本、培训费、售后服务费用、税金、利润、系统安装调试、试运行、系统对接及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中，采购人在合同履行期间不再支付其他额外的费用。


	4
	包装和运输
	符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

	5
	安装调试
	符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

	









6
	








服务要求
	（1）实施交付：成交供应商须承诺在项目交付过程中，安排软件实施人员提供不少于30日的信息化实施驻场服务；采购人将根据实际驻场时间对成交供应商进行考核，驻场时间不满30日的项目验收不予通过。
（2）服务人员：
成交供应商须根据项目实际情况配备相关技术人员团队，团队人员不少于5人，其中项目经理为本科或以上学历。项目经理具备同类项目实施经验、提供社保或劳动合同；供应商具备 ISO9001/ISO27001 或软件企业/CMMI 等资质
（3）免费运维期：
①提供3年的免费运维服务，自项目验收合格之日起开始计算。
②运维期内，安排1名运维人员提供按需驻场服务，按采购人的要求开展例行维护或采购人指定的系统维护工作，每月向采购人提交月度运维报告。
③运维期内成交供应商每季度需开展一次回访并提交回访报告。


	7
	试用期
	30 个日历日
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项目验收
	1.中标（成交）供应商在交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。
2.中标（成交）供应商负责本次采购产品的运抵采购人指定的交货地点后由采购人严格按照合同、响应文件及答疑记录进行验收。
3.最终验收：在收到中标（成交）供应商书面验收通知后，由采购人尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。
4.相关检验检测和验收费用全部由中标（成交）供应商承担。

	

9
	
付款条件
（进度和方式）
	完成基础软件的部署和交付后，支付 30%合同款，整体项目验收合格后付 60%合同款，最后 10%合同款作为履约保证金，在免费质量保证期满一年后，经甲方确认满足使用及售后要求后退回履约保证金。
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售后服务
	1.项目从安装到验收合格之日，中标方必须派技术人员到现场驻场。
1.必须提供所响应设备通过最终验收合格、签署验收报告之日起60 个月的免费质量保证期，在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包 ”服务。
2.维修响应时间 :
（1）合同期内采购单位如遇到使用或技术问题，成交供应商在采购单位问题提出后1小时内响应，一般问题2小时内解决，复杂问题4小时内解决，通过电话、远程解决不了的，成交供应商需在6小时内上门进行处理。
（2）免费质量保证期间提供 7*24 小时的电话故障服务受理，必要时 36 小时内到达设备使用现场提供现场支援，到达设备使用现场后一周内解决设备使用问题或故障。若使用问题、故障在检修后一周内仍无法解决，成交供应商免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。


1.合同签订期：自成交通知书发出之后10个工作日内；
2.产品交付时间：合同签订之日起20日历日内完成全部货物交付、安装调试并验收合格。

. 62 .
3.交货地点：广西中医药大学（采购人指定地点），所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。
3. 
	
	
	3.技术服务：自最终验收合格之日起 3 个日历日内，中标（成交）供应商必须将所有相关技术资料（包含并不仅限于：所提供产品的布局图、走线图、使用说明书、合格证、服务手册等）交采购人留存备案。
4.中标（成交）供应商必须对其所提供的设备及采用的相关技术进行免费现场培训，以满足使用单位在日常存储、使用、操作等方面的需求。因培训而产生的一切费用均由中标（成交）供应商承担。
5.中标（成交）供应商应遵守采购人各项管理制度，服从采购人的安排和管理，安全操作，文明施工，保持环境卫生整洁，货物安装后要做好卫生清理工作，做好安全防范措施，如中标（成交）供应商因违反上述约定造成采购人人身、财产损害的，由中标（成交）供应商承担赔偿责任，同时中标（成交）供应商在合同履行过程中发生的任何人身伤亡事故，均由中标（成交）供应商承担一切法律责任及赔偿责任。
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信息安全要求
	1.系统软件服务器采用学校提供的虚拟机，域名访问（ 目前已开通）。
2.与学校智慧校园对接相关要求。软件系统数据满足学校数据标准要求，并按学校要求实现与学校智慧校园平台数据集成、认证对接和企业微信等学校使用的移动门户平台集成，原则上不允许单独 APP 部署，所有移动端功能与学校企业微信进行集成。具体集成需求细节应在项目实施前与网络与信息技术中心讨论形成对接方案，并由网络与信息技术中心认可后项目方可实施。项目验收必须由网络与信息技术中心进行验证，满足要求后方可进入验收流程。
系统与学校智慧校园完成认证对接后原则上不允许保留单独的登录页面及登录方式。
系统必须按照学校要求免费提供系统业务接口并协助第三方系统进行功能集成与深度业务对接工作。如该工作需要进行二次开发，二次开发费用需与学校协商确定，并提供相关开发工作的实际合同（三份）供学校参考。应根据用户（甲方）的实际应用情况进行个性化适应性二次开发，直至验收合格为止。
中标方必须完成国家信息系统等级保护测评（二级），系统安全性满足国家信息系统安全等级保护二级标准，数据安全满足国家密码等保和《数据安全法》相关要求。系统上线前中标方必须通过由公安与网信部门颁发安全资质的安全机构对系统进行安全


4.报价要求：供应商须就本项目采购需求中的所有货物及服务作完整报价。总报价包括但不限于完成本项目货物成本、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、售后服务费用、税金、利润、备品备件及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中，采购人在合同履行期间不再支付其他额外的费用。
5.验收标准：验收标准执行现行的强制执行的国家、行业标准；货物到货后由采购人组织验收，验收合格后签署验收报告。
6.产品质量要求：
（1）成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前1年内生产的全新、未使用过的原装正品，符合国家质量检测标准及出厂标准；
（2）货物的包装应符合国家或行业标准，确保货物安全运输到达指定地点；
（3）如发现货物为假冒伪劣产品或不符合合同约定，采购人有权退货并追究成交人违约责任。
7.安装调试及培训：
（1）成交人负责货物的现场安装、调试，确保设备正常运行；
（2）为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。
8.质保期及售后服务：
（1）质保期：按国家有关产品三包规定执行三包，自交货验收合格之日起所有设备及配件提供不少于3年的免费质保服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）；质保期结束后提供终身维护，并优惠提供相关零配件。
（2）质保期内所有由于质量问题导致的设备故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务。
（3）故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时内作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场，一般问题24小时内解决，复杂问题72小时内解决。
9.知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
10.安全及环保要求：成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全；供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。
以上所有商务要求，供应商必须完全响应或正偏离，否则作无效响应处理。
	
	
	扫描和渗透测试并形成评估报告，对发现的安全问题必须进行限
期整改，并再次测试通过后才能上线运行，所产生的费用由中标方负责。如学校使用的应用软件版本新发现重大网络安全漏洞，在软件服务期内的，中标方须第一时间进行修补，如超过服务期，中标方则有义务提醒和协助学校进行修补。
3.版权：定制软件一般要求开发完成后要协助学校取得该软件的著作权证书；成品软件需投标时提供相应软件的著作权证书及销售许可。
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其它
	中标（成交）供应商需向采购人提供不少于 3 次向全校师生“大型仪器共享管理平台的使用场景，软硬件应用，使用、保养及维护”方面培训讲座，培训人为行内专家学者或资质工程师担任，具体应 用仪器设备类别、时间和培训人数与采购人协商确定，以上培训产 生的费用由中标（成交）供应商承担。





附件2：报价表
分标1：

	序号
	项目名称
	功能参数要求
	满足参数要求的品牌（不少于3家）及型号
	单位
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）

	1
	声场生物组装仪
	
	
	台
	1
	
	

	2
	单颗粒分析仪
	
	
	台
	1
	
	

	3
	步态分析系统
	
	
	套
	1
	
	

	4
	斑马鱼AI图像分析专用显微镜
	
	
	套
	1
	
	

	5
	小鼠内窥镜系统
	
	
	台
	1
	
	

	合计
	



分标2：
	序号
	项目名称
	功能参数要求
	满足参数要求的品牌（不少于3家）及型号
	单位
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）

	1
	跨上皮电阻测量仪
	
	
	台
	1
	
	

	2
	全自动细胞荧光分析仪
	
	
	台
	1
	
	

	3
	微流控纳米颗粒制备仪
	
	
	台
	1
	
	

	4
	双槽梯度PCR仪
	
	
	台
	1
	
	

	5
	倒置荧光相差显微镜
	
	
	套
	1
	
	

	6
	蛋白印迹电泳系统
	
	
	套
	1
	
	

	7
	台式冷冻离心机
	
	
	台
	1
	
	

	8
	接触式无损定量成像仪
	
	
	套
	1
	
	

	9
	海洋化合物样本管理系统
	
	
	套
	1
	
	

	10
	洗板机
	
	
	台
	1
	
	

	11
	免疫印迹成像仪
	
	
	套
	1
	
	

	12
	基因扩增仪
	
	
	套
	1
	
	

	13
	细胞计数器
	
	
	台
	1
	
	

	14
	超微量紫外分光光度计
	
	
	台
	1
	
	

	15
	化学发光分析仪
	
	
	台
	1
	
	

	16
	数字细胞电阻仪
	
	
	台
	1
	
	

	合计
	



分标3：
	序号
	项目名称
	功能参数要求
	满足参数要求的品牌（不少于3家）及型号
	单位
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）

	1
	电热数显恒温水浴箱
	
	
	台
	1
	
	

	2
	恒温培养箱
	
	
	套
	1
	
	

	3
	二氧化碳振荡培养箱
	
	
	台
	1
	
	

	4
	全温振荡培养箱
	
	
	台
	1
	
	

	5
	CO2培养箱
	
	
	台
	1
	
	

	6
	超净工作台
	
	
	台
	2
	
	

	7
	摇床（单层）
	
	
	台
	1
	
	

	8
	电子分析天平
	
	
	台
	1
	
	

	9
	真空泵
	
	
	台
	1
	
	

	10
	手套箱
	
	
	台
	1
	
	

	11
	高压均质机
	
	
	台
	1
	
	

	12
	卷式多功能膜实验设备
	
	
	台
	1
	
	

	13
	0.1㎡陶瓷膜设备
	
	
	台
	1
	
	

	14
	真空控制器
	
	
	台
	2
	
	

	15
	磁力搅拌器
	
	
	台
	4
	
	

	16
	酸度计
	
	
	台
	1
	
	

	17
	分析天平
	
	
	台
	2
	
	

	18
	脱色摇床
	
	
	台
	3
	
	

	19
	LCD长轴数控型混匀仪
	
	
	台
	1
	
	

	20
	涡旋混匀仪
	
	
	台
	3
	
	

	21
	恒温摇床
	
	
	台
	1
	
	

	22
	低温冷冻研磨仪
	
	
	套
	1
	
	

	23
	数控超声波清洗器
	
	
	套
	1
	
	

	24
	氮吹仪
	
	
	套
	1
	
	

	25
	旋转蒸发仪
	
	
	套
	1
	
	

	26
	脱色摇床
	
	
	台
	2
	
	

	27
	微孔板孵育器（恒温震荡）
	
	
	台
	2
	
	

	28
	质构分析仪
	
	
	套
	1
	
	

	29
	超声波清洗机
	
	
	台
	1
	
	

	30
	恒流蠕动泵
	
	
	台
	2
	
	

	31
	无线光谱照度计
	
	
	台
	1
	
	

	32
	冷冻干燥机
	
	
	套
	1
	
	

	33
	水浴锅
	
	
	台
	2
	
	

	34
	万分之一天平
	
	
	台
	1
	
	

	35
	阿贝折射仪
	
	
	台
	1
	
	

	合计
	




分标4：
	序号
	项目名称
	功能参数要求
	满足参数要求的品牌（不少于3家）及型号
	单位
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）

	1
	制冰机
	
	
	台
	1
	
	

	2
	人工气候箱
	
	
	台
	2
	
	

	3
	超低温冰箱
	
	
	台
	1
	
	

	4
	医用冷藏保存箱
	
	
	台
	1
	
	

	5
	卧式风冷无霜冷柜
	
	
	台
	2
	
	

	6
	30KW 柴油发电机组带ATS全自动控制系统
	
	
	套
	1
	
	

	7
	2-8℃药品冷藏箱
	
	
	台
	1
	
	

	8
	-80℃冰箱
	
	
	台
	1
	
	

	9
	4℃+ -20℃冰箱
	
	
	台
	2
	
	

	10
	实验室用冰箱
	
	
	台
	50
	
	

	11
	落地式鼓风干燥箱
	
	
	套
	1
	
	

	12
	桌面式鼓风干燥箱
	
	
	套
	1
	
	

	13
	立式压力蒸汽灭菌器
	
	
	套
	1
	
	

	14
	实验室冷藏冷冻箱
	
	
	套
	2
	
	

	15
	立式自动高压蒸汽灭菌器
	
	
	台
	1
	
	

	16
	除湿机
	
	
	台
	3
	
	

	合计
	



公司名称（盖章）：
联系人姓名：
联系人电话：
联系人邮箱：
日期： 
附件3：功能参数偏离表

	项号
	产品名称
	参数需求
	实际响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	



供应商应根据自身情况，在功能参数偏离表中详细列明实际响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

公司名称（盖章）：
联系人姓名：
联系人电话：
联系人邮箱：
日期： 

























附件4： 
参与调查供应商的基本信息

	供应商名称
	
	成立日期
	

	企业统一社会信用代码
	

	注册资本
	
	企业类型
	

	批准登记机关
	
	企业属性
	大/中/小/微型企业

	法定代表人
	
	营业期限
	

	主营业务
	

	地  址
	

	电  话
	
	传  真
	

	邮  箱
	
	邮  编
	

	联系人
	
	联系方式
	




公司名称（盖章）：
联系人姓名：
联系人电话：
联系人邮箱：
日期： 














附件5：
需求调查回复函


广西中医药大学：
根据贵单位发布的“广西—东盟天然药物研究院公共平台实验设备采购项目需求市场调研公告”，我公司符合公告规定的资格条件，经我公司研究决定，我公司愿意参与该项目的需求调查，我公司承诺在本次调查中无其他不符合法律法规的行为。

附：公司《营业执照》及相关资质证书复印件





公司名称（盖章）：
联系人姓名：
联系人电话：
联系人邮箱：
日期： 






