附件

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号、生产厂家（填三个） | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） |
| 1 | 细胞间、 准备间 设施配套 | 1华翺、莱润、博宇 2南亚、华翺、易众 3天开、洁福、LX 4兴科净定制、斯美定制 5广可为、华翺、易众 6雅宁、稳洁、零洁； | 1.玻镁彩钢板墙体-118+47㎡；吊顶-30㎡；1.1、采用达 50mm 厚中空玻镁彩钢板， 钢板厚度δ =0.426mm, 宽度为 1150 毫米， 长度可根据房间高度自行设计，墙体强度性能：5 米高的墙板其两侧压差为40Pa 时，弯曲程度小于 2 毫米/米。 燃烧性能等级为 A1 级 1.2.彩钢板阴阳角采用铝合金型材装饰，其中铝合金圆弧及底板的规格为R=45。接口缝隙小于 1mm。（含材料损耗） 2、彩钢板配件阴角圆弧-134米；阴角圆弧底座-134米；外圆柱-12米；槽铝-90+43米； 3、pvc地板胶2mm厚，含自流平，地脚线上墙150mm-63㎡ 4、铝扣板吊顶-60*600mm\厚度0.7mm-23+45㎡ 5、门窗：成品洁净透视窗-50厚度-14㎡；成品洁净钢质门-1000*2100mm，带成品玻璃窗，配升降密封条-2樘；成品洁净钢质门（子母门）-1400*2100mm，带成品玻璃窗，配升降密封条-5樘。 6、传递窗-规格：600*600 *600mm，电源 AC200，50Hz；功耗 0-0.06；工作区为不锈钢材质，机械连锁，紫外线消毒灯一只-2个； 7、无菌室壁挂普通空调1.5P\冷暖2台；细胞准备室壁挂普通空调1P\冷暖1台。 8、开关插座：空调插座16A\220v-1+1个、单联单控开关10A\220v-3个、二联单控开关10A\220v-1+1个、三联单控开关10A\220v-1个、定时开关10A\220v-1+2个 小电箱-1+1个。 9、B级阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯电线：规格： WDZ-BYJ-2.5MM2-300+300米、 WDZ-BYJ-4.0MM2-150+250米、 WDZB-YJY-5*10MM2-25米 、 WDZB-YJY-5*16MM2-100米。聚氯乙烯护套软线规格： ZR-RVV-3*1.0mm2-20米。阻燃PVC塑料硬线管：PC25-50+40、PC50-40、PC16-10+10 10、照明：洁净平板灯-48W、1200*300mm，5套；洁净平板灯-24W、600*300mm，1套；铝扣板灯-48W、600*600mm，6+18套； 紫外灯-1*40W，5+18套，51*30W2套。11、排气扇-2台。12、给排水25PPR给水管25米，50PVC排水管25米，含配件等。13、六类网线300米，交换机8口1套及配件一批 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 细胞间、准备间 、无菌室柜台 | 艾科普定制、荆楚定制； | - 更衣柜－规格：900*450*1800mm，铝木结构-2个； 2、洗手盆-1+2套 3、不锈钢台－规格：1200*600*800mm，304国标材质-3+4台； 3、实验凳－不锈钢凳面-10张。 - 4.边台－规格3550*750*850全钢结构、陶瓷台面。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 一、台面：台面：采用 20mm 厚一体成型高温烧制实验室工业陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉（或者黑坯），平板台面釉料与坯体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和坯体颜色一致的（或者黑坯）实验室专用陶瓷台面，台面需满足或优于以下技术要求所有指标，须在投标文件中提供通过第三方检测机构出具的符合以下参数的检测报告复印件，并加盖台面生产厂家鲜章： ▲（1）、耐酸碱腐蚀：参照国家标准，陶瓷台面可抵御（除氢氟酸等同类型化学试剂）强酸强碱及有机溶剂腐蚀。至少对含有98%硫酸、65%硝酸、二氧乙酸、正丁醇、三氯甲烷、四氢呋喃等在内的多种化学试剂的测试表面无明显变化。 ▲（2）、抗冲击性能：参照国家标准，台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm。 ▲（3）、光泽度：参照GB/T9754-2007标准，光泽度≤21。 ▲（4）、釉面对温度变化的抵抗能力：参照国家标准，经过冷热循环检测，板材表面无裂纹鼓泡现象。 ▲（5）、静曲强度：参照国家标准，在 70℃水中浸渍处理，检测结果为＞55MPa。 箱体部分：门为双层结构，内外层均防腐蚀及撞击，中间带有隔音层。柜体、层板采用 1.0 mm 厚优质冷轧钢板，钢材表面经酸洗、磷化、静电粉末喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。采用优质合页或铰链，三节黑色静音导轨。可调地脚采用 ABS 专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为 30—50mm，防滑减震 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 超净工作台 | 苏净安泰、力辰、尚仪 | 1.类别：双人单面垂直单向流，准闭合式。*2、控制系统：日本AIR TECH公司专门为洁净工作台研制的风机系统，微电脑控制采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小，可设置定时开启风机系统。 3、尺寸：外尺寸（宽×深×高） 1500mm×730mm×1600mm 工作区尺寸（宽×深×高） 1360mm×690mm×520mm*4、过滤技术：HEPA需采用美国贺氏HV滤芯制作而成，过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）。 5、高效过滤器规格及数量：610*610*50*2块。6、洁净度：ISO 5 级（美联邦209E 100级） 7、噪声： ≤62dB(A）。8、振动；半峰值：≤5μm。9、照度 ： ≥300Lx。10、平均风速 ≥0.3m/s（三档调速）。11、菌落数：≤0.5个/皿·0.5时（直径90mm培养平皿） *12、结构：AIRTECH技术的全钢结构，工作台面采用SUS304亚光优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用宝钢产优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的豪华整机造型， 使作业区气流受扰动最少。 13、照明系统：采用进口名牌灯具，护眼设计，照度大于国家标准。*14、脚轮：带刹车装置的万向转动软质脚轮，移动不磨地板，移动灵活，固定方便可靠。 15、维护：预过滤器更换无需特殊工具可快速更换与清洗的设计，维护便捷。 *16、移门：操作挡板为5mm厚度的安全钢化玻璃移门，日本进口AirTech品牌升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 *17、杀菌系统：进口名牌紫外线杀菌灯，紫外灯可预约定时开关，消除微生物污染隐患，荧光灯紫外灯互锁。 18、备用插座：带备用插座设计，设有断电保护功能，实验使用安全方便。 19、荧光灯和紫外灯：规格及数量 14W*2/8W*2 20、资质：厂家具有IS09001质量管理体系认证。 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 洁净空调机组系统 | 1.2雅顿、维克、恒美达 3、4华美、神州、绿都 | 1.洁净空调机组－送风量3000；静压400P；制冷量14kW；加热量10kW；G4/F8。 2、系统调试-20kW； 3、冷媒铜管φ15.88，含B1级保温棉20mm厚-25m； 4、冷媒铜管φ9.53，含B1级保温棉20mm厚-25m； 5、PVC冷凝水管-DN25，橡塑保温管厚度15mm—4m。 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 通风系统 | 力丰 艾科普定制 华美、神州、绿都 雅宁、稳洁、零洁 | 1、70℃常开防火阀 -400*400mm-1个、400*320mm-1个； 2、手动对开多页调节阀：320*200mm-2个；200*250mm-3个；400*320mm-1个；400*400mm-1个； 3、止回阀-200*200mm-1个 4、侧回风口-H1、400*300mm-3个 5、单层防雨百叶-300*300mm-1个 6、帆布软接头-200*200mm-1个；400*320mm-1个，400*400mm1个， 7、净化镀锌风管-净化通风专用材料矩形通风管制作安装含：法兰、零件、支吊架等制作、安装 材质：镀锌钢板，品牌：国标产品 板材厚度：δ=0.5-19㎡，板材厚度：δ=0.6-40㎡ 8、橡塑保温棉B1级-橡塑保温板通风管道保温 通风管道（厚度25mm）-59㎡。 9、钢支架-12#槽钢-0.3KG 10、高效送风口：风量：1000m3-2个； 风量：500m3-2个； | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 低速台式冷冻离心机 | 湖南可成DTR35C、北京恒尔Pro1506R、长沙安捷TDL5E | 功能要求： ★1，7寸液晶触摸屏，界面简洁清晰，安全，所有参数一目了然。 ★2，人性化设计，有5个快捷程序组键，操作方便快捷， △3，实时显示仪器状态采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态。 4，超大存储空间，可存储多达99个程序组，99条使用记录和99条故障记录时间显示，年，月，日，时，分，秒，方便追溯， ★5，可自由设置梯段离心程序，阶梯程序组≥010. 阶梯段落数量：2-15 6，可选10级升降速档位，可设置自由停车时间 7，满足多种 离心回收要求运行中转速，离心力，温度同屏显示，变化关系，清晰可见。 8，磁性转子自动识别系统，防止转子超速使用，确保离心安全 9，具有门盖，超速，超温，过流，过压，过热等22种保护功能。 10，门盖双锁扣设计，防止门盖运行过程意外打开，仪器更安全， ★11，支持用户管理。用户数量：001-999. （权限管理）管理员－操作员－访客 三级权限可设置 12.符合国际安全标准 Certificate of compliance《欧盟CE认证》， ★13，通过ICAS管理体系认证，拥有欧盟体外诊断医疗器械法规（IVDR）认证。 14，机身自带更换转子工具架设计。更换转子方便，防止工具遗失 15.使用记录小时，分和分，秒两种计时方式可供选择，正计时，倒计时两种模式 △16，在开机状态，离心机开盖和长时间未使用，压缩机智能停机，并设有预冷功能。让操作更省心，更节能环保，提高压缩机组寿命。 主要技术指标： 最高转速：5500rpm 最大相对离心力：4675×g 温度设置范围：-20℃～40℃ 最大容量：1000ml 转速精度：±10r/min 噪音：≤60dB (A) 定时范围：1min～99H99min59S 功率：1000W 外形尺寸：680×660×395(mm) 净重：108kg △标配：水平转4*250ml方杯，适配器4*4*50ml，适配器4*10*15ml 售后质保：厂家承诺，整机质保三年。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 台式高速冷冻离心机 | 湖南可成GTR116C、湖南安君研A16K-R、美瑞克MRK-18R | 功能要求： △1，7寸液晶触摸屏，人性化界面，显示直观，操作简单便捷。同屏显示离心力、转速、时间等，并且在运行时可随时修改参数，无需停机。 2，人性化设计，有5个快捷程序组键，操作方便快捷， △3，实时显示仪器状态采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态。 4，超大存储空间，可存储多达99个程序组，99条使用记录和99条故障记录时间显示，年，月，日，时，分，秒，方便追溯， △5，可自由设置梯段离心程序，阶梯程序组≥010. 阶梯段落数量：2-15 6、线性驱动，10档加速，10档减速，可根据样本属性不同选择设置，保证样品更佳的分离效果。 △7，支持用户管理。用户数量：001-999. （权限管理）管理员－操作员－访客 三级权限可设置 8，具有门盖，超速，超温，过流，过压，过热等22种保护功能。 △9，门盖带液压支撑杆设计，开关门更安全方便， 10，配备可快速锁紧的生物安全盖转子（通过第三方检测）。 11.符合国际安全标准 Certificate of compliance《欧盟CE认证》， △12，通过ICAS管理体系认证。 13，机身自带更换转子工具架设计。更换转子方便，防止工具遗失 14、高效环保压缩机制冷系统：进口无氟制冷压缩机组和控制阀（R404a），配备智能ECO节能降耗管理模式，最高转速下可保持-4℃。 15.使用记录小时，分和分，秒两种计时方式可供选择，正计时，倒计时两种模式 △16，角转子24*2ml 转速≥15000rpm，离心力≥21615×g 主要技术指标： 最高转速≥16500rpm 最大相对离心力≥21615×g 最大容量：24*1.5ml/2.2ml； 温度设置范围：-20℃～40℃ 温度精度：±1.0℃ 转速精度：±10r/min 噪音：≤60dB (A) 定时范围：1min～99H59min59S 功率≤550W 外形尺寸≤475×315×310(mm) 净重≤36kg 标配：角转子24*2ml △售后质保：厂家承诺，整机质保三年 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 恒温振荡培养箱 | 上海知楚ZQLY-180、上海赫田Cab A300、润度Stab MaxT | 1.LCD大屏幕背光液晶显示，参数设定、观察清晰直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作； 2、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠； 3、静音风扇设计和强制对流方式，确保了良好的恒温效果； 4、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能； 5、具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题； 6、中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况； 7、流线型外观，内衬采用圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，防腐蚀，外壳采用静电喷塑； 8、精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂，噪声低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行； 9、*配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰； 10、人性化设计的开门即停功能，使用更加安全便捷； 11、具有紫外线灭菌功能； 12、双层摇板，使用空间大，立式设计，节省占地空间； 13、*配备高质伺服电机，10rpm起转对样品剪切力小，控制速度精确、高速性能好、稳定性强； 14、*独特定时除霜功能，1～250秒可自由设定，除霜间隔30～600分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰； 15、*配备调节支撑脚，同时配备滚轮，方便移动、搬运机器； 16、专业设计的侧面透气孔，满足样品对氧气的需求； 17、产品符合美国FDA认证 18、*夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶（需提供实物图片）； 19、*空载振荡频率：10-320rpm 20、振荡频率精度：±1rpm 21、摇板振幅：Ф26mm 22、温控范围：4～60℃（在室温23℃~25℃） 23、温度调节精度：±0.1℃ 24、温度均匀度：±1℃（at37℃） 25、最大容量（不锈钢夹具）：单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×5共两层； 26、*最大容量（塑胶夹具）：单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×5共两层；三角瓶夹具须为一次性成型塑胶夹具； 27、摇板尺寸（长×宽）：485mm×485mm 28、外形尺寸（长×宽×高）：760×680×1295mm 29、空载重量（约）：188kg 30、噪声：低于55dB 31、下层夹具板到顶部距离：640mm | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 生物安全柜 | 智城/博迅/安泰 | 技术参数 1.显示方式：LCD液晶屏 2.气流方向：70%循环、30%排放 3.环境温度（℃）：10～30 4.相对湿度（RH）：≤85%（25℃时） 5.主过滤器类型：ULPA排气过滤器类型：HEPA 6.主过滤器效率（％）：≥99.999（针对0.1～0.2µm的微粒系） 7.排气过滤器效率（％）：≥99.99（针对0.3µm的微粒系） 8.流入气流平均流速（m/s）：0.5～0.6 9.下降气流平均流速（m/s）：0.35 10.下降气流控制精度（m/s）：±0.015 11.风速分辨率（m/s）：0.01 12.噪音水平dB（A）：≤67 13.振动半峰值（µm）：≤5 14.照度（Lx）：≧650 15.排风量：800m3/h 16.功率（W）：≥1200 ▲17.HEPA（ULPA）状态自动检测功能，HEPA（ULPA）失效预报警功能，HEPA（ULPA）破损报警功能， ▲18.采用ULPA/HEPA高效过滤技术，对0.1～0.2μm微粒、烟雾及微生物过滤效率超99.999%，排气过滤器对0.3μm微粒过滤效率≥99.99%，有效隔绝污染 19.五大生物安全保护屏障，涵盖恒风速技术、独立低风速报警、ULPA/HEPA失效预报警与破损报警、全程多参数监控技术，全方位规避气体外泄、过滤失效等安全风险 ▲20. 大屏幕液晶显示屏，全程跟踪、多参数监控技术。实测风速、压差、风量、ULPA/HEPA运行状态以及时间参数，具备多重声光报警功能，可以为操作人员提供全方位的设备运行状态的安全隐患警示。 20. 内部采用安全负压设计，所有生物污染部位均处于负压状态或被负压系统环绕，配合独有密封设计，杜绝柜内气体泄漏。 21.配备石英高效紫外线杀菌灯，且与前窗连锁，避免操作者遭受意外紫外辐射，同时具备预约消毒功能。 ▲22.可视前窗采用10°倾斜角的设计，配无反光双层安全覆膜玻璃，兼具防爆、防碎、防紫外线功能，最大程度减弱眩光。 23.工作室内衬壁为不锈钢材质，转角圆弧一体成型，操作台面采用一次冲压成型高品质不锈钢，坚固耐久且易于清洁，配备带排污阀的集液槽。 24.工作区尺寸（mm）：≥1600*630*655mm 25.外形尺寸（mm）：≥1900*820*2370mm 26.净重（KG）：≥250 27.设备安装验收后免费保修壹年。 | 台 | 7 |  |  |
| 10 | 二氧化碳培养箱 | 上海搏旅PU-90A、力康HF90、上海润度herocell 80 | 1.内部容积不得少于106L 2、4.3寸彩色触摸显示屏，方便观察及操作 3、采用PID微电脑控制系统，适用于细胞、组织、微生物等培养 4、六面直热系统，加热均匀，加热迅速，温度恢复快 5、★风道紫外灭菌系统，可以边培养边灭菌。要求提供TUV或者SGS的灭菌效果报告。 6、具有超温报警功能、超温自动切断加热功能以及断电恢复自动启动功能。 7、★内腔采用抑菌不锈钢R角设计，无缝焊接，不易滋生细菌，防腐蚀，不仅美观大方，而且方便清洁； 8、配备滤波器磁环，减少外界和自身波长对机器稳定性的干扰 9、拥有数据记录功能，记录数据时间可设定，可记录150000条数据，并且可显示温度、湿度、CO2曲线，方便数据的分析；具有USB接口，可将上述数据导出并保存 10、★具有独特横向双循环风道设计，可以降低蒸发量，同时又保证温度、湿度、CO2浓度的均一性 11、具有玻璃门加热或外门加热功能，有效避免玻璃门上产生冷凝水 12、温度控制范围，室温+3℃~55℃ 13、温度均匀性≤±0.3℃，温度波动度±0.1℃（在37℃） 14、CO2浓度控制范围，0～20%，控制精度±0.1%，（在37℃、5%CO2时） 15、第二代红外CO2传感器，可根据温度、压力等自动补偿 16、★增湿盘自然增湿，可升级为可程式湿热交变试验加湿器增湿 17、★配置湿度传感器 18、★有除湿功能 19、玻璃门有测试孔，直径12mm； 20、★留有云平台数据接口，增加云平台数据监控，只需要直接插上监控仪就可使用，方便简单。 21、右开门，内门为钢化玻璃门 22、内部尺寸：W450XD450XH550mm 23、外部尺寸：W590XD630XH890 mm 配置： 主机一台，标配隔板3件、测试孔用硅胶塞1个、增湿盘一个，电源线1根、说明书1本 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 荧光倒置显微镜 | 麦克奥迪AE31、道一B80iF、明美MF53N | 1 光学系统：卓越的无限远色差校正光学系统 2 物镜转盘： 5位滚珠内定位物镜转盘 3 目镜：大视野WF10X（Φ22mm），齐焦距离：10mm 4 三目镜镜筒45度倾斜，双目瞳距调节范围：48 ~75mm，眼点高度从台面起高为400mm 5 配备平场半复消色差物镜： 10XFL/0.25；10XFLPH/0.25，20XFLPH/0.40；40XFLPH/0.60； 6 长工作距离聚光镜，工作距离70mm 7 粗微动同轴调焦，带锁紧和限位装置，微动格值：2μm 8 载物台为自支撑结构，载物台双层机械移动式，112mmX79mm, 移动尺可拆卸，避免了与传统载物台支架碰擦受伤的风险，载物台圆角设计，防止受伤 9 适配样品架： 适合放置86mmX129.5mm培养皿，可适配圆形培养皿Ф87.5mm 适合放置34mmX77.5mm培养皿，可适配圆形培养皿Ф68.5mm 适合放置57mmX82mm培养皿 ★10、一体化相差板：一块滑板可调节4X，10X，20X，40X的相差观察，无需切换相差滑板； ★11、透射光轴可向后打开45度角，方便取放样品，同时在荧光观察时可避免聚光镜的反射光干扰，提升荧光观察效果； 12、LED透射光光源，白色冷光源，节能环保，符合人眼观察习惯，色温恒定在5~6000k，平均寿命25000h以上，亮度可调； ★13、大功率长寿命LED荧光光源，即开即关不影响使用性能，寿命大于20000小时，亮度连续可调，含光源指示灯，可数显强度； ★14、4孔位荧光转盘激发位置，旋钮式切换荧光光源和发射光滤片： 紫外（UV）： EX360/50nm;DM:400nm;EM:450nm/50nm 蓝色（B） : EX475/40nm;DM:500nm;EM:530nm/30nm 绿色（G） : EX525/50nm;DM:560nm;EM:590nmLP | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 气瓶柜 | 艾科普、优利娜、创美 | 尺寸：900*450*1800mm； 1）柜体主体采用1.0MM冷轧钢板，特殊承重部位采用1.2～1.5MM冷轧板，通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列复杂工艺精制而成，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉末喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格，牢固可靠，防腐、阻燃、防爆。 2）产品结构为组合式紧固件装配结构，标准件连接组合。 3）门板内镶嵌防火减震静音材料填充。 4）内置双不锈钢卡圈（套锁式）以固定气瓶，翻推式垫板方便气瓶推入；内设排风口，便于泄漏的气体排出，整体外形设计美观大方；配有燃气泄漏报警装置，适合各种气体气瓶的存放。 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 细胞计数仪 | 宁波力显、 牛顿光学Venus Milo、 清风生化RS-RC-200、 | 技术参数： 1、直径范围：2 - 400μm 2、浓度范围：1×104—3×107cells/ml ★3、需要样品体积：10μL（100μm计数板）；20μL（200μm计数板），直径大小不同的样品可提供至少两种规格计数板使用 ★4、单样品测量时间（单视野）：1秒 ★5、六个样品（单通道五视野检测）同时测量时间：55秒 6、活率测试范围：0—100％ 7、数据存储：128G 8、数据导出：通过 U 盘，或通过Lims实验室管理系统接口。 9、尺寸（W×D×H）：190mm×275mm×367mm 10、重量：4.2kg（不含电源） 11、具有cell gating功能，可对不同尺寸的细胞亚型进行计数。 12、独有的AutoGating细胞图像色彩阈值调节功能，可满足多种特殊细胞计数的独特需求。 13、测量细胞种类：贴壁细胞，悬浮细胞，原代细胞，干细胞，酵母，昆虫细胞，免疫细胞等。 14、分析参数：总细胞浓度，活细胞浓度，死细胞浓度，细胞活率，平均细胞直径，细胞圆度，结团率，细胞直径分布图等。 15、 采用工业级CMOS 630万像素（彩色高清）光学成像系统，光学4倍放大。 ★16、多视野成像，同一样品可自动选取5个不同位置进行采样分析计数，采样量更大，结果更准确，对于浓度极低的细胞，一片计数板可全自动完成30个视野的测量，让结果更准确。 17、全自动对焦功能：通过控制Z轴移动，自动搜索符合系统对细胞的算法定义，完成自动对焦，从而实现真正的自动快速精准的细胞图像捕获，同时也可以通过手动调节焦距； 18、测量结果全自动保存，测量数据可输出为JPG、pdf及excel格式，适应用户对不同数据格式的要求。 19、一体化设计，内置分析软件。消除配置电脑，安装软件的烦恼。 20、7寸高清触摸屏幕，可清晰观察细胞成像效果，操作便捷。 ★21、EasyFive六位细胞计数板，单次可测量1—6个样品，更满足重复性和梯度浓度等检测需求。 22、具有强大的数据筛查分析功能：支持数据关键字检索和数据再分析功能，具备浓度稀释计算器和传代计算器功能，可进行细胞增殖曲线（细胞浓度分析、活率分析和直径分析）以及细胞大小直方图等分析功能。 23、计数板材质：玻璃+PC，有效保证加样流畅度和样品活性，一次性六位计数板和可重复使用六位计数板可选 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 洗板机 | 凯奥科技、K100 | ◇显示：4.3英寸彩色触摸屏 ◇适用板型：平底、U型、V型96孔标准酶标板或条 ◇清 洗 头：8针、12针洗头 ◇残 液 量：平均每孔≤1uL ◇清洗次数：0-99次 ◇清洗排数：1-12排可设置，支持跨行清洗 ◇吸液时间：0-10 s ◇浸泡时间：0-999 s ◇清洗液加入量：50-350μl/孔，间隔50μl（默认50μl） ◇注液通道：3个（洗液2个和蒸馏水1个） ◇振板功能：振板时间 0 – 999 s可设置，强度（由弱到强）3级可选 ◇清洗模式：2种，浸泡、振板；支持条式、板式循环清洗。 ◇程序存储：支持用户编程、清洗程序存储、预览、删除、调用；支持不同规格的酶标板板型存储。 ◇液面警示：支持废液瓶液量满报警功能 ◇试剂瓶配备：标配2L试剂瓶4只 ◇外形尺寸：406mm(L)*350mm(W)*190mm(H) ◇电源：AC 100～240V, 50～60Hz ◇净重：12KG | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 制冰机 | 上海知楚、ZCBJ-100 | 1.冰块形状：雪花型。 2.出冰时间：开机后≤3分钟。 3.制冰方式：旋转挤压式。 4.制冰量（24h）：≥100kg。 5.储冰量：≥55L。 6.工作环境温度范围 5～35℃，水温35℃以下。 7.外箱材料：前面、侧板、顶面：304不锈钢，后板：电镀钢板。 8.内箱材料：304级或以上不锈钢。 9.功率：≤450W。 10.配管尺寸：供水口：1/2英寸，制冰部排水口：3/4英寸。 11.可调节脚：微电脑控制，故障自我诊断。 12.报警装置：可单独抽出更换的制冷单元。 标准配置： 制冰机主机1台、冰勺 1 把、滤水阀1个、供水软管1根、单元排水软管1根、蓄冰室排水软管1根 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 超微量分光光度计 | 凯奥科技、K5600 | 一、性能与技术要求（★为重要指标） 1.1 ★光程：1mm、0.5mm、0.05mm（光程自动转换） 1.2 微量样品体积要求：0.3～2µL 1.3 光源：长寿命脉冲氙闪灯 1.4 检测器：3864-元素线性硅化CCD阵列 1.5 波长范围： 185～910nm 1.6 波长精度：±1nm 1.7 波长分辨率：≤2nm (FWHM at Hg 546nm) 1.8 吸光率精确度：≤0.002 Abs 1.9 吸光率准确度：≤ 1% (0.76吸光率在350nm) 1.10 吸光率范围：≤0.002～300 Abs，等效于10mm 1.11 ★核酸测量范围：≤0.2～15000 ng/µl （dsDNA） 1.12 蛋白质测量范围：≤0.1～400mg/ml （BSA） 1.13 仪器外形尺寸： 20×30×20cm 1.14 仪器重量：3.5kg 1.15 内置方法：核酸、蛋白质、定量试剂盒、全波长扫描、微阵列等 1.16 具有一键导出扫描检测结果的图谱功能 1.17 开机无需等待，即开即用，1～5秒即可完成185nm~910nm波长的数据采集 二、产品特点 2.1★内置win10系统，带高清显示屏，全触控操作 2.2数据存储方法：内置≥64GB存储空间，可直接存储检测结果数据与自定义方法，检测结果自动保存为电子表格式，USB输出或网络转存数据，自带电子版说明书 2.3具有两个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑等多种设备连接使用 2.4★内置蓝牙、Wi-Fi可实现异地操作，可无限打印检测结果 三、产品配置清单 3.1 序号 物品名称 规格 数量/单位 1 微量分光光度计主机 K5600 1台 2 电源线 1根 3 电源适配器 1套 4 保修卡 1张 5 合格证 1份 6 质检报告 1份 7 说明书 1份 | 台 | 1 |  |  |
| 合计（大写：人民XXXXXX 元整） |  |  |  |  | （小写）¥ XXXX 元 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 例： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 3年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 一 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 （填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期） |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时内作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 （填写供方可承诺的最短交付期） |  |  |  |  |  |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对上述内容进行补充 |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日