附件

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号、生产厂家(填三个) | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） |
| 1 | 折叠椅 | 浩慧星河 定制、远达 定制、滨沃 定制 | 1.背框采用PP+纤料，耐磨透气网布。靠背连接件为尼龙 料。 2.座垫采用环保纯绵，无异味+耐磨弹力绒布座饰面 5.1.2mm厚喷涂黑纱五金椅架。 6.座板可翻转，架子可折叠。 7、颜色可定制 | 张 | 80 |  |  |
| 2 | 治疗车 | 德曼ZXX-03、洪洪HH-305ED、安信C153 | 1、规格：750x480x920（mm） 2、特点：采用优质ABS工程塑料注塑成型后装配而成，具有抗冲击力、耐老化、韧性高等特点，立柱为高强度铝合金材质。 3、结构：上部注塑工艺成型，凹陷设计，采用不锈钢护栏三面围绕，放置物品不易滑落。正面配备双抽屉，均为深中屉，抽屉内配3x3分隔片，可自由分离，采用三折静音轨道，开合柔和，安静顺滑。 4.左边配备杂物篮和手消架；右边上部配杂物篮（内置两个断针筒）下部配备污物桶。 5.底层配置两个圆形污物桶，方便存放针剂等。 6.静音脚轮，带刹车，美观、轻巧，结构牢固。 7、颜色可定制 | 辆 | 26 |  |  |
| 3 | 病床 | 辅森C03-III、洪洪HHS1A、安信A113a | 规格≥L2100×W950×H430-630mm（±10）。 1、床头、床尾采用ABS高级工程塑料一次而成，外形美观，装卸自如，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。 2、床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度约1.1mm，凹型多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命。 3、床体骨架采用约40*80*1.1mm的成型方管焊接而成.先进的焊接工艺.焊接质量优质.床体坚固.可承载≥260kg。 4、整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜亮，附着牢固。 5、护栏采用折叠式护栏，管材为优质铝合金材料，护栏立柱上下连接件坚固耐用，护栏操作手柄具防夹手设计，不使用时可折叠放于床框上，操作方便。 6、四轮采用约125mm豪华静音中控轮，高稳定连动系统.刹车稳定灵活、方便防水、防尘.双轮饼设计以增加着地面积.增加稳定性。 7、摇杆使用精钢双线丝杆螺母结构，负重条件下可使用10000次以上，螺杆设计有双向极限过盈保护，杆芯具有自润滑功能，磨损小。操作轻松自如，无噪音且安全可靠，杆芯带有防尘套，避免灰尘进入影响使用寿命和操作，隐藏式摇杆把手，采用高强度ABS塑料注塑成型，操作轻松自如。 8、功能简介： （1）靠背：0-80±5º （2）腿部：0-40±5º （3）整体升降：430-630mm 9、标配床垫一张，半棕半棉，外罩带拉链，可拆卸清洗。 10、颜色可定制 | 张 | 8 |  |  |
| 4 | 智能婴儿（男） | 高研（欧亚）OY-026M、迈迪为信MS-2201、巨成JC－H3015-1 | 1.模型采用特殊硅胶制成。外观和解剖结构与真实婴儿1:1比例，按压皮肤凹陷，可在0.3秒恢复原状，婴儿脸部皮肤采用弹性合成硅胶,整体外观和触感都接近真实的婴儿，可满足2级以上皮肤弹性拉伸。 2.模型有前囟门、脑后囟、矢状缝和冠状缝，设计自然真实。骨性标志明显，拥有脊椎骨、锁骨以及胸骨。 3.颈部是灵活的，正常抱起头可自然后仰，眼睛明亮、耳廓灵活柔软，洗澡时可以盖住耳洞。 ▲4. 全身无缝，可全身洗浴，模型重复浸入热水中不会变形 5. 可全身观察和测量身高体重，换尿布、吸痰、擦背、脐带护理、做抚触以及简单的婴儿体操。 6. 可进行鼻饲和胃管的插入练习，分别为5cm和15cm。 7. 肛门深度5cm，可做测肛温练习。 8. 婴儿手脚可以随意弯曲和自由伸展，并且有明显的手纹、脚纹和腿纹 9. 脐带可自由安装拆卸，方便进行脐带护理操作。 10. 男婴的嘴唇形状为微张状态，并且嘴唇设计为双层结构，真实的展现了刚出生婴儿的样子。 11.男婴的阴囊中有睾丸结构。 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 智能婴儿（女） | 高研（欧亚）OY-026G、迈迪为信MS-2202、巨成JC－H3015-2 | 1.模型采用特殊硅胶制成。外观和解剖结构与真实婴儿1:1比例，按压皮肤凹陷，可在0.3秒恢复原状，婴儿脸部皮肤采用弹性合成硅胶,整体外观和触感都接近真实的婴儿，可满足2级以上皮肤弹性拉伸。 2.模型有前囟门、脑后囟、矢状缝和冠状缝，设计自然真实。骨性标志明显，拥有脊椎骨、锁骨以及胸骨。 3.颈部是灵活的，正常抱起头可自然后仰，眼睛明亮、耳廓灵活柔软，洗澡时可以盖住耳洞。 ▲4. 全身无缝，可全身洗浴，模型重复浸入热水中不会变形 5. 可全身观察和测量身高体重，换尿布、吸痰、擦背、脐带护理、做抚触以及简单的婴儿体操。 6. 可进行鼻饲和胃管的插入练习，分别为5cm和15cm。 7. 肛门深度5cm，可做测肛温练习。 8. 婴儿手脚可以随意弯曲和自由伸展，并且有明显的手纹、脚纹和腿纹。 9. 脐带可自由安装拆卸，方便进行脐带护理操作。 ▲11.婴儿的嘴唇形状为“O”型，并且嘴唇设计为双层结构，可含住乳头或奶嘴，可进行各种形式的哺乳。 12.可进行导尿管的插入练习。 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 24周早产儿模型 | 圣医智教SY/E022、苏州三毕W6351、迈迪为信MS-5220 | 1.模型为24周真实大小的早产儿，体重0.7KG，形态逼真，质感真实 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3.可进行的护理操作 * 早产儿整体观察和身体的测量 * 早产儿前囟的触诊练习 * 早产儿在保育箱内的清洁和洗浴练习 * 吸痰练习 * 鼻饲练习 4.可练习早产儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、测量体重、胸围、腹围、头围、皮肤护理等多项护理 | 个 | 4 | 0.14 | 0.56 |
| 7 | 30周早产儿模型 | 圣医智教SY/E023、苏州三毕 W1139、迈迪为信MS-1630 | 1.模型为30周真实大小的早产儿，体重1.5KG，形态逼真，质感真实 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3.可进行的护理操作 * 早产儿整体观察和身体的测量 * 早产儿前囟的触诊练习 * 早产儿在保育箱内的清洁和洗浴练习 * 吸痰练习 * 鼻饲练习 4.可练习早产儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、测量体重、胸围、腹围、头围、皮肤护理等多项护理 | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 模型操作一体柜 | 浩慧星河 定制、远达 定制、滨沃 定制 | 1、基材采用E1级环保实木颗粒板，三聚氰胺贴面，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量。强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准。 2、加厚同色PVC封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。 3、采用优质胶粘剂，该产品通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准GB、T18583-2001《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。 4、五金件：优质铝合金拉手、铰链等。连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。 5、台面，层板加承重梁。 6、颜色与周围环境相符 7、颜色可定制 | 个 | 3 |  |  |
| 9 | 组合梯形培训桌 | 浩慧星河 定制、远达 定制、滨沃 定制 | 1.桌面：E1级高密度板台面，厚度为25MM，内材经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理；封边：PVC胶边； 2.桌架：1.2mm厚蛋管冷轧钢立柱，1.0mm冷轧钢横梁，表面高温静电喷涂； 3.书网：材料为0.8mm冷轧钢架，表面高温静电喷涂； 4.挡板：挡板E1级高密度板采用12MM，内材经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理；封边：PVC胶边； 5.脚轮：可调节高低，两个带刹车轮，两个不带刹车，方便用户随时调节桌面平整； 6.平衡码：每套讲桌配1个；1）可固定拼接、整体移动，2）可固定桌面平整； 7.折叠：整个桌子可90度折叠，节省空间。 8.木板颜色：多色可选或提供样品色定制； | 张 | 8 |  |  |
| 10 | 多功能清创引流模拟人 | 圣医智教SY/H072、苏州三毕W1155、迈迪为信 MS-K903 | 1.模型为成年男性，高分子环保材料制成，肤质仿真度高，解剖标志明显，可触及两乳头及剑突，形象逼真。 2.关节灵活，包括腕关节、肘关节、肩关节、膝关节、踝关节等可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种 3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 4.瞳孔示教：一侧散大，一侧正常。 5.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液 6.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为500ml 7.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液 8.灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。 9.造瘘口护理：可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存 10.口腔护理: 有活动义齿 11.气管切开术后护理 12.肌内注射：上臂、臀部和股外侧均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换 13.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、耳道冲洗及褥疮等多项护理操作。 14.其中有多处伤口，包括头、腹部、手背、股部等 15.大腿外侧配备烧伤、钝伤、刀伤、挫伤等创伤模块。可随意更换。 16.可练习清创缝合术 17.压疮护理：配有红润期压疮模块，可进行伤口的评估、测量与清洗 18.可进行胸腔闭式引流（2个）、胆总管切开T管引流术，中下腹部引流（3个）；引流管内部连接50ml大容量储液囊，储液囊采用螺旋式密封设计，方便使用维护。 19.左脚为糖尿病足 | 个 | 16 |  |  |
| 11 | 全功能护理仿真标准化病人 | 营口巨成JC-C109、迈迪为信MS-0521、圣医智教SY/H072 | 功能参数： 一、全功能护理仿真标准化病人 1、具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放。 2、具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃。 3、可进行经口气管插管的操作；鼻胃管插管、洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。 4、可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。 5、模拟瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。 6、可进行胸、腹部引流术后护理；回肠造口术后护理、结肠造口术后护理；乳腺癌切除术后护理；乳房检查和乳房护理。 7、具有质感高度逼真的（男、女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男、女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、阴道护理，可使用阴道窥器。 8、可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块。 二、静脉通道 1、完整的上肢和下肢足部静脉血管系统，可进行静脉输液、采血和注射给药。 2、配血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有明显回血，静脉血循环流动，可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制，可使用输液泵或注射泵。 3、配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射。 三、血压测量 1、成人仿真手臂，用真实血压计进行无创血压的测量，具有 korotkoff Gap 音。 2、配血压测量控制器，可预置、设定血压值，设定的血压值可精确到 1毫米汞柱。 3、脉搏频率和音量大小可控制。 4、显示收缩压、舒张压、心率数值，并有模拟汞柱动态显示。 四、创伤护理模块套装 可进行消毒、换药、包扎、止血等护理操作。 护理模块套装包括：腹部切口缝合；腹部切口引流；腹部锐器伤口；暴露脏器的腹部伤口；带造瘘口的腹部；臀部压疮（套件）；小腿残肢；下肢静脉曲张；糖尿病足；大腿手术伤口；大腿外伤化脓；大腿锐器伤。 | 个 | 4 |  |  |
| 12 | 过床易 | 佰好惠BHH-GCY- 01、爱乐 ALG-02、济南盈诺YN-G | 1.体感舒适:滑布由尼龙丝、纳米丝和背面涂蜡工艺制作，躺卧舒适，操作顺滑； 2.方便收纳:过床板由聚丙烯制作，轻便可折叠，不占空间，耐弯折材料连接，不怕多次折叠，拆洗方便，易于清洗； 3.减轻护理人员劳动强度：过床易省力省时，可以大大减轻医护人员劳动强度； 4.减少病人的不必要损伤：过床易能让病人整体过床，减少病人的不适或不必要损伤； 5.产品材料：pp板，珍珠棉，尼龙布，涤纶布； 6.展开尺寸：172*48*2CM； 7.折叠尺寸：86*48*4CM； 8.净重：2KG； 9.毛重：3KG； | 张 | 4 |  |  |
| 13 | ABS急救车 | 洪洪750x475*930MM、乐康B0106、弘盛医疗C1 | 1、规格：745*475*940mm 2、推车立柱采用优质铝合金型材，强度高，体积小，外形美观精致； 3、车身为钢塑箱体，采用厚度1.0mm的优质电解板，箱体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用； 4、ABS台面和护栏吹塑一体而成，精致美观；抽屉采用全塑ABS材质模块化设计；台面可加装不锈钢护栏； 5、推车正面装有中控锁定装置，操作简单、方便；车体左侧面带有手写板； 6、车体配有两小抽（抽屉高度68mm）、两中抽（抽屉高度138mm）、和一大抽（抽屉高度208mm），抽屉内置分割条，可自由分割，抽屉可随时拆装,导轨采用三节式滚珠静音导轨； 7、配有四只Φ100mm插杆试防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确。 8、配置：两小抽，两中抽，一大抽，侧手写板1个，翻斗试垃圾桶1个，侧挂盒1个，锐器盒2个，B型垃圾桶2个 ，旋转托盘1个，伸缩输液杆1套，氧气瓶支架1个，复苏板1个，220V电源/线插座1套。 9、包装尺寸：780*550*910mm10、净重：38KG 毛重：42.6KG | 辆 | 2 |  |  |
| 14 | 台式电脑 | 联想、戴尔、惠普 | M460 i5-12400F 8G 512G 独立显卡 23.8寸显示器 | 台 | 4 |  |  |
| 15 | 输液泵（竖款） | 科曼ME660A、迈帝康、上海雷恩 | 1. 屏幕不小于3.0英寸，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。 2. 速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。 3. 快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。 4. ▲输液精度≤±4.5%。 5. ▲KVO速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h 可调。 6. ▲具有≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式。 7. 动态压力检测(DPS)，可实时显示当前压力数值。 8. 压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。 9. ▲≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg。 10. 具有排气功能，排除管路内的气泡。 11. 在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液。 12. 气泡检测：可探测≥20μL的单个气泡，单个气泡大小7档可调。 13. 夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。 14. 药物库功能：可存储≥3000种药物。 15. 日志记录：可存储≥2000条操作信息。 16. 自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。 17. 电池工作时间≥5小时@25ml/h；可升级至≥10小时@25ml/h。。 18. ▲防尘防水等级：IP44。 19. 整机重量≤1.6kg（含电池），主机自带提手，方便携带。 20. ▲通过 EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用。 21. 可加装无线模块，实现无线联网通讯。 | 台 | 8 |  |  |
| 16 | 心电图机 | 科曼H3、宝莱特 E65、迈瑞BeneHeart R70 | 1.导联：12导联同步采集、显示、打印 2.噪声电平：≤15uVp-p 3.频率特性：0.05Hz-150Hz 4.▲时间常数：≥5S 5.输入回路电流：≤50nA 6.▲耐极化电压：±650mV 7.共模拟制比：≥105dB 8.心率测量范围应为30～3O0bpm,测量精度为±1bpm或±1%。 9.具有自动、手动、节律三种显示功能，可同屏显示12道心电波形。 10.记录速度：5mm、s、6.25mm、s 、10mm、s、12.5mm、s、25mm、s、50mm、s。 11.▲≥6英寸TFT触摸屏。 12.▲支持手写中文输入功能. 13.▲具有智能环境光检测功能，可根据环境光的强度，自动调节屏幕亮度，屏幕亮度10级可调。 14.具有R-R 分析功能。 15.可存储回顾最近10分钟心电波形。 16.▲可存储10000份病例。 17.病历搜索功能，支持姓名、ID号模糊搜索。 18.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 19.支持外接键盘、鼠标、条码扫描枪。 20.具有待机唤醒功能，定时关机功能。 21.可选配连接USB打印机，直接用普通A4纸打印。 22.通过CFDA、CE认证。 | 台 | 6 |  |  |
| 17 | 心电监护仪 | 迈瑞ePM10、科曼NC10、宝莱特S10 | 1、整机要求： 1.1一体化便携监护仪，整机无风扇设计 1.2配置提手,方便移动。 ▲1.3≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示 1.4屏幕采用电容屏，非电阻屏 1.5显示屏可支持亮度自动调节功能 ▲1.6屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作 1.7可支持遥控器无线远程操作监护仪 1.8内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 ▲1.9安全规格：ECG,TEMP,IBP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 1.10监护仪设计使用年限≥8年 1.11监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种 1.12监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa 1.13监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C 1.14监护仪主机工作湿度环境范围；15~95% 1.15防水等级≥IPX2 1.16整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试 2、监测参数： 2.1配置3、5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏 2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT、QTc连续实时测量和对应报警功能 2.3心电算法通过AHA、MIT-BIH数据库验证 2.4心电波形扫描速度支持6.25mm、s、12.5mm、s、25mm、s和50mm、s 2.5提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示 2.6支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析 2.7QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms 2.8支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT、QTc统计结果 2.9提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和 新生儿 2.10支持指套式血氧探头，不低于IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁 2.11配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿 ▲2.12提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用 2.13无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg 2.14提供辅助静脉穿刺功能 3、系统功能： ▲3.1支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求 3.2支持肾功能计算功能 3.3具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源 3.4支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.6≥1000组NIBP测量结果 3.7≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.8支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.9支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘 3.10支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统 3.11支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式 ▲3.12可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能 3.13提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化 3.14提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择 3.15支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能 ▲3.16动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息 3.17可用屏幕截图功能，通过USB接口导出到U盘 4.投标文件须提供投标产品的有效医疗器械注册证。 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 成人男性护理模拟人-艾米 | 北京医模HJ1010、圣医智教SY/H001、营口巨成JC-C100 | 1.本模型为成年整体人，高分子环保材料制成，胸皮可打开，观察真实大小的胸廓前壁以及内脏包括心、胃、肺、肝。 2.关节灵活，可实现去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种体位。 3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。 4.心肺复苏术执行标准：《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。头可后仰，可行胸外按压、仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道、口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 5.瞳孔观察示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。 6.挤压红色气囊可触及颈动脉搏动。 7.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液。 8.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为200-300ml。 9.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液。 10.灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml。 11.压疮护理：淤血红润期、溃疡期两个临床分期，可进行伤口的评估、测量与清洗。 12.造瘘口护理：可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存。 13.注射给药 静脉注射：可用不同类型的穿刺针，穿刺成功后有回血，可进行静脉输液练习。肌肉注射：臀部、股外侧。皮下注射：上臂三角肌。 14.可注射真实药液，注射部位皮肤、血管和注射模块均可更换。 15.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外耳道冲洗、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、口腔护理等多项护理操作。 16.气管插管和喉罩置入功能 | 个 | 7 |  |  |
| 19 | 输液泵（横款） | 史密斯佳士比1200、泽德ZD-50C6、麦科田SYS-6010 | 1.速度设定范围：1ml/h～1200ml/h(最低每级1ml/h) 2.流速精度：≤±5%（优质输液器经校准标定后的精度） 3.冲洗速率：1000 ml/h 4.输 液 量：1ml～9999ml 5.累 计 量：0ml～9999ml（每级0.1ml） 6.阻塞压力范围三挡可调: 高：120±26.7kPa 中：66.7±13.3kPa 低：10±6.6kPa 7.具有KVO（保持静脉开通功能）速率：0ml/h～5ml/h（可调，每级1ml/h） 8.气泡探测器：超声波探测方式、探测灵敏度≥25ul 9.报警功能：包括管路阻塞、输液即将完毕、输液完毕、输注不畅（预报警）、管路气泡、门未关启动报警、市电故障或电源线脱落报警、电池电量耗尽报警、电池欠压报警、遗忘操作报警、系统出错报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、KVO完毕报警。 ▲10.阻塞后系统压力自动释放。 ▲11.压力动态显示及预警系统。 ▲12.可编程输液。 ▲13.卧式设计减少空间。 ▲14.可拆卸式动力盒便于清洗。 15.电 源：AC220V，50HZ；内置电池：DC12V充电电池组；电池充电16小时后，可供泵以 25ml/h速率运行时，工作时间≥5.5小时以上。 16.功 率：39VA 17.操作历史纪录（黑匣子）：至少1500条 18.输液历史纪录：1200条（约7天纪录，可从泵上查询） 19.双单片机互监控，提高可靠性。 20.输液器：本泵国内各种合格品牌输液器都可以选用，前3个品牌输液器出厂时已经校准，输液器4～9需要用户自行校准。 21.运行环境条件：a) 温度: +10～+40℃ b) 相对湿度: 20%～90% 22.外形尺寸：282mm(宽)×115mm（高）×168mm（深） 23.重 量：2.2kg(含夹座) | 个 | 7 |  |  |
| 20 | 注射泵 | 史密斯佳士比C6、麦科田SYS-50、通盛易达 | 1 注射器规格 20ml 、30ml 、50ml 2 注射速率 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h） 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h） 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h） 3 快速速率 1200ml/h (50ml 注射器) 600ml/h ( 30ml注射器) 399.9ml/h ( 20ml 注射器) 4 累计容量 0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增） 5 限制量 0—9999ml 6 精度 ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%） 7 电源 AC220V±22V 50HZ±1HZ DC12V 充电16小时后可持续工作3.8小时以上 8 环境条件 温度- 5—40℃ 相对湿度 20%---90% ▲9 报警 残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。 10 自动识别注射器规格 11 可使用一次性注射器（包含13种不同品牌） 12 阻塞后针筒内压力自动释放 13 可记录500条以上（含500条）历史纪录） 14 具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)，出厂值为中压（C）。 15 快速输液控制 16 RS232 电脑接口 17 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。 18 KVO速率 19 安全类型：Ⅰ类CF型 20 IP等级IP×4（防溅水） 21 快速推进键保险 22 注射过程中快速推注功能 | 个 | 7 |  |  |
| 21 | 除颤仪教学机 | 北京医模 YM-1100 、巨成JC-E708、迈迪为信MS-4530 | 1.产品模拟真实除颤仪结构和操作流程，具有与真实除颤仪一致的精致外形，操作流程与真实除颤仪操作无异，体积小巧，携带方便，可与模拟教学场景整合以满足高级复苏情景的操作训练需求。 ▲2.拥有12.1英寸彩色液晶屏幕，可显示系统日期时间、病人类型、电池电量、心电图（ECG）波形、心率（bpm）、使用时间、除颤模式、设置菜单等。 ▲3.具有手动除颤模式和AED模式，分别采用仿真除颤手柄和仿真AED除颤电极片进行除颤。 ▲4.通过旋钮可设置多个参数，包括：除颤模式、除颤能量、除颤次数、除颤后波形、除颤波方向等。 ▲5.通过软胶按钮可实现一键开关机、进行AED电击、切换成AED模式、切换成手动模式和设置菜单。 ▲6.手动除颤模式： 6.1.可设置除颤次数，设置范围1-20次，最小变量为1。 6.2.可监测手动除颤电击的次数。 6.3.可选择调节每次的除颤能量大小，调节范围5-500J，最小变量为5J。 6.4.可选择设置除颤波方向，包括单向波和双向波。 6.5.可设置除颤后波形，内置77种心电图波形可供选择。 6.6.可实时对除颤电极放置位置进行检测，Sternum除颤板放置在患者胸部右侧锁骨下，Apex除颤板放置在患者胸部左侧乳头下方。任何一个电极放置位置不准确，屏幕均有红色文字提示；两个电极均放置正确时，屏幕有黑色文字提示“手柄已放置”，可自动显示当前心律，根据心律判断是否需要进行除颤。 6.7.充电过程有提示音，充电完成提示音消失，并有文字提示“充电完成”。除颤时，同时按下左右手柄上的放电按钮，完成放电，电击成功有文字提示“电击成功”，电击成功次数达到设定值，有文字提示“除颤成功”。除颤成功后，显示除颤后心电波形和心率。 6.8.同一除颤电极可直接切换为成人模式和儿童模式。 ▲7. AED模式： 7.1.CPR开启时，有倒计时显示，此时无法进行除颤操作，倒计时结束，自动分析心律。 7.2.可监测AED电击的次数。 7.3.可设置CPR模式（胸外按压与通气比例），30:2或15:2。 7.4.可设置第一次电击能量，设置范围100-200J，第一次除颤时自动显示该能量值。 7.5.可设置第二次电击能量，设置范围100-360J，第二次电击能量不能小于第一次，第二次除颤时自动显示该能量值。 7.6.可设置第三次电击能量，设置范围100-360J，第三次电击能量不能小于第二次，第三次除颤时自动显示该能量值。 7.7.可设置第四次电击能量，设置范围100-360J，第四次电击能量不能小于第三次，第四次除颤时自动显示该能量值。 7.8.内置美国心脏协会（AHA）推荐的8种培训情景+自定义3种培训情景供选择。包括（室颤，四次除颤成功；室颤，二次除颤成功；室颤，二次除颤成功；室颤，一次除颤成功；室颤；室颤带两次除颤，之后复颤；电极接触不良，两次除颤成功；排除移动干扰，一次除颤成功；一直不可除颤；室颤，三次除颤成功；发现并改正故障，一次除颤成功）。 7.9.可实时对除颤电极贴放置位置进行检测，根据电极贴图示，将电极片分别贴在患者裸露胸部的右上方（胸骨右缘，锁骨之下）和左乳头外侧（左腋前线之后第五肋间处）。任一电极贴放置不正确时，语音和文字提示“请将电极片贴在病人胸前正确位置并确保贴紧”；两个电极贴均放置正确时，开始自动分析心律，根据模拟情景判断是否需要进行除颤。 7.10.操作时，根据模拟情景，全程进行文字和语音指导。 7.11.配有成人、儿童二合一专属电极片。 ▲8.为方便教学、考核、比赛等不同使用场景，本产品具备开机默认显示关机前设置和默认显示统一设置的功能。 9.系统设置，可设置系统日期，包括年、月、日、时、分，屏幕亮度，系统音量，波形速度，病人类型。 10.配备除颤模块，可配套不同款式的模拟人使用。 11.具有开机指示灯和充电指示灯，采用交流电，耐用，使用寿命长。 12.内置可充电锂电池，在满电情况下可正常工作4小时，电量低于20%时，自动产生报警音和“电池电量太低”文字提示，并每隔数秒重复进行提示，直至电量耗尽或连接电源线充电。 | 个 | 3 |  |  |
| 22 | 吸顶音箱 （定阻） | 先科Z4-1 、艾比声 定制 、迪邦 定制 | 1、喇叭尺寸：5寸 2、额定功率：10-20W 3、频率响应：100Hz-15KHz 4、安装开孔尺寸 Φ160MM 5、灵敏度: 88dB 6、尺寸 190mm 7、支持无线蓝牙连接 | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 手术无影灯 | 山东铭泰LED710、 山东铭旭MXLED 700、威高齐全WG-WYE7 | ▲1、无影灯具有可自平衡，和具有四倍水平安全承载大臂装置。稳定可靠，无漂移现象。 2、平衡臂具有可四倍承重水平定位装置符合空气动力学设计的外形，有利于层流空气的流通，表面采用进口环保粉尘喷涂，表面抗菌易消毒。 3、具有中轴安全旋转装置，使得旋转臂不会任意转动且具备转动平稳，维修成本低的特点。 ▲4、具有中轴半月阻尼装置，横臂转动稳定。 5、无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。 6、无影灯平衡臂系统，采用多关节联动，横臂关节可360度水平无限制旋转。 7、金属表面采用高档粉末涂料表面处理，抗菌易消毒。 ▲8、手术灯灯头具有自平衡Y型管装置，灯头定位稳定。 9、手术灯具有月牙环形固定装置，卡位牢固，灯头360度转动不受限制。 10、灯罩壳为铝型材质，一体化ABS内嵌式操作拉手设计，采用流线型超薄设计，最厚处不超过18CM，可获得极佳的层流效果。 11、调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动盘式四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。 ▲12、采用独特的进口LED灯泡，有效的利用反光灯杯多光源反射原理，减少了光能损耗，提高无影率。 ▲13、无影灯具有环形阶梯形，可多点聚焦灯泡安装装置，无影灯极佳。 14、灯盘采用渐变式设计，交互式无缝压板工艺，聚光板灯盘四等分，可有效的提升无影效果。 15、消毒手柄处无一颗螺丝外露，轻按手柄中心处弹钮可方便脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压134°消毒。 16、通过电磁兼容检测，采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。 17、可选配数字化无影灯智能双向控制系统软件。 18、可选配数字一体化手术室系统控制软件。 19、可选配无线遥控控制系统。 1、照度（Lux）：母灯≤160,000 2、色温可调（K）3500-4500 3、演色性指数（CRI）96 4、红色还原指数（Ra)96 5、调光范围10—100% 6、术者头部温升≤0.5℃ 7、术野温升≤2℃ 8、照明深度≥80cm 9、光斑直径100-300MM 10、灯泡类型进口LED 11、灯泡平均寿命≥60000h ★12、LED灯杯直径≥60mm 13、灯泡数量母灯≥48LEDS 14、高度调整≥118cm 15、LED灯杯散热片≥33mm 16、LED灯头散热盖母灯≥130mm 17、弧形拉手尺寸≥270mm ★18、聚光板灯盘≤4等分 19、扇形调焦活动板半径母灯≥280mm 20、中轴护罩高度≥48mm（三点内嵌式固定） 21、照度和色温调节范围≥12档 22、电源输入100-240VAC,50/60Hz 23、功率母灯70W | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 一体化产床 | 山东铭泰MT-5800、 威高WG-DC02-、康尔健KDC_Y | 1、该产病床是集接产、待产、分娩、休养及妇科手术、妇科检查、诊断于一体的国际陪伴分娩新思想指导下的人智化产病床。 2、产品通过中性盐雾测试；耐挤压测试；耐重物落下性测试；耐开水测试；耐湿性测试； 3、产品具有中国环境标志标签，符合环保产品标准； 4、金属表面采用生产厂家自有喷涂线，经电泳静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用优质漆粉，厚度均达70μm以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。附着力达到一级，更好的保护患者的身体健康。 5、喷涂表面对于金黄色球菌抗菌率≥99.9%，抗菌活性值≥5.7（提供具有带有CMA或CNAS标识的SGS抗菌检测报告） 6、喷涂表面对于铜绿假单胞菌抗菌率≥99.9%，抗菌活性值≥3.1（提供具有带有CMA或CNAS标识的SGS抗菌检测报告） 7、喷涂表面对于大肠杆菌抗菌率≥99.9%，抗菌活性值≥6.1（提供具有带有CMA或CNAS标识的SGS抗菌检测报告） 8、喷涂表面对于鼠伤寒沙门氏菌率≥99.9%，抗菌活性值≥5.6（提供具有带有CMA或CNAS标识的SGS抗菌检测报告） 9、喷涂表面对于肺炎克雷伯氏菌率≥99.9%，抗菌活性值≥5.2（提供具有带有CMA或CNAS标识的SGS抗菌检测报告） 10、采用医用马达，床面、背部、腿部升降电动马达共四组，通过国际医疗级安规认证、安全、恒速、静音、无静电； 11、多功能妇科产病床，优质电机工作，满足台面电动上下升降、电动前后倾斜、电动背板上下折、电动腿部可以单独升降； 12、马达控制器：采用马达控制器，具有电子超载保护装置，同时可控制三支马达的驱动。 13、蓄电池组：手术床标配蓄电池，设有不断电自动充电装置，提供推送及停电时紧急操作病床动力。 ▲14、具备四倍承重床板装置。 15、床板:采用碳钢材质一体成型制作，承重性高，表面喷塑，耐腐蚀，抗酸碱。 16、豪华式护栏：配2个欧式豪华型全ABS护栏，护栏设计形成全方位保护，护栏下隐式收藏，不占空间，带助力器，升降方便，不使用时可轻松旋下，牢固可靠耐用。 17、床头板:采用优质 ABS 原料一体吹塑成型，床头板遇紧急医疗作业时可快速拆卸，提高抢救速度，且病床推动时无晃动及震动异音。 18、机械式 CPR（心肺复苏）功能: 遇急救时，单手操作即可将整床快速放平。具备转运把手；把手采用碳钢包覆 PVC 把手设计，坚固耐用。具备快速拆卸功能，并无间隙晃动现象。 19、助产组件检测，双侧配有隐藏式可移动助产组件，组件前后可调距离为≥150mm，三档卡槽固定强度可靠，方便产妇分娩时抓握及侧卧位，配有结石位蹬腿，采用浸塑工艺。 20、防撞轮：床体两角具有防撞轮，外型圆滑平顺，减缓推动中与物体或墙面的碰撞。 21、脚轮：采用6英寸（150mm）中控刹车品牌高性能医用双面脚轮，双轮设计避免毛发卷入，且易推、耐蚀、耐磨、静音。脚轮通过盐雾测试。 22、配有独立的紧急停止按键，紧急情况时，可停止手术台的一切操作。 23、床体：整体床架采用钢骨结构设计，以优质钢材精密焊接，确保整个床体结实牢固、平稳；整体床架采用先进的粉体烤漆涂装技术，涂层厚、抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色。 24、床体两侧装设两个输液架插座。1支/床，可伸缩两节式，收纳方便，采用圆管不锈钢材料制作。 25、辅助台：配置辅助台，拔插式固定装置，固定于床身。 ▲26、通过承重测试，电动床承重≥300KG。 27、通过运动噪声测试，电动床在载有安全工作载荷时的运动噪声在1m距离处，噪声≤40dB 28、带独立脚蹬板，1对，可以气弹簧折叠角度，带绑带。 29、技术参数： 1）外型尺寸：（2100mm×1020mm含护栏和床头）±50mm 背板尺寸：（860*860mm）±20mm 坐板尺寸：（430*860mm）±20mm 2）脚轮尺寸:150mm 3）最大承重:300kg 4）调节范围:升降高度（550mm-850mm）±50mm 5）电动背部升降0-75°±5° 6）电动臀部升降0-15°±2° 7）电动前倾（0-2°）±2° 8）电动后倾（0-8°）±2° 9）电气参数：电源220VAC/50HZ工作电压24VDC | 张 | 1 |  |  |
| 25 | 妇科检查床 | 洪洪-HH09、佛山康利 定制 、安信A147 | 床面长、宽: 1830x620 MM 床面高度: 850 MM 起背角度: 起背≤80°(±10°)(手动) 曲腿角度: 曲腿≤80°(±10°)(手动) 调节部位: 靠背、腿部、托腿架 包装防护: 塑料膜、珍珠棉、木板垫底、纸箱、木架条 | 张 | 4 |  |  |
| 合计（大写：人民 元整） |  |  |  |  | （小写）¥ 元 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 例： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供两年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 两年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 （填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期） |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前1年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 （填写供方可承诺的最短交付期） |  |  |  |  |  |
| 三、其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对上述内容进行补充 |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日