广西中医药大学2026年中西医基础医学实验教学中心实验室设备采购项目需求征集公告

我校拟进行1项采购项目需求征集，具体要求如下：

一、项目概况

1.项目名称：广西中医药大学2026年中西医基础医学实验教学中心生物学实验室设备采购项目需求征集公告

2.采购目的：教师端显微镜、学生端显微镜、显微图像显示器、互动软件、无线 AP，满足中药学实验教学中心实验教学使用需求。

3.采购内容：见需求征集明细

4.项目预算：约60万元

二、需求征集要求

1.需求提供方资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物或服务的，具备法人资格的供应商。

2.需求征集文件要求：必须包括营业执照复印件、需求明细表（附件）。

3.在线征集截止时间和收集方式：于 2026 年5月 13日17时前将文件发送至以下电子邮箱：185325245@qq.com。

三、业务咨询

联系人： 刘老师，联系电话： 18100772596

四、其他说明
       本次采购需求征集，只作为编制采购需求的参考依据之一。需求提供方可以直接对需求技术参数进行修改、完善。

附件

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号、生产厂家(填三个) | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） |
| 1 | 教师端显微镜 | - 一、麦克奥迪/panthera u;二、奥浦光电/UB202i;三、奥斯微/L680 | 一、显微镜主机： 1.铰链式头部，可360°旋转，适用不同角度观察；观察筒本身可以360°旋转，两侧上下翻转，适应不同高度观察，倾斜式目镜筒作360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.15 mm，左右两系统放大率差≤0.25% 2.两只视度可调高眼点宽视野平场目镜≥WF10X/22mm，带松开防跌落设计，超大瞳距调节范围48mm-75mm,满足不同使用者需求，显微镜目镜放大率准确度≤0.48%（需提供第三方检测报告或生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书） ▲3.物镜转换器：电动物镜转换，集合了编码物镜转换器与智能调光手轮用于实现对照明的智能控制，可以记忆每个物镜工作时的亮度在物镜切换时自动调整亮度，使用者无需重复调节，转换器定位稳定性≤0.015mm（需提供第三方检测报告或生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书） ▲4.物镜：显微镜物镜放大率准确度≤0.87%，4X物镜，N.A.0.1,工作距离≥30.5mm；10X物镜，N.A.0.25,工作距离≥17.4mm，10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.01mm；40X物镜，N.A.0.65,工作距离≥0.6mm；100X油物镜，N.A.1.25,工作距离≥0.16mm 5.载物台面积≥185×145mm，移动范围行程≥85mm*65mm，精密电动Z轴，分辨率≤0.1um（需提供第三方检测报告或生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书） ▲6.电动载物台：移动速度 XY≥30mm/s扫描式载物台,可实现快速大图拼接，X/Y单向重复定位精度≤1.2um，双向≤2um；具有远程控制电动X、Y、Z轴 7.聚光镜：阿贝聚光镜N.A.0.9/1.25 8.照明系统接收物镜转换实时数据，切换不同物镜镜头时，照明系统自动切换到最佳。粗微调同轴调节，带载物台卡位器；单击即可拍照 9.一体化弯臂式T型机架，具备可靠的刚性，不易侧倾，保证镜下图像稳定，不晃动，内置电源、数字接口 二、图像采集系统： 1.采用 WiFi6 无线传输技术，支持热点和客户端双模式，兼具有线网络接口，能提供高达 4K 超高分辨率实时图像输出 ▲2.数码摄像系统：≥820万像素 ≥1/2.8英寸彩色高速彩色,成像区域 ≥17.4mm, 像素点尺寸 ≥1.45µ×1.45µ,分辨率 ≥15fps@3840x2160、25fps@1920x1080,USB3.1数据输出，全像素传输速度≥ 68.3帧/秒（1920x1080）。快门模式:卷帘快门 3.高级图像分析软件（中英文界面可选择）：具有图像采集﹑图像编辑﹑分割﹑计算并可以将数据导出，对规则及不规则图形测量，自动拍照功能（可设置时间间隔），有增益，偏移调整功能。可对所拍图像添加标尺,标尺长度可任意设定,图像可设定为网格背景，便于计数 ▲4.配置原厂正版图像分析软件，软件可中、英文一键切换。需提供软件截图说明。显微镜、图像采集系统、图像分析软件必须为同一品牌。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 学生端显微镜 | - 一、麦克奥迪/M200i二、迈时迪/MSD106 5三、奥特/BK3000 | 1、目镜：带有指针定位的WF ≧10×/20mm，补偿平场目镜。目镜放大率准确度不超过0.59%，（需提供第三方检测报告或生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书） 2、物镜：无限远平场消色差物镜：Plan 4X; Plan 10X；Plan 40X；Plan 100X/1.25oil；10X-40X齐焦≦ 0.008 mm，40X-100X 齐焦≦0.005mm，（需提供第三方检测报告或生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书） 3、镜筒：铰链式数码头组，30°倾斜，视度可调 4、转换器：内倾式四孔定转换器 #5、粗微调: 同轴调焦轴－粗微调同轴，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。微调机构空回≤0.005mm，（需提供第三方检测报告或生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书） ▲6、照明：3WLED照明系统，蓝色智能电量提示灯，可充电设计，一次充电可提供≥50小时的续航时间 7、聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜 ▲8、载物台：U形双层机械移动载物台，≥140×140（mm），移动范围≥75×50（mm）最小读数值0.1mm。防腐耐磨涂层。载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.003mm，（需提供第三方检测报告或生产厂家的宣传彩页或官网截图或产品说明书） 9、用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.005mm ▲ 10、内置高分辨率摄像系统，高清彩色芯片；≥静态1600万像素、动态4K分辨率。Wifi6高速无线传输，可以连接不同的智能终端（平板或智能手机）。不受品牌、操作系统等限制，显示设备与显微镜均可全无线连接。一体化单一外置DC供电插口及标准网络接口，同时也可以连接电脑观察。摄像系统内置在显微镜头。显微镜、图像采集系统、图像分析软件必须为同一品牌 | 台 | 30 |  |  |
| 3 | 显微图像显示器 | - 一、华为mate pad 二、联想 小新pad三、小米redmi pad | 1. 外观尺寸≥高度261.0mm，宽度177.3mm，厚度6.2mm；重量：约510克 2. 屏幕尺寸：≥11.5英寸；屏占比：87%； 分辨率：2800×1840像素，291ppi； 色彩：1670万色，P3广色域；电容触摸屏，多点触控，最多支持10点触控 ； 刷新率：≥144Hz（30 - 144Hz自适应刷新），柔光版采用云晰柔光屏，具有防眩纳米蚀刻技术 3. 存储： 运行内存（RAM）：≥8GB/12GB；机身内存（ROM）：≥256GB/512GB 4. 操作系统：HarmonyOS 4.2 | 台 | 30 |  |  |
| 4 | 互动软件 | - 一、麦克奥迪/motic net 4.0二、迈时迪MSD image 2.0三、奥特 OPTPRO 4.0 | 1、全无线系统架构：整个系统采用全无线架构，学生智能终端通过无线传输的方式获取显微图像及宏观实验图像，学生智能终端通过无线传输方式与教师端进行信息交互。系统可实现微观图像、宏观实验、实验报告等多维信息的互动 2、跨平台解决方案：同时支持HarmonyOS、IOS、Android、Windows、信创环境开发与部署、统信UOS桌面操作系统、银河麒麟V10桌面操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学；学生智能终端不受品牌、操作系统、机型的限制 3、教师端实现对学生端显微镜的镜下图像的监控；教师端可将教师显微镜下的微观图像或PPT课件“示范教学”到每一个学生的Pad或智能手机上，进行现场教学讲解；实时观测每个学生的上课状态及效果；教师可下发作业或实验报告，学生当堂完成后，当堂提交 4、控制学生端功能：单独放大缩小任一学生图像，多屏2*2，3*3或者单屏及全部显示学生端镜下图像，需要一键完成，一键恢复 5、宏观实验记录功能：智能手机或Pad随时拍照记录实验过程。根据设定的实验步骤提交实验报告 6、系统包括：授课效果实时反馈、实时接收系统。教师端可实时掌握学生对授课内容的掌握情况 7、教师可根据学生的课堂进度，按需求选择强制性、非强制性两种示教模式 #8、教师可根据需求设置实验报告，实验报告的步骤可根据需求自行设定，教师可对实验报告进行现场评级。可对单个学生实验进行评级，也可对多个学生实验同时进行评级 9、多语言版本：可以中英文一键切换，双语教学 10.彩信功能：学生与教师之间可以互发彩信，彩信内容可以图片、文字、标注 ▲11、教师端图像、学生端微观图像、学生端宏观图像，3个图像通道均在同一个软件界面显示，并可进行3个图像通道的一键切换。无需同一时间打开两个软件，造成使用上的不便，降低上课效率。（需提供软件截图） 12、学生端软件通过外网下载APP，支持HarmonyOS、IOS、Android等操作系统，实时进行在线升级 13、学生端可一键实时记录课堂重要内容 14、具有听课效果实时反馈系统，每一个实验步骤，每一个显微图像均可传送到教师端，实时记录整个上课过程 15、师生之间可单独进行图文交流，不影响其它学生 16、智能手机或Pad随时记录实验动态现象，随时记录实验过程结果，随时观看实验讲解PPT和授课录像，随时观看实验过程录像，实时显示显微镜镜下图像，随时拍照记录 17、宏观图像的记录：智能手机或Pad随时拍照记录和提交 18、微观图像的记录：智能手机或Pad上实时显示显微镜镜下图像，随时拍照记录和提交 ▲19、重力感应功能：横屏显示实时图像，竖屏显示双画面，可加载静态图片与实时图像进行对比，方便对正常组织和病变组织显微图像的对比（需提供软件截图证明） 20、激光笔：可以在屏幕上随时标记，方便教学指导。（需提供软件截图证明） ▲21、微观宏观双通道功能：教师端可实时观察到所有终端显微镜下（微观）和手机或平板摄像头下（宏观）的实时动态图像。（需提供软件截图证明） 22、系统留有显微互动系统云接口，后续可免费升级为云互动系统，通过云端可实现显微互动教学，需提供云互动系统的功能说明图或功能白皮书 23、系统具有病理、组胚等AI辅助教学/诊断功能 24、采用数据库结构进行管理：教师可以随时注册管理账号并关联多个相关的班级，教师登录后可以根据班级创建学生的账号，也可以通过Excel导入学生姓名、学号、班级及专业等信息创建学生账号 #25、可实时进行实验课进行打分及管理，包括课堂交互、实验报告、作业下发及批改、成绩的查询（包括实验成绩、报告成绩、随堂成绩、考试成绩、作业成绩）等 26、实验报告可以当堂创建，教师创建实验报告时可选用适当的模板，进入后进行实验报告进行编辑并保存，并发送到学生端。学生完成报告后看即时提交，提交后教师端即可打开学生提交的报告进行打分。全班学生完成后可将全部学生成绩导出为Excel表，包括学生姓名、学号、实验名称，交作业时间及得分等 27、课堂交互，教师创建一个实验，学生当堂进行，学生可将镜下图像及注释的文字提交到教师端，教师可以实时进行反馈并快捷打星评分，如学生提交的回答不合适可打回重做重新进行提交。完成后也可导出为Excel表，作为随堂成绩进行保存 28、学生提交作业后教师进行批改并保存到系统中，可随时查询。 29、学生在实验过程中可随时将镜下图像提交到教师端进行，教师可通过评语及打分反馈给学生 #30.学生提交的作业、实验报告、随堂测试等项目的图像及文字描述均保存在数据库中，教师随时可以查看并作为学生成绩进行导出 #31、WIFI6无线路由器、电源线等系统集成附件。确保网络的稳定性，以保证教学使用。网络布线采用纯无线网络安装方式，无需布设网线；无线传输速度快，同步性好，视频直播流畅无延迟；传输数据完整，抗干扰性好；同时支持HarmonyOS、IOS、Android、Windows等操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学。学生智能终端不受品牌、操作系统、机型的限制 ▲32、课外互动云平台：根据教学大纲定制数字切片，结合课程设置，学生可根据自身对知识点的掌握情况在平台进行针对性的复习、学习。平台须具备以下功能：系统提供数字切片及图像的存储、管理、浏览、分析处理、标注、共享、课内和课外互动教学等功能，可通过移动终端访问。 ▲31及32项功能供货前需进行功能演示，如不能满足以上指标，使用部门不予以接收并按虚假投标处理 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 无线 AP | - 一、麦克奥迪/MOI-30X二、迈时迪MSD 2.0三、奥特 OPTPRO 4.0 | (1)企业级双频路由器：采用802.11AC无线技术，2.4GHz和5.0GHz双频并发，无线速率达到2533Mbps，单台服务用户数50（2.4GHz），100（5.0GHz）。 (2)5个千兆网口（1个WAN口，3个WAN/LAN可变口和1个LAN口）。 (3)PPTP,L2TP,L2TP over IPSec三种VPN客户端模式。 (4)MU-MIMO无线技术。 (5)具有行为管理功能 | 台 | 2 |  |  |
| 合计（大写：人民币 元整） |  |  |  |  | （小写）¥ 元 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 例： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 3年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 一 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 （填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期） |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 （填写供方可承诺的最短交付期） |  |  |  |  |  |
| 三、其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对上述内容进行补充 |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日