广西中医药大学2026年康复医学实验教学中心生理学实验室设备采购项目需求征集公告

我校拟进行1项采购项目需求征集，具体要求如下：

一、项目概况

1.项目名称：广西中医药大学2026年康复医学实验教学中心生理学实验室设备采购项目需求征集公告

2.采购目的：生理机能实验系统，满足中药学实验教学中心实验教学使用需求。

3.采购内容：见需求征集明细

4.项目预算：约450万元

二、需求征集要求

1.需求提供方资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物或服务的，具备法人资格的供应商。

2.需求征集文件要求：必须包括营业执照复印件、需求明细表（附件）。

3.在线征集截止时间和收集方式：于 2026 年5月 13日17时前将文件发送至以下电子邮箱：185325245@qq.com。

三、业务咨询

联系人： 刘老师，联系电话： 18100772596

四、其他说明
       本次采购需求征集，只作为编制采购需求的参考依据之一。需求提供方可以直接对需求技术参数进行修改、完善。

附件

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号、生产厂家(填三个) | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） |
| 1 | 生物机能实验系统 | 品牌1：成都泰盟；型号：424I 品牌2：安徽埃帕柯；型号：EPC-B500I 品牌3：昆明悦业；型号：UYe-BiosIV | 硬件参数 1.整机外形尺寸：≤1675mm*740mm*2110mm（长*宽*高）； 2.实验台操作面积：≤1050mm*740mm（长*宽），实验台面离地高度：730-930mm，升降行程200mm； 3.输液架离地面高度：≤1970mm，输液架移动范围：两侧≤840mm； 4.实验台面材质：ABS工程塑料； 5.实验台面下屏蔽层：不锈钢层，与外部接地端相连接，尺寸≤1040mm×720mm×0.3mm（长*宽*高）； 6.移动滚轮：带锁式万向移动滚轮，整个操作平台可全方位移动； 7.可伸缩固定支柱：带可伸缩平台固定支柱，保证实验平台的平稳固定； 8.配置数据处理工作站：用于接收信号采集系统传输的信号，并进行数据处理、分析、生成实验报告等； 9.实验室环境监测模块：可测量温度（精度0.1℃）、湿度、大气压，可在信号采集面板和软件中显示并记录到数据文件中； 10.小动物肛温测量模块：测量并进行显示（精度0.1℃），可在无线控制终端上进行显示，配专用小动物肛温传感器； 11.内置呼吸机：①潮气量范围：0.1～99.9ml可调，调节及显示精度0.1ml；②呼吸时比：1-5:1-5；③呼吸频率：1-200次/分；④有大鼠、小鼠及家兔呼吸参数一键设置功能；⑤进气口和出气口一致在水平方向上；⑥通过软件无线控制呼吸机动物类型、潮气量、频率、呼吸时比等。 12.摄像系统：顶部内置摄像机，1080P高清摄像头，20倍光学变焦，通过软件无线控制摄像头光学变焦； 13.实验照明系统：4×10W，自然光LED灯，色温3000K，角度可调，通过软件无线控制多种灯光组合； 14.外部接口：不低于2个USB接口，1个网线接口，4位五孔220V电源插口； 15.控制接口：用于后代产品扩展集中控制功能。 16.氧气调压系统：调压范围0-0.4MPa，可锁定，耐压1.5MPa；氧气输入为快接接口，氧气输出为国标接口，可接湿化瓶； 17.地线故障预警功能：在控制器上自动检测并通过观察指示灯状态提醒用户当前使用仪器的接地状态,同时将该状态发送到集中控制终端，异常状态将在集中控制终端软件中进行提示； 18.系统设备自检：系统开机时自动检测集中控制的可用性、系统的供电情况、各个子设备的可用性等，自动显示自检结果，如有异常，系统将进行提示； 19.采样通道接口：4个物理采样通道+1个标准12导联的全导联心电接口，可同时采样并在同一软件界面上同时显示和记录到一个文件中； 20.物理采样通道扩展功能：任意一个物理通道都可扩展出8个通道，总计可进行32通道同时采样，并对各个通道进行参数调节。如扩展无线人体生理信号仪，可采集体位、心电、呼吸、潮气量、脉搏、血氧、收缩压、舒张压等信号； ▲21.传感器自动识别：系统能自动识别任意物理通道连接的传感器，同时在仪器面板和软件界面上有具体提示；可以和学校现有传感器完全兼容，无需定标； 22.传感器功能自检：信号采集仪器面板显示0时表示传感器异常或未接入，显示为非0数字时表示正常； 23.传感器自动设置参数：传感器自动默认设置最佳参数设置； 24.传感器定标信息自动存储：定标信息写入传感器芯片存储，更换设备无须再次定标； 25.量程：±1V、±500mV、±200mV、±100mV、±50mV、±20mV、±10mV、±5mV、±2mV、±1mV、±500uV、±200uV、±100uV、±50uV、±20uV，共15档； 26.滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器、软件数字滤波器； 1）低通：1、2、5、10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k，合计15档； 2）高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档 ； 3）50Hz带阻：关，低，中，高4档可调； 27.最大采样率：800KHz，每个物理通道可采用不同采样率同时进行采样； 28.AD转换器：16位4通道同步采样； 29.处理器：浮点型DSP+ARM双核处理器，DSP芯片高速处理信号转换过程，ARM芯片完成信号处理系统的调度和计算； 30.共模抑制比（CMMR）：>100dB； 31.输入阻抗：10MΩ@DC； 32.信噪比：>100dB； 33.等效输入噪声：电压峰峰值 < 2.0μV； 34.消除极化功能； 35.支持连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样； 36.设备使用情况记录：自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，使用情况记录到硬件中； 37.具有监听、记滴功能； 38.设备内置高级程控刺激器 1）波形：方波、三角波、正弦波、余弦波、半正弦波、直流波、用户编辑任意波形； 2）模式：恒流、恒压两种输出方式； 3）电压：-110V~110V； 4）电流：-150mA~+150mA； 5）时间步长：0.05ms； ▲39.支持人体指脉式无创连续血压计的数据采集：无线传输，无振动无噪音，测量范围0~299mmHg，精度 ±1mmHg；实时真实波形非模拟信号； ▲40.支持扩展微型植入压力测量传感器数据采集功能：系统支持微型植入压力测量传感器的接入，促进科研探究性实验的深入开展。传感器探头直径1mm，测量范围-20mmHg~200mmHg，可直接植入动物体内，从而替代传统液体传动血压测量方法，提高实验的精确度和便捷性； 41.高级实验扩展功能：支持低氧实验、CO中毒性缺氧实验扩展功能，通过将内置传感器的低氧瓶或CO瓶接入任意一个物理采样通道，实现实时数据采集并精确绘制CO2浓度、CO浓度、O2浓度、耗氧量以及耗氧率的变化曲线，提供直观的数据分析和实验结果； 42.剪毛器： 1)手持便携式，无线使用，剪毛的同时自动吸走毛发，噪音小于60db，满电情况下使用时长大于45min； 2)外形尺寸约为：长224mm×宽55mm×厚57mm； 3)调节：三档调节，分别为剪毛、剪毛+吸毛、剪毛+强力吸毛； 4)刀头：刀头可快速更换，专用27齿动物陶瓷刀头，具有22齿不锈钢定齿，保护皮肤不受伤； 5)毛发存储仓：便于观察的透明材质，容积约150ml，存储仓盖可拆卸，方便清理毛发； 43.局部照明灯： 1)便携充电式，无线使用，聚光可调，色温4000K-5000K，照度大于10000LUX，灯头、软管防水等级IPX5； 2)局部照明灯外形尺寸约为：最大径60mm，总长410mm；软管长度150mm，可任意调节；底部加重，不易倾倒； 44.集成电凝止血器，嵌入式充电： 1)感应式充电，无线使用，刀头可快速更换，按压式开关，一键开启，三秒即热，1秒止血； 2)外形尺寸约为：直径19mm，长度220mm。 二、软件参数 1.软件显示通道数：1~64通道可变，默认显示通道数为4通道，当同时采集12道全导联心电波形时软件界面上同时显示12道心电波形； 2.同时打开反演文件数：4个，可在同一软件界面上同时比较显示4个反演波形； 3.实时采样和反演同时进行：在信号实时采样过程中，可在实时采样软件上同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作； 4.可播放反演文件声音：反演文件时，在波形反演同时可播放该波形声音，比如播放减压神经放电声音； 5.通道差异化采样率设置：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号波形可同步记录及同步显示； 6.通道波形颜色设置：可单通道、全部通道进行波形颜色、背景颜色、格线颜色及风格设置； 7.波形截图水印功能：波形截图的复制、粘贴自动添加水印，可通过教师机设置学生机的水印内容； 8.具有反演文件列表窗口：用户可通过直接点击列表文件名快捷打开反演文件； 9.具有浮动快速启动窗口：用户可直接启动停止实验； 10.信号采集与处理软件界面内可一键打开实验报告，进行编辑、保存、打印等操作； 11.实验报告、数据上传和下载（用户需配置实验室信息管理系统）：实验报告、数据上传到数据中心，实验设备使用情况可收集并上传至实验室信息管理系统进行统计、下载； 12.软件实验模块内嵌web电子教材：在一个实验模块页面内用生动形象的、图片、动图、视频讲解实验原理、目的、器材、步骤、操作过程； ▲13.软件具备直接连接至虚拟仿真实验中心的功能，内含槲皮素抑制帕金森病小鼠多巴胺能神经元铁死亡课程，支持PC、手机等移动端全功能访问，课件设计符合手机横屏操作要求，载入和显示时间小于5秒。课件技术规范完全符合国际共享参考模型SCORM 1.2的标准格式，符合Scorm平台，方便获取学习成绩和过程记录等功能。(需提供完整的本仿真实验操作流程视频文件证明，包括电脑端和手机端)； 14.软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本并提醒用户升级，用户确认后可自动升级； 15.用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口，用户输入的任何意见可直接传到软件开发商； 16.多媒体视频录制功能：在信号实时采集过程中可同时观察和记录实验视频信号；快速智能自动对焦，支持同步投影及超长时间录制； 17.数据导出功能：可导出原始实验数据及分析结果； 18.通用数据处理：微分、积分、频率直方图、序列密度直方图、非序列密度直方图、频谱分析、平均血压、记滴趋势分析以及基于包络算法的心率曲线分析等； 19.专用数据处理：血流动力学实验参数分析、心肌细胞动作电位参数测量、心功能参数分析，突触后电位分析，心率变异分析，心电向量图分析等，提供这些分析的DEMO数据供用户演示和学习； 20.专业的心率变异分析：可显示Lorenz图，RR间期直方图，RR间期差值图，速度图以及功率谱分析图；心率变异可分析不低于23个时域、频域以及非线性指标，至少包括：Range、SDNN、DNN Mean,RMSSD、NNxx、CV、TP、VLFP、LFP、HFP、LF/HF、VLI、VAI、SD1以及SD2等；多个分析参数可调，包括但不限于：分析通道、分析数据类型、分析起始时间，分析时长、FFT点数，参考RR间期、最大RR间期等； 21.专业的LTP数据分析功能：分析LTP波形最大斜率、平均斜率、直线回归斜率、自动标记关键点坐标；包含范围测量、自动测量、叠加波形、查找标签（波序号、自定义）、导出测量表（范围测量、自动测量结果）、显示/隐藏刺激线、显示LTP波位置等功能； 22.数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等参数； 23.药理学参数计算工具：苯海拉明的拮抗参数（PA2、PD2）测定功能，按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值； 24.固件自动升级：软件会判断硬件固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级； 25.软件功能配置：文件路径、软件外观等信息可以通过统一配置界面进行修改，在该界面上还能查看系统详细信息； 26.实验模块参数查看和修改：可以对系统默认、用户自定义实验参数进行查看及修改； 27.实验模块自定义功能：可以设计自定义的实验模块，选择传感器、通道、采样率等参数； 28.数据监控窗口：通过该窗口可以显示实时值、频率、最大值、最小值等； 29.实验模块：系统内置不低于50个预先设定参数的实验模块； ▲30.智能化AI实验操作自动评价功能：系统集成AI技术，可以对家兔动脉血压调节实验（视频）的实时采样或反演过程中的操作步骤及实验结果实施自动评价。软件具备能自动调节摄像头光学倍数（1-20倍）的能力。评价内容涵盖：家兔捉拿、麻醉、绑定、备皮、气管插管以及动脉插管等关键步骤，确保实验操作的标准化和准确性。详细步骤如下： 1）是否正确捉拿家兔； 2）是否正确称重； 3）是否从远心端耳缘静脉注射； 4）注射针头穿刺进入血管（软件自动调节摄像系统光学放大至20倍）； 5）是否按时完成动物麻醉； 6）是否进行疼痛刺激测试； 7）是否进行肌肉紧张度测试； 8）是否进行角膜反射测试； 9）是否仰卧位固定家兔； 10）是否正确固定家兔头部； 11）是否正确固定家兔左上肢； 12）是否正确固定家兔右上肢； 13）是否正确固定家兔左下肢； 14）是否正确固定家兔右下肢； 15）备皮过程是否造成皮肤破损； 16）皮肤切口位置和长度是否正确； 17）插管插入气管长度是否合适； 18）是否进行二次结扎（软件自动调节摄像系统光学放大至20倍）； 19）气管切口方向是否正确； 20）插管插入方向是否正确； 21）分离神经是否采用正确器械； 22）迷走神经辨认和分离是否正确（软件自动调节摄像系统光学放大至20倍）； 23）颈动脉分离是否干净； 24）分离颈动脉过程是否出血； 25）丝线结扎部位是否为远心端； 26）动脉血管近心端是否未用动脉夹夹闭就用眼科剪剪切口； 27）插管是否插入血管； 28）插管固定是否做二次结扎； 29）放开动脉夹后结扎点是否出血； 30）放开动脉夹后血液是否回流； 31）未做任何药物和刺激处理情况下动脉血压波形是否在正常范围内； 32）刺激迷走神经后血压是否有反应。 ▲31.AI实验助手功能：系统提供不低于60个实验课题的AI对话问答服务，其中聚焦模式可以精准回答相关课题内容，开放模式可提供更广泛的搜索内容，方便提升用户发散思维，支持两种模式任意切换，支持语音对话； ▲32.为支持实验数据AI分析，为该实验系统提供实验室级别人工智能工厂服务，从而提供AI + 医学一体化实训全栈服务，覆盖智能采集、模型推理、虚拟仿真、教学考评、数据管理、安全运维。实训场景覆盖率≥95%，AI 辅助判分准确率≥98%，设备 7×24h 可用性≥99.9%，支持混合部署（本地 + 边缘 + 云端），数据不出实验室，支持大模型微调、Prompt 工程、蒸馏量化，模型迭代周期≤7 天，提供视觉 / 语音 / 时序预测 / 异常检测预训练模型，开箱可用≥50 种，低代码拖拽建模，非算法工程师建模效率提升≥80%，多源数据采集（设备 / PLC/MES/ERP），采集频率最高1ms / 点，数据清洗、标注、脱敏一体化，标注效率提升≥3 倍，支持数据血缘追溯，留存≥3 年，符合工业数据合规要求，全要素三维建模，渲染帧率≥30fps，物理同步延迟≤50ms，支持生产仿真、能耗优化、故障推演，仿真准确率≥95%，针对以上功能，响应文件需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件； 33.实验数据管理功能：实验数据上传功能：支持信息化集成化信号采集与处理系统实现一键上传实验数据，便于本组实验学生共享数据；系统需具备从数据创建到销毁全生命周期的管理能力，包括数据分类、归档、长期存储及安全删除等功能；实验数据下载功能：支持教师下载本组实验数据，并导入信息化集成化信号采集与处理系统反演查看； ▲34.数据共享权限控制功能：在基本的上传下载功能上，还需提供细粒度的权限控制，确保各角色（包括学生、助教、教授等）严格按照授权范围访问数据；支持基于角色的访问控制（RBAC），并详实记录所有数据访问与修改日志，以便进行审计； 35.实验报告管理功能：3.1.在线上传功能：支持学生实验报告在线上传，提交至教师评阅。 在线评阅功能：支持教师在线查阅实验报告具体内容，利用在线组件对报告进行自由书写和标注等；支持对实验报告进行评分及评语的保存与提交；支持自动记录审批历史。批阅下载功能：支持学生查看已批阅的实验报告； 36.手机考试功能：多平台在线考试支持：系统提供跨PC端与移动端的在线考试功能，涵盖理论题与技能题； 37.智能化试卷构建：组卷过程中，支持按照难度等级智能化组卷，支持通过试题包或试题名称手动搜索并添加新试题。精细化试卷管理：对于组卷成功的试题，支持单题及批量分数设置；支持试卷导出和打印，以及答案的导出功能； 38.互动式评阅机制：支持在主观题考试中设置学生互评或教师自评，评阅结束后系统自动计算评分平均值； 39.考试异常恢复功能：若考试因故中断，支持恢复考试状态，使考生能够继续答题；支持断网重连后的考试恢复； 40.考生状态管理：系统支持对单个或批量考生的状态重置，以便考生继续参与考试； 41.自动批阅功能：支持客观题和技能题自动批阅，提高阅卷效率； ▲42.试题分析报告：考试结束后，提供全面的试题分析报告，包括正确率、难度系数、区分度等数据，并支持导出； 43.在线监考功能：具备全面的在线监考能力，包括支持在线查看作答人员、在线查看考卷与进度、实时群发消息、私发消息并要求回答、强制收卷以及单独对考生强制收卷； ▲44.专用数据处理功能：内嵌微循环软件可同步采样同步显示微循环；嵌入式平板集中控制系统程序无需网络环境的情况下无线全功能控制麻醉机。（提供软件截图证明材料加盖公章） ▲45.支持实验管理AI智能体，采用大模型驱动的智能体架构，具备记忆模块、规划模块、工具调用模块、反思迭代模块，具备低代码/零代码智能体编排能力，教师可快速自定义病例、考核点，自动生成操作过程复盘、薄弱点分析、能力画像，支持多模态实时感知，融合视觉动作识别、语音交互、体征采集、传感器数据、操作轨迹信息，实现全维度实训行为理解，针对以上实验管理AI智能体功能模块，响应文件需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 三、无线集中控制系统参数 ▲1.嵌入设备的平板电脑集中控制器采用专用的应用程序，通过本地蓝牙无网络环境连接实现对手术实验工作台的精确控制。该控制包括但不限于以下功能：调节实验工作台的高度、控制操作麻醉机，操控信号采集与处理系统的电源开关、设置动物呼吸机的关键参数、调节手术照明分布及亮度、控制摄像系统的光学变焦等。设备具有安全管理功能，控制系统必须为本地操作，采用本地蓝牙无线连接技术进行设备控制，确保不支持通过移动网络进行设备操作，以确保实验设备不被任何形式的手机小程序控制，以维护教学秩序和保障实验室设备安全； ▲2.图形化控制界面：所有设备控制都采用图形化界面进行操作，比如：对于灯光的控制，界面上呈现的是四个被控制灯泡，用户直接点击对应灯泡即可打开或关闭对应的照明等； 3.控制设备自动识别与连接：集中控制系统可自动识别平台上的集成电子设备并实现自动连接； 4.照明灯光控制：可进行独立灯光控制或多种组合灯光控制； 5.小动物呼吸机控制：呼吸机启停可控，动物类型可选，潮气量、呼吸时比和呼吸频率可调，肺部压力动态指示； 6.肛温仪：测量和显示小动物肛温； 7.实验操作台升降控制：实验操作台面升降控制，控制模式包括：升至最高、降至最低、恢复、上升和下降单位高度，暂停升降等； 8.摄像机控制：20倍光学变焦调节控制； 9.媒体音量调节：可调节集中控制终端音量； 10.屏幕亮度调节：可调节集中控制终端屏幕亮度； 11.语音播报：控制系统具备语音播报功能； 12.呼叫实验台：搜寻实验台，确立集中控制终端对应的实验台位置； 13.电源极性检测：实时检测系统的电源极性是否正确，确保人身安全和设备耐久性； 14.系统自检：实验平台上的电子设备一键自检功能； 15.固件升级：软件可对系统硬件固件升级； 16.设备校准：软件可对各设备进行校准； 17.软硬件日志：硬件日志等级可选择，配合软件日志可快速精准定位系统事件； 18.开关系统：软件可开关设备电源和电脑； 19.WIFI连接：可开、关和切换wifi，并展示连接状态； 20.其他状态展示：电池电量，设备连接状态，环境温度等； ▲21.支持接入实验室远程管理平台，可实现教师实时查看学生实验状况并远程指导，进行远程交互，实现日志管理，支持无线传输及卫星定位功能，便于查询仪器位置，针对以上功能，响应文件需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 四、配套附件技术参数 1、生物信号采集与分析系统附件包 配置包含：悬浮银球电极1根、动脉夹1个、三通阀1个、蛙心夹2个、蛙足钉8颗、蛙心插管1根、蛙板1个、蛙心支架1个、动脉插管2根、固定金属杆连接杆1根、万向双凹夹1个、血压传感器夹持器1个、神经屏蔽盒1个、尿滴受滴器1个、铁架台1个、二维调节器1个、气管插管3根、神经引导电极1根、保护电极1根、刺激电极1根、屏蔽盒刺激输出线1根、屏蔽盒信号输入线2根、信号输入线1根、刺激、计滴线1根、全导联心电线1根、污物缸1个、小动物心电信号输入线1根。 2、高级手术器械包 配置包含：普通剪刀1把、眼科剪1把、手术剪（直尖头）1把、手术剪（弯圆头）1把、手术刀1把、止血钳（直）2把、止血钳（弯）2把、组织钳2把、蚊氏止血钳2把、持针钳1把、解剖镊1把、眼用镊（弯）1把、眼用镊（直）1把、显微镊1把、颅骨钻1个、咬骨钳1把、玻璃分针2根、毁髓针1根、锌铜弓1个、医用缝合针11包、医用缝合线3包、灌胃器（大鼠）1根、灌胃器（小鼠）1根、动脉夹4个、兔开口器1个。 3、加热兔台 （1）加热金属内嵌于ABS外壳中央，加热区域尺寸：300mm×120mm，机身重量：≤3.5Kg； （2）低压直流加热，不会在实验中引入交流干扰，安全可靠； （3）数字恒温控制器：双重限温保护，最高温45℃， （4）捆绑家兔四肢的扣式结构设计，方便重复使用； （5）配置可收纳于底部的输液架，高度600-1000mm可调； （6）兔台尾部集成实验废液收集槽，可暂存废液，也可将废液即时排出，最大收集量300ml； （7）可调的头部固定装置可稳定的固定兔头，同时保持颈部血管舒张适度； （8）一体化IPX6等级防水设计，可全身冲洗。 4、人体生理学实验系统附件包 1）中枢神经/感官系统附件包 （1）脑电带：具有FPZ、POZ两位置脑电电极； （2）皮肤电阻传感器：记录人体因各种生理反应引起的皮肤电阻变化，测量范围：2.5uS-125uS，测量误差：±3%； （3）肌腱锤： 频率响应：0-10KHz； （4）位移换能器：采用加速度传感器，分辨率：1mg（60Hz），灵敏度：>200mV/g；能够捕捉微小的动作变化； （5）事件触发开关：合金材料制作，按钮响应； （6）指脉换能器：优质压电片式采集脉搏波； （7）信号输入线：双层屏蔽设计，内层电磁膜，外层金属网，有效抗电磁干扰； （8）手电筒：用于诱发瞳孔对光反射及其他实验； （9）软尺：1.5m长度测量； （10）耳机：咪头尺寸Φ6.0×5mm，灵敏度：-42×2dB，频率响应：20-20000Hz，最大输入功率：50mw，输出声压：95±3dB；线长：2.2meters； ▲2）神经/肌肉系统附件包 (1)握力换能器：①测量范围：0~1200N；②综合分辨率：0.2%F.S；③非线性：<0.1%F.S；④输出电压：0~10mV；⑤零点漂移：<0.03%F.S；⑥迟滞：<0.05%F.S； (2)肌电肢夹：ABS医用工程塑料；黄铜导电，无干扰；外表镀镍，防止氧化； (3)人体刺激器：专用于人体神经肌肉类的电刺激实验。①安全防护设计：隔离输出，内部设有安全保护；②刺激输出过程含同步声光提示；③刺激器纹波：<500mVpp；④静息漏电：<0.1Vrms；⑤输出波宽保护：10毫秒；⑥输出刺激电流：0.5~20mA；⑦步进：0.1mA；⑧皮肤电阻适应范围：1K~11K（@10mA）； (4)刺激电极：配合人体神经肌肉刺激器，用于刺激神经。①刺激警示：声光提示；②控制方式：一键式按键启停；③固定方法：扣式绑带； (5)指力传感器：采用高精度的测力传感器采集刺激神经时所引起的手指肌肉收缩力。①结构：符合人体工学的转向握球设计，方便采集任一手指力；②固定方式：吸盘式，适用多种光滑桌面；③传感器绕轴转动方向：0~360º；④传感器上下移动范围：0~5cm； (6)信号输入线：双层屏蔽设计，内层电磁膜，外层金属网，有效抗电磁干扰； (7)锂电池：配备可更换锂电池，型号：18650电池，规格数量：4.2V 12580mWh×3； (8)电池充电器：配备锂电池充电器。①输入：AC110~240V，50/60Hz；②输出：DC4.2V，500mA； (9)手腕垫：配备软质手腕垫，130×60×15mm，使实验更加舒适； (10)软尺：1.5m长度测量； 3）循环系统-血压/心音附件包 (1)人体血压换能器：表式血压计，采集测量血压过程中的压力数据。①测量范围0~300 mmHg；②误差：<6 mmHg；③失真：<1%；④线性度：>98%；⑤零点漂移：<3mmHg。 (2)听诊器：钟式听头，适用于听诊低调杂音。①听头采用压模热锻而成，组织密度高，无沙孔，音质清晰；②听头和盖圈采用CNC数控车床高精度加工，听诊时无杂音； (3)指脉换能器：优质压电片式采集脉搏波。①频率响应：≥1500Hz；②无源设计； (4)信号输入线：卡扣式接头，双层屏蔽，内层电磁膜，外层金属网，有效抗电磁干扰； (5)心音换能器绑带：弹性粘扣带，3.8×100cm； 4）循环系统-心电附件包 （1）全导联心电线：香蕉插头，支持心电吸球，心电夹，采用国际标准心电线，抗干扰能力强，接口标准15针； （2）心电肢夹：ABS医用工程塑料，镀镍四肢夹，金属均采用黄铜加工而成，外表镀镍，防止氧化，黄铜导电能力强，无干扰，适用于任何心电图机； （3）吸球电极：导电性优越，吸附性好，采集质量效果好； （4）心电输入线：卡扣式标准单通道导联心电信号输入线； 5）呼吸系统附件包 （1）围带式呼吸换能器：最大延伸长度：≧100cm；适用胸围：76~120cm；频率响应：>100Hz，量程：0~500mV，采样率：100Hz，分辨率：±10mV； （2）指脉换能器：优质压电片式采集脉搏波； （3）血氧传感器：血氧饱和度测量范围：30%～100%，血氧饱和度分辨率：1%； （4）无效腔管：一次性使用雾化管，内径22mm伸缩管； （5）无效腔转换头：外径22mm； （6）胸腹绑带：长1.5m宽10cm的非弹性魔术贴，带方形扣； （7）密封袋：300*200mm； 6）人体无线采集系统附件包 无线人体生理信号采集系统接收器：传输距离10m； 无线人体生理信号采集系统发送器：体位分辨6个方向（俯卧、直立、倒立、平躺、右侧卧、左侧卧），无线传输距离10米（无遮挡），待机时间600天，电池续航能力24小时，文件存储容量16G，信号采集方式：离线、在线； 数据线：micro USB 长度1米； 充电器：输入：100~240V 50/60Hz，0.5A，输出：5V 2A； | 台 | 23 |  |  |
| 合计（大写：人民币 元整） |  |  |  |  | （小写）¥ 元 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 例： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 3年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 一 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 （填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期） |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 （填写供方可承诺的最短交付期） |  |  |  |  |  |
| 三、其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对上述内容进行补充 |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日