广西中医药大学2026年康复医学实验教学中心实验室设备采购项目需求征集公告

我校拟进行1项采购项目需求征集，具体要求如下：

一、项目概况

1.项目名称：广西中医药大学2026年康复医学实验教学中心实验室设备采购项目需求征集公告

2.采购目的：采购超声治疗仪、半导体激光治疗仪、超短波治疗仪、高频电容电阻治疗仪、体外冲击波治疗仪等设备，满足康复医学实验教学中心实验教学使用需求。

3.采购内容：见需求征集明细

4.项目预算：约110万元

二、需求征集要求

1.需求提供方资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物或服务的，具备法人资格的供应商。

2.需求征集文件要求：必须包括营业执照复印件、需求明细表（附件）。

3.在线征集截止时间和收集方式：于 2026 年5月 21日17时前将文件发送至以下电子邮箱：185325245@qq.com。

三、业务咨询

联系人： 刘老师，联系电话： 18100772596

四、其他说明
       本次采购需求征集，只作为编制采购需求的参考依据之一。需求提供方可以直接对需求技术参数进行修改、完善。

附件

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号、生产厂家(填三个) | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） |
| 1 | 超声治疗仪 | 1.四川泰猷/TY-M100A 2.苏州好博/HB820D 3.深圳东迪欣/CT2401 | 技术参数 ▲1.适应症范围：适用于人体的颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗。 2.彩色液晶显示屏，显示人机交互界面及设备运行参数。 3.立式推车，设备稳定性更强，方便移动。 4.配备1号治疗头和2号治疗头。 ▲5.设备的两个治疗头分别用于深部及浅部组织治疗。 6.声工作频率：≤0.9MHz。 7.额定输出声功率≤10W，功率分档调节，输出功率精确标定。 8.采用低强度聚焦脉冲超声技术，治疗头输出端采用特制透声膜，自主研发高分子材料填充，提高超声传导效率。 9.治疗头输出端采用特制硅胶透声膜，可提供生物相容性报告。 ▲10.治疗头焦平面距离： ≥20mm。 ▲11.空间峰值时间平均声强（Ispta）:≤1.5W/cm2。（提供第三方检测报告或者产品说明书并加盖生产企业公章） 12.治疗时间：0-300秒范围内可调。 13.治疗头超温：治疗头辐射表面的温度≤41℃。 14.全周期压控技术：控制电路设计采用动态实时反馈技术，对返回电流进行监控，稳定电流，以避免超声功率输出超标，确保治疗仪的安全性。 15.调制波形：方波。 16.波束类型：会聚型。 ▲17.聚焦超声换能器，聚焦面积: ≥0.09cm2（提供第三方检测报告或者产品说明书并加盖生产企业公章） ▲18.设备使用年限不低于8年。（产品说明书并加盖生产企业公章） 19.脉冲占空比：2%-100%；脉冲重复周期:2.5s。 20.电源电压适应范围：AC 220V 50Hz。 主要配置清单 主机1台 治疗头：1号和2号共两个治疗头 产品合格证：1套 产品说明书：1套 耦合剂：2瓶 保修卡：1套 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 半导体激光治疗仪 | 1.瀚东启辰/HPL-330 2.北京龙慧珩/HOP-100 3.武汉博激/Tethys Pro | 1.激光类型：医用半导体激光器 2.▲工作激光波长：808nm±10nm，975nm±10nm，1064nm±20nm 3.▲最大持续输出功率：单波长15W，组合输出30W 4.▲输出方式：手持式靶点治疗光学手柄，连续模式，重复脉冲模式，单脉冲输出，单脉冲串输出 5.▲激光脉冲频率：1-10000Hz 6.▲占空比：10%-90% 7.手柄光纤长度：≥2m 8.指 示 光：激光二极管650nm（±10nm）≤5mW，亮度可调 9.定时功能：0—99min，可调 10.智能操作系统，中英文输入，可连接WiFi，远程升级 11.具备智能模式，选择治疗部位、疾病种类，根据体型（BMI）、肤色等自动生成治疗处方，包括能量、功率、时间、波长比例、输出模式等参数，并可根据需要手动调节 12.具有VAS疼痛评估功能，可以评估及记录患者VAS评分，直观反映病程变化 13.病例档案管理系统，可存储及管理病例姓名、性别、编号、诊断及治疗记录等信息 14.操作方式：≥10英寸高档精密彩色触摸液晶屏，治疗参数、方案及机器运行情况等均可显示，触摸液晶屏可进行各种参数、模式和状态的选择和设置 15.端口：内置网络连接端口，USB接口，RS232接口 16.保护系统：具备钥匙开关管理；联锁开关保护；急停开关保护；精密温度控制系统，保证激光器寿命和功率稳定输出 17.激光防护眼镜输出波长光密度：≥4 ，可见光透射比≥30% 18.冷却方式：风冷 19.激光类别：4类激光 20.电源输入：220V，5A，50Hz 21.安全分类：Ⅰ类B型 产品配置清单 1． 主机1台 2． 主机箱1台 3． 主机钥匙2把 4． 治疗手柄1个 5. 治疗手柄套装 1套（含5种治疗头） 6． 安全联锁1个 7． 激光防护眼镜2副 8． 电源线1条 9． 治疗指南 1份 10． 设备配置清单1份 11． 支架1个 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 超短波治疗仪 | 1.艾尔曼/USW-G01 2.汕头医用/DL-C-M 3.武汉佐盈森/NK-P-B | 1.▲频率： 40.68 MHz ± 0.6% 2.输出模式：连续输出模式 3.输出功率：连续输出功率50W 4.治疗时间： 1-30分钟可调 5.输出波形：连续正弦波 6.四种治疗剂量：非热效应、微热效应、温热效应、热效应 7.强度设定装置：20档可调 8.▲快速晶体管自动匹配调整装置 9.彩色液晶显示屏尺寸≥7寸，分辨率≥800*480ppi，显示输出强度大小 10.时间倒计时结束停止工作 11.▲设备带有遥控器操作，方便医务人员使用 12.使用安全可靠，过流保护、过热保护 13.输入功率：150VA 14.设备重量≤8KG 15.▲便携式结构设计，尺寸≤250mm*250mm*500mm（长宽高） 16.可选配五官电极、肺部电极 17.多种专利技术实现智能便携，可用于门诊、床边治疗（提供专利证明） 配置清单 1.主机 1台 2.方绑带式电极（142mm*114mm） 1对 3.固定带 3条 4.验电器 1个 5.电源线 1条 6.说明书 1本 7.保修卡 1张 8.合格证 1个 9.保险丝（T2AL250V） 2个 10.遥控器 1个 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 高频电容电阻治疗仪 | 1.河南优德/YD-TECAR900 2.半岛医疗/Unicorn Ⅱ 3.顺博医疗/XSSP-3SE | 一、产品技术参数及功能： 1.使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz; 2.额定输入功率：380VA 3.规格（长*宽*高）：440mm*400mm*200mm±50mm 4.显示屏：液晶触控屏，便捷操作 5.▲工作频率：448kHz±10%。(提供检验报告、技术要求、说明书) 6.治疗强度：具备不少于两种输出强度功能，电阻模式0～100VA，电容模式0～200VA，治疗强度0～100%可调，步进1%；治疗强度 0～10VA，允差±2VA；治疗强度>10VA，允差±10%。 7.治疗时间：0～60min，步进1min，允差±5%。 8.治疗提示音：治疗结束有提示音 9.输出电压：电容模式最大输出电压有效值 450V,电阻模式最大输出电压有效值 100V，允差±10%。 10.输出电流范围：电阻模式 0～1000mA,电容模式 0～450mA,允差±10%。 11.人机交互：彩色触摸显示屏，实时显示功率、电流、阻抗、治疗时间等参数。 12.具有不少于2种治疗模式，电容电阻治疗模式可切换，功率、治疗时间可设置。 13.输出通道：不少于3种输出通道接口，每一种通道工作模式不同，包含中性电极输出通道。 14.负载阻抗测量：0～2000Ω±10%。 15.▲治疗处方：不少于20个，包含各10个治疗区域的电容模式和电阻模式治疗方案，分别为：颈肩部、躯干、腹部、腕关节、手臂、腿部、膝关节、踝关节、足底、面部；可使用默认处方也可自定义处方。(提供检验报告、技术要求、说明书) 16.治疗过程中可以实时显示治疗电流、治疗功率、人体阻抗及治疗强度的实时变化值。 17.治疗仪能够实时显示输出电流幅值随时间变化的曲线 18.具有电流检测和过流保护功能。 19.具有电极线脱落检测功能：治疗电极线没有连接或工作不正常时，屏幕出现提示弹窗，并需要用户确认无问题后，才可再次使用。 20.多种治疗电极，适用不同患者部位，方便使用。 21.治疗电极： 电容治疗头≥4个：圆形电极 直径C30mm、C40mm、C55mm、C65mm 电阻治疗头≥4个：圆形电极 直径R35mm、R50mm、R65mm，手环电极 中性电极≥3个：长方形平板电极（大/小各一）、圆柱形手握电极 22.电机线尺寸：1800mm 23.立式台车配备可锁定万向脚轮，配有抽屉方便存放配件 24.产品已获得NMPA认证 25.产品使用年限：10年 26.产品通过电磁兼容、性能、安规检测 二、适用范围 适用于急慢性关节损伤引起的疼痛、肌肉痉挛的康复治疗。 配置清单 1、主机1台 2、电源线1条 3、使用说明书1本 4、合格证1本 5、治疗电极（电容治疗电极和电阻治疗电极）1套 6、中性电极（手握电极和中性平板电极）1套 7、治疗手柄和电极线1套 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 体外冲击波治疗仪 | 1.河南优德/YD-SW800 2.河南盛昌/SC-CJ-1000 3.珠海黑马/S1型 | 一、技术参数 1.尺寸：长：465mm，宽：450mm，高：220mm。 2.额定输入功率：430VA。 3.单通道输出。 4.治疗输出压力范围0～500kPa可调，0～50kPa时步进50kPa,50kPa～500kPa步进10kPa；误差应不超出±10%。 5.治疗头种类：≥7种，10mm针刺型、13mm经典型、15mm发散型、15mm聚焦型、15mm经典、20mm复合型、36mm经典型、4.5mm针刺型。 6.单个手柄重量：≤0.9kg，治疗手柄轻巧，设计符合人体工程学，具有防滑圈和减震功能。 7.▲治疗头最大穿透深度：60mm，允差±20%。（提供检验报告、技术要求、说明书） 8.▲治疗头最大能量密度：9.4mJ/mm2，允差±20%。（提供检验报告、技术要求、说明书） 9.治疗头碰撞频率设定范围为0.5Hz～21Hz可调，0.5Hz～1Hz步长0.1Hz,1Hz～21Hz步长1Hz,允差：±10%。 10.治疗头碰撞次数设定范围为1次～9900次且能够计数显示，1次～10次步长1次，10次～100次步长10，100次以上步长100,允差：±5%。 11.输出压力波的脉宽为200μs,允差：±10%。 12.管路耐压：大于750kPa。 13.操作界面：8寸触控液晶屏。 14.数据传输：物联网。 15.具有记录子弹体与治疗头总的碰撞次数功能。 16.设备具有过压安全装置，保证供给压力控制装置失效时，所连接的系统压力不超过550kPa。 17.▲治疗头的使用寿命不小于2000000次；（提供检验报告、技术要求、说明书） 18.治疗头外表面具有良好的耐腐蚀性能。 19.通过液晶界面可以对工作压力、碰撞频率、碰撞次数参数显示、设置或调节。 20.气压不足提示功能。 21.智能化管理系统，自动检测手柄连接状态。 22.治疗头金属部分可在135℃高温高压下消毒。 23.治疗头材料具有生物相容性报告。 24.系统内置VAS疼痛评估 25.手柄具有控制按键 26.具有对压缩空气除水并自动排放功能。 27.压缩机排量：4-24L/min 28.产品已获得NMPA认证 29.产品具有过电流、过电压保护功能 30.产品通过电磁兼容、性能、安规检测 31.产品使用年限：10年 32.生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。 33.生产厂家通过IAF、CNAS认可的ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。 34.生产厂家具有五星级售后服务认证证书 35.适用于骨关节周围软组织病变（如肩周炎、网球肘、足底筋膜炎）引起疼痛的辅助治疗。 配置清单 1、YD-SW800体外冲击波治疗仪主机 1台 2、铝箱 1个 2.1体外冲击波治疗手柄 1套 2.2治疗头≥7种，每种一个（10mm针刺型、13mm经典型、15mm发散型、15mm聚焦型15mm经典、20mm复合型、36mm经典型、4.5mm针刺型） 2.3导气管 1根 2.4子弹 1个 2.5 U盘 1个 3、电源线 1根 4、使用说明书 1本 5、合格证 1张 6、设备保养卡 1张 | 台 | 1 |  |  |
| 合计（大写：人民XXXXXX 万元整） |  |  |  |  | （小写）¥ XXXX 万元 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 例： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 3年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 一 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 （填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期） |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 20 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 （填写供方可承诺的最短交付期） |  |  |  |  |  |
| 三、其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对上述内容进行补充 |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日