广西中医药大学2026年中西医基础医学实验教学中心实验室设备采购项目需求征集公告(生理)

附件

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号、生产厂家(填三个) | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） |
| 1 | 生物机能实验系统 | 品牌1：安徽正华；型号：ZH-JCT 品牌2：安徽埃帕柯；型号：EPC-B500I 品牌3：昆明悦业；型号：UYe-BiosIV | 一、实验平台技术指标 1.1、整机外形尺寸：≥1800mm×740mm×2100mm（长*宽*高）； 1.2、实验台表面处理工艺：金属油漆，再喷一层光油，无异味，耐磨，易清洗； 1.3、机体结构：分离式，实验台与主机可分离，方便自由摆放适用不同的空间场景; 1.4、操作台界面具有开关按钮启动控制各模块电源功能; ★1.5、物联网云平台集中控制系统：系统支持PC端、移动端、平板电脑等可以实现远程的控制，非蓝牙连接，不受距离限制。控制包括系统中的照明、呼吸机、呼吸的设置参数、操作平台升降、环境监测站、肛温采集、计算机工作站等，物联网云平台集中控制系统支持用户角色管理、系统管理、物联网管理等权限的设置功能，强大的物联网平台拓展功能，支持多类型设备统一管理；（提供软件截图证明） 1.6、集中控制系统支持管理账号的角色设置：超级管理员、管理员、普通用户等； 1.7、配套的云平台控制系统支持设备远联：系统兼容多台和多种实验设备，远程网络无线连接和控制，支持远程关机维护； 1.8、实验台面材质：ABS 工程塑料； 1.9、实验台面下屏蔽层：60目紫铜网，与外部接地端相连接； 1.10、实验台：1420mm×740mm（长*宽）； 1.11、实验台固定装置：带自锁式万向移动滚轮，整个操作平台可移动；同时带可伸缩平台固定支柱，保证实验平台的平稳固定； 1.12、输液架离地面高度：2010mm； 1.13、带环境温度测量精度：精度±0.1℃； 1.14、带小动物肛温测量精度：±0.1℃； 1.15、内置呼吸机潮气量：0.1～100.0ml可调；吸呼比调节：1:1～9:9(81种呼吸比)； 1.16、内置摄像系统：顶部全景摄像机：20倍变焦，1080P高清摄像头； 1.17、常规照明系统：2盏×20W，自然光LED灯，方向可调，桌面照度可调，焦点可调； 1.18、无影灯照明系统：色温5000-5500K、亮度5000-30000lux、焦聚700mm距离； 1.19、外部接口：2个USB接口，1个网线接口，1个HDMI接口，8个220V电源五孔插口； 1.20、计算机工作站：i5 CPU，8G内存，512G固态硬盘，23.8英寸，配备键鼠套装； 1.21、可电动升降实验平台：实验平台高度可由物理按键和控制软件调节，升降高度：780mm-980mm； ★1.22、整机具有急停断电功能，方便老师或者学生应对紧急情况；（提供实物截图证明） 二、生物信号采集处理系统硬件参数 2.1、采样频率：800KHZ，（每通道200K，100K,50K，20K,10K，5K，2K，1K,500Hz,200Hz,100Hz）; 2.2、模数（A/D）转换：16bit。 2.3、传输方式：USB2.0高速实时传输，可以实现无缝续采（如：断电后再次打开可继续之前数据采样）。 2.4、直流增益：8档可调（1，5，25，50，100，250，500，1000）。 2.5、交流增益：10档可调（50，100，200，500，1000，2000，10000，20000，40000，50000）。 2.6、输入通道：8个通道，8个通道性能参数一样。 2.7、心电通道：12导联全导联心电接口，可以在软件上同时显示I、II、III、AVR、AVL、AVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6共12导联心电波形。 2.8、低通滤波：10档可调（30K,10K,3K,1K,300Hz,100Hz,30Hz,10Hz,3Hz，直通）。 2.9、高通滤波：11档可调（0.001，0.005，0.01，0.02，0.05，0.1，0.2，0.5，1，3，直通）。 2.10、信号输入：1uv-500mv。 2.11、通道扩展：除心电通道外，任1个通道均可扩展为4个通道。 2.12、信号输入种类：数字信号和模拟信号都可输入。 2.13、共模抑制比：>120dB。带宽：50KHz。温漂:<1uV/2h。信噪比：>100dB。等效输入噪声：<1uv。输入阻阬：50+50 MΩ。电源：DC 12V 2.14、监听：同时监听4个通道中的任意通道，音量可调。 2.15、滤波方式：模拟滤波和数字滤波。 ★2.16、刺激输出： 独立的两个刺激输出通道，刺激通道1电压输出包含低压档0~ 10V，高压档10~ 120V，刺激通道2电流输出范围包含0~150mA，根据刺激脉冲刺激指示灯闪烁。（提供实物图证明） 2.17、传感器识别模式：自动识别，在仪器液晶上文字显示所识别的传感器种类名称，并在采集软件同时显示。 2.18、系统监测：仪器液晶上显示温度、湿度、气压等实验环境参数,及固件版本；自动记录设备使用情况，包括首次使用日期，最近使用日期，累计使用时间和次数等，以及仪器编号。 ★2.19、固件升级：具有USB固件升级接口，采集系统可直接使用U盘在本地对硬件进行升级维护。（提供实物图证明） 2.20、仪器级联：≤8台仪器级联。 ▲2.21配套实验环境监测附件，能同时监测TVOC、苯、甲醛、CO2、Pm2.5、Pm10、AQI、温度、湿度等。能远程监测智能场景联动，基于连续监测取样，历史数据记录可直观呈现被测环境的整体指标浓度趋势。（响应文件中必须提供APP软件截图作为佐证，证明符合此项功能要求，否则按无效竞标处理） 三、生物信号采集处理系统软件参数 3.1、软件界面：采用国际流行风格，中英文界面，用户可以自行排列组合各面板和工具栏。 3.2、采样模式：分为手动和自动两种，每个采样通道可以自动识别所插入的传感器，并自动设置参数。也单独调节采样频率、放大倍数、时间常数、低通滤波、50Hz陷波等参数。 3.3、实验模板：用户可以任意添加、编辑、删除实验模板。也可以通过打开最近使用过的模板和搜索模板，更方便快捷地寻找已编辑好的模板。还可以打开模板所在文件夹的位置，方便拷贝模板。 3.4、实验标记：可以在实验前、实验中、实验后，随时在实验中的任意时刻打标记，并且可以在实验过程中任意几个通道同时进打标记，方便药理实验记录观察。 3.5、窗口显示：既具有显示任意一个或多个窗口，也具有单窗显示，可以将四通道波形叠加在同一基线上，以方便各个实验进行比较。 3.6、波形观察：在采样暂停状态下，为了方便观察之前的实验数据，可以随意拖动采样窗底下的滚动条。还可以通过时间、帧数、标记对波形进行搜索来精确定位 3.7、波形回放：对采集完数据的波形和声音进行回放。并根据实验需要，可以对回放的速度快慢进行任意调节。 3.8、存盘方式：常规保存、选择保存、记录保存、断电保存（即突然断电或其它意外时文件不会造成丢失）。 3.9、保护功能：实验过程中如发生硬件突然断电等意外，无需重启软件和存盘等操作，只需再次开启硬件设备，即可继续采样，不会造成数据丢失，确保了整个实验的连贯性和完整性。 ★3.10、支持扩展多点同步精细追踪系统：软件无需用户预先定义即可对动物在笼内自然状态下的抬头、转圈、行走、爬墙、自饰等行为进行追踪。（提供软件截图证明） ★3.11、支持扩展多点同步精细追踪分析功能，支持不同实验分类多组实验同时批量分析。（提供软件截图证明） 3.12、数据计算：可编辑计算模板，可以自己选择需要计算的参数和精度。更有选择、实时、多段选择三种计算模式。还可以把得到的计算结果保存到Excel表格。 3.13、仪器信息：可以获取仪器的基本信息、使用信息、通道信息、环境信息。 3.14、语音控制：可以用语音控制采样、停止、参数调节等操作。 3.15、统计分析：线性回归方程、半数效应量、半衰期计算、药物拮抗参数计算、T检验、心率变异分析、心电向量图。 ★3.16人体无线心肺虚实结合实验功能：无需任何穿戴，可以采集并显示平均心率，包含实验介绍、器材、虚拟软件、动态虚拟心肺，标准模式和实时虚实结合模式，实时测量的心率和呼吸频率。（提供软件截图证明） 3.17、实验向导：可以让初次使用的用户按实验向导的步骤快速掌握使用方法。 3.18、防伪功能：教师端可以设置防伪标识水纹功能，并一键推送到学生端，以保障实验报告的唯一性。 ★3.19、可支持动物能量代谢监测实验功能；（提供软件截图证明） 3.20、拓展功能：除常规实验外还可做科研实验，如脑LTP实验、微循环观察、胃肠电、心肌细胞动作电位、呼吸睡眠等。 3.21、电子教室：教师端可以远程控制、实验数据分享、远程锁定电脑、教师与学生互动沟通等方便教学功能。 ★3.22、具有柯氏声血压电学法测定人体动脉血压的虚拟实验，模拟实验操作以虚拟动画的形式展现，项目内容至少包含：实验目的、实验材料、实验方法、实验结果、注意事项、实验讨论、问题探究。（提供软件截图证明） ★3.23系统具有人体运动神经传导速度测定的虚拟实验项目，模拟实验操作以虚拟动画的形式展现，项目内容至少包含：实验目的、实验材料、实验方法、实验结果、注意事项、问题探究、实验附录。（提供软件截图证明） 3.24、摄像控制：可在采集软件上添加视频视教系统，并可通过生物信号采集系统软件调控摄像头的图像大小、距离远近、清晰度等参数。 3.25、浮动按键：具有开启、停止采样隐藏浮动按钮功能，以方便实验过程观察与操作。 3.26、管理权限：管理员可以对软件进行一些特殊设置，并可以导入导出配置文件。 3.27、网络功能：用户可以在线自动升级软件、在线提交实验报告、在线上传实验数据等。 3.28、呼吸机控制：可以控制本机呼吸机的各项参数，包括：潮气量、呼吸频率、呼吸比、实验动物等； ★3.29、支持扩展大小鼠脉搏血氧监护功能：测量方式，无创模式。可同时实现1-3通道动物实验。（提供功能演示视频文件证明）。 四、恒温加热鼠兔解剖台技术参数 ★4.1一体化铝镁合金设计成型，表面阳极氧化处理，美观耐用，止扣式便捷捆绑；（提供实物图证明） 4.2贴片式数字控温系统，范围：室温—45℃、不会烫伤动物，控温精度：1℃； 4.3加热区域：440×145mm（误差≤10mm）； 4.4外形尺寸750×340×100mm（误差≤10mm）； 4.5废液盒隐藏式设计可180度旋转取出，废液收集槽具有多选择性，可暂存废液，也可将废液及时排出； 4.6具有不锈钢立杆。 五、配套附件技术参数 （一）机能实验手术器械包 具有收纳装置且每样附件有独立放置槽与中文名称标签； 配置包含：普通剪刀1把、眼科剪1把、手术剪（直尖头）1把、手术剪（弯圆头）1把、手术刀1把、止血钳（直）2把、止血钳（弯）2把、组织钳2把、蚊氏止血钳2把、持针钳1把、解剖镊1把、眼用镊（弯）1把、眼用镊（直）1把、显微镊1把、玻璃分针2根、毁髓针1根、锌铜弓1个、医用缝合针11包、医用缝合线3包、灌胃器（大鼠）1根、灌胃器（小鼠）1根、兔开口器1个。 （二）、机能实验附件包 具有收纳装置且每样附件有独立放置槽与中文名称标签； 配置包含：血压换能器1个、动脉夹2个、三通1个、蛙心夹2个、蛙足钉8颗、蛙心插管1根、蛙心支架1个、蛙板1个、动脉插管3根、心电夹4只、张力换能器1个、万向双凹夹2个、血压传感器夹持器1个、神经屏蔽盒1个、呼吸流量换能器1个、万向支架1个、二维调节器1个、气管插管3根、保护电极1个、刺激电极1个、神经引导电极1个、悬浮银球电极1个、刺激输出线1根、信号输入线2根、记滴线1根、信号延长线1根、污物缸1个、剪毛器1个。 六、人体生理学实验系统附件包 （一）神经/肌肉实验模块 1.握力实验 1.1 组件名称：附件箱，握力换能器，肌电肢夹，人体肌肉收缩力换能器； 1.2 指标：握力换能器测量范围：0～200KG，测量精度：0.5%，测量线性度：0.1%，输出电压：0～10mV；肌电肢夹：ABS 医用工程塑料，镀镍四肢夹（金属部件需采用黄铜加工，外表镀镍）； 2.脑电测定 2.1组件名称：附件箱，脑电帽，银桥电极； 2.2指标：脑电信号：干扰小、曲线稳定。 3. 人体反应时间测定 3.1 组件名称：人体反应时间测定装置 3.2指标：神经反应速度的测定可精确到微秒。 （二）运动代谢呼吸检测系统实验附件 1．人体无线运动采集实验类 1.1组件名称和数量：无线人体运动生理信号采集系统接收器，无线人体运动生理信号采集系统发送器，微距雷达检测装置 1.2指标： 1.2.1无线人体运动生理信号采集系统接收器：低功耗蓝牙，传输距离10m。 ★1.2.2无线人体运动生理信号采集系统发送器：体位分辨6个方向 (俯卧、直立、倒立、平躺、右侧卧、左侧卧) ，无线传输距离10米 (无遮挡)；与生物信号采集处理系统自动匹配连接，同步完成各项生理信号检测，如：心率，呼吸等。 ★1.2.3微距雷达检测装置：供电和检测方式：直流 5V，非接触式检测，无需穿戴设备；数据传输方式和有效检测范围：无线遥感，2m内人体心肺虚实结合实验，检测数据：可同时检测呼吸和心率。 （三）视力听力实验附件 1. 视野测量 1.1组件名称：白、绿、黄、红色视标，左右眼图纸各50 张/套，带无线接收器支持无线操作视觉测试软件。 1.2指标：旋转角度：360°。 2. 视力测量 2.1组件：带无线接收器支持无线操作视力测定软件、遮眼罩。 2.2指标：测试距离：2.5米，带视频或文字使用指导。 3.人体听力检查 3.1组件名称：人体听力检查系统及软件、耳机； 3.2 指标：纯音信号范围：测定人体对纯音的最低最高频率的阀值（1Hz 至 24000Hz）；自动绘制听力曲线图，计算各个传统频率的听力阀值制作成表；自动统计语音测听正确率；显示各种声音波形图。 （四）循环系统实验模块 1.血压/心音实验 1.1 组件名称：附件箱（用于收纳本产品附件），人体血压换能器，听诊器，指脉换能器，心音换能器，心音换能器绑带； 1.2 指标：人体血压换能器：测量范围 0～300mmHg；听诊器：音质清晰，无杂音；指脉换能器：采用灵敏度高，抗干扰能力强的优质压电片采集指脉信号；心音换能器：采用频带宽，灵敏度高的优质驻极体电极，频带范围 10Hz～700Hz；心音换能器绑带：戴上达到弹力松紧适度； 2.心电实验 2.1组件名称：全导联心电线，心电肢夹，吸球电极，心电输入线； 2.2指标：全导联心电线：香蕉插头，支持心电吸球，心电夹，采用国际标准线， ABS 塑料强化接口（接口标准 15 针）；心电肢夹：ABS 医用工程塑料，金属部件采用黄铜加工，且外表镀镍，适用于任何心电图机；吸球电极：需导电性优越，吸附性好；心电输入线：卡扣式标准单通道导联心电信号输入线。 （五）呼吸系统实验类 1. 组件名称：附件箱，呼吸传感器，围带式呼吸换能器，指脉换能器，血氧传感器，无效腔管，无效腔转换头； 2.指标：呼吸传感器：呼吸最大输入流速 250L/min；围带式呼吸换能器：最大延伸长度≥100cm；适用胸围：76～120cm；频率响应>100Hz， 量程 0～500mV，采样率 100Hz，分辨率±10mV；指脉换能器：采用抗干扰能力强，灵敏度高的优质压电片采集指脉信号；血氧传感器：血氧饱和度测量范围：30%～100%，血氧饱和度分辨率 1%；无效腔管：一次性使用雾化管， 内径 22mm 伸缩管；无效腔转换头：外径 22mm。 ★七、小鼠手术训练模型： 模型可反复使用，尾部可更换使用，可进行多次反复的小鼠捉拿、小鼠灌胃、小鼠麻醉、小鼠尾静脉注射等练习操作，兼容真实注射器进行液体注射操作，可模拟注射器顺畅与受阻的阻力状态变化；（提供实物图片证明） | 台 | 6 |  |  |
| 合计（大写：人民XXXXXX 元整） |  |  |  |  | （小写）¥ XXXX 元 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 例： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 5年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期五年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 一 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 （填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期） |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 （填写供方可承诺的最短交付期） |  |  |  |  |  |
| 三、其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对上述内容进行补充 |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日