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广西中医药大学2026年公共卫生实验教学中心智慧康养实验室设备采购项目
需求征集明细表
	一、技术要求

	序号
	采购内容
	品牌型号、生产厂家(填三个)
	技术参数
	计量
单位
	数量
	单价
（万元）
	小计
（万元）

	1
	电路电子综合实验箱
	1.棱环LH-SM22A；  2.硕博SB-DLD；    3.瀚育HYDL-1
	主要技术指标
1、工作电源:（1）输入：AC 220V±10%，50HZ； （2）输出：1）、AC 0V、6V、14V和带中心抽头双路7.5V（用于整流滤波实验）；2）、DC ±12V、+5V多路稳压源，最大输出电流均为1A,每路均带有短路保护；3）、2组DC 0V～24V连续可调电源；4）、配置DB电源保护板，+5V电源带有欠压、过压、过流、短路和反向保护电路报警、自动恢复功能。
2、直流信号源：双路–0.5V～＋0.5V；–5V～＋5V两档连续可调。
3、脉冲源电路:（1）固定频率脉冲源16路，输出为TTL电平：1Hz、2HZ、10Hz、100Hz、200HZ、300HZ、400HZ、500HZ、700HZ、800HZ、1KHz、10KHz、100KHz、250KHZ、500KHz、1MHz。（2）时序脉冲发生器：有2组±单脉冲发生器，可同时输出正负两个脉冲，脉冲幅值为TTL电平；另有2组正脉冲发生器。
4、数字LED显示:（1）6位七段LED共阳数码显示器，自带CD4511 BCD码译码电路；（2）至少1位不带译码电路的七段LED数码管电路。
5、至少十六位逻辑电平输入开关：可输入低电平‘0’、高电平‘1’（为正逻辑）。
6、至少十六位逻辑电平指示灯：指示灯亮表示高电平‘1’，指示灯灭表示低电平‘0’。
7、要配喇叭和蜂鸣器驱动控制电路各1个。
▲8、有三状态逻辑笔测试电路（投标时提供实物或实物电路板面截图）：分CMOS和TTL两种电平测试方式，高电平红灯亮，低电平绿灯亮，高阻黄灯亮。
9、电位器组：500、1K、10K、100K、1M至少各1只；
10、开放式实验区（元件库）：设计有自锁紧集成电路插座1个40P、6个16P、4个14P，1个圆孔8P插座，并提供电阻51R/100R/200R/240R/1K/2K/2.7K/5.1K/10K/100K各1个、电容0.1µF/0.33µF/1µF/50µF各1个、6只二极管IN4007、1个三极管BT33、1个可控硅2P4N、三端稳压块7805/7912各1个。
11、模拟电路实验模块至少配置5个：（1）单级、多级、负反馈放大电路、射极跟随器实验电路；（2）集成运算放大器电路；（3）差动放大电路；（4）互补对称功率放大器；（5）集成功率放大器。
12、一路继电器控制电路。
▲13、电路分析实验模块至少配置6个（投标时提供实物图片）：（1）戴维南定理和诺顿定理验证模块；（2）叠加定理和互易定理验证模块、基尔霍夫定律的验证模块；（3）一阶动态电路模块；（4）二阶动态电路和串、并联谐振电路模块；（5）负阻抗变换器电路和回转器模块；（6）受控源VCVS、VCCS电路模块。
▲14、FPGA应用创新设计模组（投标时提供实物图片）：基于FPGA设计技术，由Altera Cyclone IV EP4CE6E、嵌入式STM32和时钟电路、USB通信电路等组成。和电脑的连接采用标准USB接口（非串转USB)。带自设计的实验软件平台，提供操作实验电路的虚拟界面，具有自主知识产权；可承载数字实验电路系统设计；可视化的实验过程，在虚拟实验板上操作，以虚拟方式显示程序内部执行过程；支持用户自定义实验内容、自定义虚拟实验界面等；配备基础数字逻辑电路设计源代码。
15、恒流源：0～50mA可调恒流源输出，有开路保护功能。
16、全部信号的输入输出插孔均采用镀金孔，不氧化、不变色，接触良好。
17、机箱：坚固型铝合金框架，厚实的 ABS 塑料包角，外形尺寸 505×385×155mm，允许误差5%。
▲18、创新设计模块（一批设备里配1套，供教师或学生创新设计用，投标时提供实物图片）:（1）创新设计模组:1阶模组、2阶模组和综合模组。（2）串联谐振电路应用创新设计：谐振部分单独引出，表面丝印原理图，器件全部安装在正面，增加学生的感性认识，能够直接收听到电台。（3）VGA 可变增益放大器（VCA 控制特性、AGC 电路）。（4）直流电机调速电路设计。（5）电压比较器之晶体管β筛选器设计。
19、软件配置：（1）、数字系统实验调试软件(投标时提供带▲的软件功能截图)1）、用户可以结合教学内容设计实验，便于和课堂教学相配套，既可以支持设计型、创新型实验，也可用设计好的电路进行原理验证型实验，便于实施多层次的实验教学。2）、虚实结合实验方式：实验调试软件配合创新设计组件，实现虚实结合的实验方式。▲3）、数字电路实验设计界面可以自己定义，具有真实感的实物操作界面和基于原理框图的操作界面，实验调试软件终身免费升级。▲4）、实验过程的可视化：提供实验电路设计的人机交互平台，实现实验过程的可视化。▲5）、提供完整的实验资源包：配套数字电路基础实验和课程设计源代码和PPT；后期协助用户开发新的实验课程，课程资源支持远程演示或浏览。（2）、数字电路仿真与教育软件(投标时提供带▲的软件功能截图)▲1）、图形化数字电路设计：用户通过鼠标拖拽元件（门电路、触发器、输入输出设备等）即可构建电路。2）、可视化搭建： 电路在画布上实时显示，用户可以直接看到电路的结构布局。连线通过鼠标拖动连接引脚完成。▲3）、交互式仿真：构建好的电路可以立即进行仿真。仿真时，信号值的改变（高电平/低电平/未定义）会沿着电路的连接线传播，用户可以直接在电路图上看到信号流和各个节点的值（通常用颜色或状态显示）。用户可以手动改变输入引脚（如开关）的状态，观察输出（如LED）的变化，非常适合验证简单的组合逻辑或状态机行为。▲4）、丰富的元件库：基础逻辑门： AND, OR, XOR, NOT, NAND, NOR 等所有基本门电路。组合逻辑：多路选择器 (MUX)、解多路选择器 (DEMUX)、译码器 (Decoder)、编码器 (Encoder)、三态门、加法器等。时序逻辑： D 触发器、JK 触发器、T 触发器、寄存器、计数器等。输入/输出设备：按钮、拨动开关、LED 灯、七段数码管等，用于与仿真交互。5）、跨平台： 可以在 Windows, macOS, Linux 等多种操作系统上运行。▲（3）、实验室教学管理软件(投标时提供至少3张软件功能截图)1）、能够全面协助教师进行丰富的课堂互动教学，实时评测学生课堂学习效果，并且提供多样化的班级管理功能，能够真正实现个性化自主学习的实践与创新。2）、“屏幕广播”功能：教师可以在全屏或窗口模式下广播教师端屏幕至一个或多个学生。3）、网络影院：使用流媒体技术教师师可以把自己的电脑上的媒体文件广播至整个教室。学生不需要下载该媒体文件，教师也不需要共享该媒体文件。4）、监看控制：教师可以监视学生端的桌面。监视窗口会显示学生端屏幕的图像。5）、文件的分发、收集、提交和共享。6）、课堂互动：支持教师发起多样化的课堂互动答题，互动形式包括截屏图片、自定义图片、自定义问题。7）、具备考试功能：为教师提供了便捷的试卷答题卡编辑器，显著提升教师设计答题卡的灵活性和工作效率。
8）、学生实验报告管理功能：学生可以提交实验报告，教师可以随时查看。
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	2
	数字示波器
	1.鼎阳SDS1102X-E；     2.优利德UTD7102C；       3.固纬GDS-1104E
	1 、双通道+1个外触发通道，通道分别具有独立旋钮控制
2 、模拟带宽≥100MHz
3 、▲实时采样率≥1GSa/S
4 、▲存储深度≥12Mpts
5 、时基档位1nS/div ~ 100S/div
6 、▲垂直档位500uV/div ~ 10V/div
7 、14M点全采样点数据处理
8、 ▲1M点的FFT数据量，极高的频谱分辨率
9 、▲波形捕获率不小于300，000帧/秒
10、分段存储最大支持80,000段，，以非常小的死区时间分段捕获符合条件的事件
11 、最大记录历史波形80，000帧，可通过导航菜单逐帧回放
12、 增强分辨率模式，等效增强3-bit
13 、标配：边沿、斜率、脉宽、窗口、欠幅、间隔、超时、码型、高清视频触发
14 、▲标配：IIC, SPI, UART, RS232, CAN, LIN触发及解码
15 、支持用户自定义Default 按键参数，实现Default 按键的个性化需求
16、 安全擦除功能，删除机器上所有的操作记录和用户数据
17 、不小于37种自动测量参数，支持测量统计、Zoom 测量、Math 测量、History 测量、Ref 测量
 可存储设置存储、波形数据、BMP\JPEG\PNG\二进制数据、Matlab数据等
18 、支持门限测试，实现屏幕内自由测量
19、 基于硬件实现的Pass/Fail功能
20 、256级辉度及色温显示
21 、丰富的SCPI远程控制指令
22 、多国语言显示及嵌入式在线帮助
23 、7英寸显示屏，分辨率800*480
24、 ▲标配以太网LAN以及USB Host，USB Device， 等外围接口，以方便仪器扩展和程控操作
25 、▲支持基于BS 架构和LAN 连接的实验室智能管理系统。
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	3
	信号发生器
	1.鼎阳SDG1032X；2.固纬AFG-3032；3.利利普DGE3032
	1 、▲等性能双通道信号输出
2、 正弦波输出频率1uHz~30MHz
3 、采样率150MSa/S
4 、▲垂直分辨率14-bit
5 、▲方波频率不小于55MHz
6 、任意波形长度：16K点
7 、能够输出低抖动的方波/脉冲波形，同时脉冲波可以做到脉宽、上升/下降沿精细可调，具备极高的调节分辨率和调节范围。
8 、▲输出幅度：
    50Ω: 2mV ~ 10V ≤10MHz；   2mV ~ 5V  ＞10MHz
    1MΩ: 4mV ~ 20V ≤10MHz；   4mV ~ 10V  ＞10MHz  "
9 、▲方波特性：
         频率：1uHz ~ 30MHz
         上升、下降时间：4.2nS 
         过冲：3%
       占空比：0.001% ~ 99.999% 
         抖动：300ps"
10、 ▲脉冲特性：
         频率：1uHz ~ 12.5MHz
         脉宽最小：32.6ns
         上升/下降时间可调：16.84n ~ 22.4s 
            过冲: 3%
          占空比:0.001~99.999% 
     占空比分辨率: 0.001 %
        抖动：300ps       "
11 、谐波发生器功能，可产生10次谐波
12、 正弦波谐波总失真:0.075%
13 、丰富的模拟和数字调制功能：AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK和PWM
14、 Sweep功能与Burst功能
15、 提供通道复制、通道耦合以及通道合并等功能
16 、内建任意波形大于190种
17、 硬件频率计功能：1mHz ~ 200MHz
18 、提供功能强大的任意波形编辑器。产生波形方式有标准函数、公式编辑器和波形数学计算功能进行编辑任意波形
19 、▲标配以太网LAN接口以及USB Host，USB Device， 等外围接口
20 、▲4.3英寸TFT-LCD显示屏。
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	可编程线性直流电源
	1.鼎阳SPD3303X-E ；  2.固纬GPD-3303S；    3.利利普ODP8353
	1、▲三路输出，总功率220W：CH1:32V/3.2A，CH2：32V/3.2A，CH3：2.5V/3.3V/5V/3.2A三路通道单独可控，电压值在设置范围内均连续可调。
2、▲最小分辨率：10mV 10mA 
3、▲最高4位电压和3位电流显示
4、定时输出功能，可使电源输出电压按时间变化进行调整
5、三种输出模式：独立，串联和并联连接
6、通道间相互隔离
7、具备短路和过载保护
8、支持键盘锁定，防止误操作。
9、内部5 组系统参数保存/ 调取，支持数据存储空间扩展
10、▲设定精度：电压±(0.5% reading + 2digits），电流±(0.5% reading+ 2digits）
11、▲回读精度：电压±(0.5% reading + 2digits），电流±(0.5% reading+ 2digits）
12、恒压模式 电源调整率：≤0.01% + 2mV
         负载调整率：≤0.01% + 2mV
         纹波与噪声：≤300uVrms(5Hz ~ 1MHz)"
13、恒流模式 电源调整率：≤0.2% + 2mA
         负载调整率：≤0.2% + 2mA
         纹波与噪声：≤2mArms"
14、并联模式 电源调整率：≤0.01% + 3mV
         负载调整率：≤0.01% + 3mV"
15、串联模式 电源调整率：≤0.01% + 5mV
         负载调整率：≤300mV"
16、CH3  输出电压：（2.5/3.3/5V）±8%
     线性调整率：≤0.01% + 2mV
     负载调整率：≤0.01% + 2mV
     纹波与噪声：≤350uVrms(5Hz ~ 1MHz)"
17、智能温控购房，有效降低噪音
18、提供上位机软件并支持软件设定定时功能
19、支持SCPI远程控制指令及LabView驱动包，满足远程控制和通信需求
20、▲标配USB Device，LAN等接口。
21、▲4.3 英寸的TFT-LCD 液晶显示屏，480 *272 高分辨率，清晰的图形化界面及波形显示。
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	指针式交流毫伏表
	1.久能EM2172； 2.龙威TVT322；  3.固纬GVT-417B
	1.测量电压范围：100uV～300V
仪器共分十二档量程：1mV；3mV；10mV；30mV；100mV；300mV；1V；3V；10V；30V；100V；300V
分贝量程：-60dB；-50dB；-40dB；-30dB；-20dB；-10dB；0dB；+10dB；+20dB；+30dB；+40dB；+50dB（0dBV=1V0dBm=0.775V）
2.测量电压的频率范围：10Hz～2MHz
3.基准条件下的电压误差：±3%（400Hz）
4.基准条件下的频响误差：（以400Hz为基准）
频率误差：20Hz～100kHz±3%
10Hz～2MHz ±8%
5.在环境湿度0℃～+40℃，温度≤80%，电源电压为220V±10%，电源频率为50Hz±4%时的工作误差：频率 工作误差
20Hz～100kHz±7%
10Hz～2MHz ±15%
6.输入阻抗：1mV～300mV输入电阻≥2MΩ
输入电容≤50pF
1V～300V输入电阻≥8MΩ
输入电容≤20pF
7.噪声电压小于满刻度的3%
8.两通道隔离度：≥110dB（10Hz～100kHz）
9.监视放大器
输出电压：1V±5%
频响误差：10Hz～2MHz±3dB（以400Hz为基准）
10.仪器的过载电压
（1）1mV～300mV各量程交流过载峰值电压为100V，1V～300V各量程交流过载峰值电压为660V
（2）最大的直流电压和交流电压叠加总峰值为660V。
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	合计（大写：人民币XXXX 整）
	（小写）¥ 0.00 元

	二、商务要求

	质保期
	例：
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 3年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。

	报价说明
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：
1）采购内容中所有货物和服务的价格；
2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用；
4）必要的保险、检测费用和各项税费等。

	质保期
	1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）
2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 一 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。
（填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期）

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前  1  年内生产的产品。
2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。
3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。
4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。
5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。

	交付时间
	1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。
2.交付地点：广西中医药大学。
（填写供方可承诺的最短交付期）

	三、其它

	对上述内容进行补充


注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）
法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）
供应商地址：	                       
供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日

