广西中医药大学2026年康复医学实验教学中心实验室设备采购项目需求征集公告

附件

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号、生产厂家(填三个) | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） |
| 1 | 超声治疗仪 | 四川泰猷TY-M300A 苏州好博HB810B 深圳东迪欣CT2200 | ▲1、适应症范围：适用于人体的颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗。 ▲2、超声治疗头和主机集成一体。 3、声工作频率：≤0.9MHz。 4、超声功率：分档调节，输出功率可精确标定。 ▲5、采用低强度聚焦脉冲超声技术。 6、焦平面距离： ≥15mm。 7、治疗时间：0-300秒步进可调。 8、调制波形：方波。 9、治疗头超温：治疗头表面的温度≤41℃。 10、波束类型：会聚型。 11、脉冲占空比：2%-100%；脉冲重复周期:2.5s。 12、电源电压适应范围：100-240VAC，50/60Hz。 ▲13、设备使用年限：不低于8年。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 火针装置 | 生产厂家：重庆百笑医疗设备有限公司 品牌：百笑 型号：BX-HZ-002 | 1、电击类型分类：Ⅰ类。 电击的程度分类：BF 。 2、设备的额定电压和频率：～220 V，50 Hz。 设备的输入功率：400 VA。 开始加热后，在 60 s 内达到 650℃ 针体工作温度为 650℃，误差不大于±15%。 具有针刺深度调节功能。有 0 档～15 档共 16 个档位可供调节 针体硬度 钨针针体硬度不小于 300HV0.2； 钢针针体硬度不小于 420HV0.2。 7、一体功能能按键，集开机，加减档于一体。 | 1 | 台 |  |  |
| 合计（大写：人民XXX元整） |  |  |  |  | （小写）¥ XXX 元 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 例： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 3年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 一 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 （填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期） |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 （填写供方可承诺的最短交付期） |  |  |  |  |  |
| 三、其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对上述内容进行补充 |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日