附件1

采购项目需求表

| ▲一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌 |  | 型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
|  | 小动物呼吸机 | 1、瑞沃德； 2、玉妍； 3、众实 |  | (1)VentStar (2)2V1000 (3)ZS-MV-HXB-II | ▲1、呼吸频率10-300bpm ▲2、潮气量0.05ml-5ml ▲3、气道峰压值1-50cmH20 ▲4、呼气末正压范围0-10 cmH20 ▲5、吸呼比范围20-80% 6、显示规格7寸LCD电阻式彩色触屏 | 台 | 1 |
|  | 多功能电泳仪电源 | （1）韦克斯科技（北京）有限公司 （2）北京东联哈尔仪器制造有限公司 （3）贝普斯（北京）科技有限公司 |  | （1）WIX-EP600T （2）DL-EP600T （3）BPS-EP600T | 1.输出类型：恒压、恒流、恒功率 2.透明仪器外壳，一览内部结构 3.蛋白功能：浓缩胶后电源自动衔接分离胶，降低了人工重新设置的繁琐 4.温度控制功能：实时监测电泳温度，超过设定温度后自动降温，确保缓冲液不过热 5.自动升成功能：选定恒定值后，其余两项指标自动升成，避免了人为操作的误恒定现象 6.微电流功能：电泳结束后自动进入微电流，避免了定时关机的样品扩散，又防止了样品跑过头 7.安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能 ▲8.液晶屏同时显示电压、电流、功率、定时时间 ▲9.四组并联，可同时带多个电泳槽 ▲10.可编程存储10种方法，每种方法最多包含2个步骤 ▲11.输出范围：电压:5-600V；电流:1-1200mA；功率:1-500w ▲12.分 辨 率：电压1V、电流1mA、功率1w ▲13.定时范围：1min–99h59min 14.外形尺寸：308×242×100mm（L×W×H） 15.重 量：2.8Kg | 台 | 1 |
|  | 单道移液器 | （1）四亿科学 （2）大龙 （3）赛默飞国产 |  | （1）Pricepett （2）MicroPette Plus （3）Finnpipette | ▲1.每套包含可选可调单道移液器的量程涵盖共5支： 0.5-10ul, 2-20ul, 20-200ul, 200-1000ul, 1000-5000ul； 2.符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大放松指靠设计，使移液更轻松； 3.使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； ▲4. 数字视窗，令所设定量程一目了然 ▲5.采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒； 6、具有ISO9001：2015 和ISO 13485:2016证书，具有CE认证 7、方便在实验室校准，提供网上在线校准软件； ▲8.轻松地旋转计数器旋钮选择分液量 9.快捷简便的管嘴推出器 10.可拆卸式组件便于维护 ▲11.管嘴连件具有高化学稳定性 | 套 | 5 |
|  | 单道移液器（高精度） | （1）艾本德 （2）瑞宁 （3）赛默飞 |  | (1)Reaserch plus (2)Pipet-Lite™ XLS+ (3)Finnpipette™ F1 | 1.性能 ▲1.1采用高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 ▲1.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 1.3人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损 1.4下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 1.5伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 ▲1.6四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 1.7体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 1.8独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 ▲1.9 0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 ▲1.10颜色标识移液器量程 1.11数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 ▲1.12 （0-2.5μl、0-10μl、10-20μl、10-100μl、100–1000µl）各1支 | 套 | 1 |
|  | 多道移液器（8道,200ul） | （1）艾本德 （2）瑞宁 （9）赛默飞 |  | (1)Reaserch plus (2)Pipet-Lite™ XLS+ (3)Finnpipette™ F1 | 1.性能 ▲1.1采用的高科技材质，重量轻（仅约80g），操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 ▲1.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 1.3人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损 1.4下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 ▲1.5伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 ▲1.6四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 ▲1.7体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作 1.8独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体 ，通用性更广泛 ▲1.9 0.1μL－10mL 10种不同量程选择，全面满足不同使用需求 ▲1.10颜色标识移液器量程 1.11 RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪 ▲1.12：规格 8道 20-200ul | 支 | 1 |
|  | 动物智能麻醉机 | 1、众实 2、泰盟 3、瑞沃德 |  | 1、ZS-MV 2、AM-100 3、TAIJI-IE | ▲1、采用单呼吸管路，无再循环呼吸系统，减少死腔； ▲2、精确的玻璃管氧气流量计，调节范围0-1000毫升/分钟，精确可调，适合小动物低流量麻醉。流量计带5、有数字放大功能，观察更清晰方便（可选择0-1800毫升，0-5000毫升流量计）； ▲3、可以根据客户不同需求升级双流量计，可以选择（N2O），氮气（N2），二氧化碳气体（CO2）等； 4、选择原厂生产的系列异氟醚麻醉挥发罐，输出稳定，密闭性好，安全可靠。输出浓度0-5%可调。可以在国内实现麻醉罐校准服务，提供校准方案； ▲5、配备小动物麻醉诱导盒，可以清晰观察麻醉动物的麻醉深度； ▲6、专业各种规格的面罩：能满足大小不同动物的需求，另有多个大小鼠专用面罩(特制)，可以根据动物大小自行裁剪面罩大小.提供不少于4个面罩，可选择多元化组件：可同时麻醉不少于4只鼠，满足客户特殊需求。能分别控制每一路开关，满足多人同时独立操作，互不干扰。废气吸收装置：将开放式麻醉产生的部分废气吸收，确保实验环境的整洁。 ▲7、48H超长定时，定时键在10分钟-48小时范围内自行设定，到所设定时间后氧源自动关闭，更有利于观察动物实验，更安全； 8、智能监控自动报警提醒，定时智能监控故障报警，远程蓝牙操作功能，并提示故障原因。 ▲9.负压抽气：吸气泵气流量大，大小可调，1-100l/h，可以实现不小于5个不同麻醉通道的废气回收，气流量实时显示单位为sccm，废气回收容器内气压实时显示单位为kpa.具有低压报警功能，气流量曲线。图实时显示。 ▲10、.高效低噪：5寸触摸屏自带锁屏功能，废气吸收效果好；相较于其他同类回收器，噪音更低，体积更小，重量小于2kg,尺寸20*15*30cm | 台 | 1 |
|  | 恒温恒湿摇床 | （1）上海捷呈 （2）无锡玛瑞特 （3）上海靳澜 |  | （1）YCL-170BS （2）MRT-170 （3）JL-170B | 1、外壳：整机静音设计，外箱体采用冷轧钢板静电喷塑，抗腐蚀能力强。 ▲2、内胆：304镜面不锈钢内胆。 3、摇板：托盘、夹具均为不锈钢制作，耐腐蚀，同时便于拆卸和清洗。 ▲4、定值/程控模式 可切换 ▲5、正/反转模式 可切换 ▲6、控温范围 4～60℃(制冷型） ▲7、控湿范围 50%~95% ▲8、温度分辨率 0.1℃ ▲9、恒温波动度 ±0.5℃ ▲10、温度均匀度 ±0.5℃（37℃时） 11、震荡方式 回旋式 12、摆振幅度 Φ26 ▲13、旋转频率 30-300rpm ▲14、转速精度 ±1rpm ▲15、工作环境温度 5℃～40℃ ▲16、默认出厂标准配置（ml*支*层） 250ml*21*2层 17、满载配置（ml*支） 每层：50ml*31/ 100ml*31 /250ml*21 /500ml*13 /1000ml*8 18、拖盘数量 2块 19、托盘尺寸（mm） 500*350 20、内胆尺寸（W*D*H）mm 670*430*670 21、外形尺寸（W*D*H）mm ▲22、容积 170L | 台 | 1 |
|  | 动物心电监护仪 | 1、迈瑞； 2、江苏大为； 3、玉妍 |  | 1、ePM 12M Vet； 2、HD11 Vet； 3、LW9x | ▲1一体式监护仪,可用于监护动物生命体征监护，带有动物专用附件 ▲2 12.1寸彩色高清显示屏，8通道波形显示 3主机带电池重量<4.5kg ▲4可监测呼气末CO2，心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温， 5具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测 6具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护 ▲7可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况 ▲8采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术 9NIBP的测量范围宽，大大提升特殊重症动物血压的测量准确性 ▲10血压可测范围SYS收缩压25-290，DIA舒张压10-250，AVR平均压15-260 11具有三级声光报警，参数报警级别可调 12具备报警集中设置功能 ▲13具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾. ▲14具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面 15标配锂电池，工作时间可达4小时 16整机无风扇，降低噪音干扰；减少动物毛发进入仪器，降低故障率 ▲17监护仪内置附件收纳盒，让附件管理更有序、更高效， 18 ECG、SpO2 同源信号融合分析，在术中线缆接触不良或测量受到干扰下依然保证参数性能稳定精准，更好保护动物安全。 | 台 | 1 |
|  | 冷藏冰箱 | （1）卡帝仕（KADISHI） （2）中雪 （3）海尔 |  | （1）Z0920 （2）LG-518 （3）SLG-435C1W | ▲1、全4度透明； ▲2、一级能效变频； 3、规格：1100mm*600mm*2010 | 台 | 4 |
|  | 冷藏冷冻冰箱 （细胞室） | （1）美的 （2）海尔 （3）容声 |  | (1) BCD-480WSPZM (2)BCD-465WGHTDE9S9 (3) BCD-460WKK1FPG | ▲1、十字对开门 ▲2、总容积(L)： 480 ▲3、能效等级 1级 ▲4、制冷方式 风冷 ▲5、冷藏室容积(L) 280 ▲6、冷冻室容积(L) 158 7、噪声dB(A) 38 8、冷冻能力(kg/12h) 6.5 | 台 | 2 |
|  | 水浴锅 | （1）博迅 （2）一恒 （3）Joanlab |  | （1）SSW-420S （2）HWS-12 （3）BHS-HH-2 | ▲1、内胆容积：4.9L 2、工作尺寸（mm）W*D*H：150*300*110 ▲3、恒温波动度：±0.5℃ 4、跟踪报警：±2℃ ▲5、恒温范围：RT+5～99℃ 6、消耗功率：500W 7、电源电压：AC220V 50HZ 8、定时范围：1～5999min 9、水槽孔数：两孔 | 台 | 2 |
|  | 干燥箱 | （1）上海一恒 （2）泰斯特 （3）迎工 |  | （1）DHG-9070A （2）TW71 （3）DHG-2B | ▲1、烘箱容积：80L； 2、外形尺寸（mm）W*D*H：740*530*630； 3、 工作尺寸（mm）W*D*H：450*400*450； 4、不锈钢网架：2块； ▲5、恒温波动度：±1℃； ▲6、控制范围：RT+10～200℃/ RT+10～250℃ | 台 | 1 |
|  | 超声清洗机 | （1）舒美 （2）得意生 （3）极脉 |  | (1)KQ-100E (2)CJ-040S-2 (3)040sD-2 | 1、外形尺寸：320×174×295mm； ▲2、内槽尺寸：300×150×100mm； ▲3、 容量：4L； ▲4、 超声频率：40KHz； ▲5、超声功率：100W； ▲6、加热功率：400W； ▲7、温度可调范围：室温-80℃； 8、 时间可调：1-20min | 台 | 1 |
|  | 生物安全柜 | （1）ESCO （2）尚仪 （3）力辰 |  | (1)AC2-5S1-TC (2)SN-BSC-1600 (3)LC-BSC-1600 | 1、安全柜类别：A2型生物安全柜 ▲2、风机系统：风机系统属于核心部件，使用进口直流变频高效风机，可自动进行风量补偿，当出现进风通道受阻或过滤器年限增加导致堵塞阻力增加300%的情况，安全柜仍然能提供安全风速； ▲3、制造商质量体系认证：制造工厂通过ISO 9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001质量体系认证 ▲4、外形尺寸：长≤1650mm、整机外部厚度＜755mm，高度≤1400mm； ▲5、工作区尺寸：长≥1520mm、宽≥570mm、高≥650mm； 6、搁手架：人体工程学设计；通体式搁手架宽度≥1500mm，不需要限位，降低长时间操作疲劳；禁止搁手架安置在进气格栅上方，避免影响进气流，可选配能自由裁剪长短的皮革搁手架，提高操作舒适度。 ▲7、过滤器：下沉气流和外排气流过滤均配置ULPA超高效过滤器，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率；滤器结构：微褶皱无间隔型，增加过滤面积； 8、噪音：噪音小于67dBA； 9、照度：内嵌式，位于非污染区，不影响风路，照度：>1000 Lux ▲10、工作区洁净度：工作区洁净等级≥ISO14644.1标准Class3； 11、风速实时显示：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度，以便实时监测风速变化，风速达不到要求时提供声光报警，发现数值衰减时可立即中止实验，确保生物安全； 12、预洁净程序：自净功能:系统自带开机强制3-15分钟预洁净程序，防止操作者没有预洁净直接开始操作、造成污染，倒计时结束后自动启动荧光灯； 13、侧壁引流孔设计：前窗玻璃与操作室侧壁接合处有增强的侧壁引流孔设计，通过气幕保护防止泄 14、前窗玻璃：前窗玻璃倾斜角4到7°，当前窗需要完全关闭时，有隔手架限位保护，防止随意下拉导致上部洁净区暴露或紫外灭菌带来伤害；无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线、双层夹胶强化玻璃，不会引起操作者视觉疲劳 15、配重：无边框滑动式前窗，安全柜平衡背板与前窗采用高强度钢丝绳连接（非尼龙绳），避免长期磨损导变形和断裂。 16、操作室：操作室侧壁为三面一体一次冲压成型，无焊接，大圆弧拐角便于清洁（非胶粘或拼接）；侧壁与台面不锈钢厚度≥1.5mm。四面负压环绕保护；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作； ▲17、紫外灯预约功能：可编程自动控制紫外线消毒功能时间（0-99小时），前窗完全关闭自动进入紫外消毒模式；也可预约紫外灯自动开启时间，可在每个工作日，周末，每天，或指定的某天自由选择时间开启紫外灯； ▲18、柜体涂层：柜体外部含银离子或者氧化锌纳米涂层；柜体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀。 19、数据输出：标配RS232或RS485数据输出端口，可实现多台生物安全柜和其他设备数据联网连接PC端； ▲20、安全报警连锁：低风速报警功能（当风速数值波动超过20%时提供声光报警）；前窗位置异位报警功能；前窗与荧光灯和紫外系统连锁；，过滤器使用寿命状态实时显示； 21、监控审计追踪：符合美国CFR Part 11和中华人民共和国电子签名法相关规定，对系统访问进行身份验证，具有登录电子签名功能，可完整记录数据防止篡改、伪造，全程记录数据，保障提供数据安全性与真实性 ▲22、配置：安全柜主机1台，万向脚轮支架1套，紫外灯1根，防溅插座2个，抗菌涂层外壳1套（非不锈钢） 23.或提供制造商或中国区总代理或区代理的授权书原件及售后服务原件。 | 台 | 3 |
|  | 细胞培养箱 | （1）ESCO （2）力辰 （3）上海一恒 |  | （1）CLM-170T-8-TC （2）LC-CBG-160 （3）BPN-190CRH | ▲1、直热气套式； ▲2、有效容积160-180升直热气套式CO2培养箱； ▲3、外形尺寸：长≤670mm，宽≤670mm，高≤920mm； ▲4、内部尺寸：长≥505 mm，宽≥530mm，高≥630mm ▲5、制造商质量体系认证：制造工厂通过ISO 9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001质量体系认证； ▲6、搁架数：标准搁板数量：4块，最大搁板数量：≥22块； ▲7、具有85-100℃高温湿热循环灭菌或者200℃以上高温干热灭菌；灭菌周期：整个灭菌周期≤20个小时（包括升温，灭菌，降温，干燥整个周期）； ▲8、温度控制范围：环境温度+3-59.9℃；开门30S后，37℃温度恢复时间（min）：≤5min； ▲9、用单光束双波长或者单束四波长IR红外传感器，替代传统的TC或者TCD等热导式传感器，并具有CO2浓度自校准功能，保证CO2浓度的高精确性5%浓度时CO2恢复时间：≤6min； ▲10、O2 传感器：氧化锆传感器，高精度，灭菌过程中无需拆卸，简便且减少交叉污染的风险；O2控制范围：1~ 20.7%；O2控制精度：±0.1% ▲11、灭菌认证：通过HPA或者TUV或者SGS等机构出具的灭菌效果认证 ▲12、柜体涂层：污染控制：外漆面采用银离子抑菌涂层，有效抑制99.9%的细菌、微生物在柜面滋生，预防交叉污染细胞，柜体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀； ▲13、高温灭菌过程中不需要拆除ULPA过滤器，不需要拆除二氧化碳浓度探头； ▲14、智能化数据和事件记录：智能化数据和事件监测器记录培养箱使用过程中所有的运行参数，并可以在LCD显示屏上通过程序软件调取记录的数据。内置闪存保证运行数据的长期储存； ▲15、预留RS232或者RS485接口，选配同品牌远程监控和数据记录软件，设备参数（温度、CO2等）的自动化、连续监控，可以保存并输出不同格式的记录数据，直接读取主机主板数据（非第三方探头方式），软件可通过电脑反向设置主机参数，当一个报警条件出现，自动发送邮件警告，可同时连接＞10台设备； ▲16、箱内主滤器及箱内洁净度：配备ULPA超高效空气滤器，0.3μm颗粒截留效率≥99.999%；过滤器安装在箱内，原位高温灭菌无需取出，避免二次污染；外门关闭5分钟内，腔室可快速恢复至ISO 5级水平保护样品； ▲17、气体在线过滤器：进入培养箱内的气体需经过0.2um在线过滤器，消除输入气体中的污染物和杂质；在线滤器数量≥2个； ▲18、增湿水盘：水盘式加湿，方便取出换水及消毒，预防水垢形成；避免化学抑菌剂对内胆底部长期侵蚀，损害结构，避免水库式造成的污渍残留； 19、安全保护：灭菌操作步骤提醒和安全提示，无须担心误操作带来风险；ULPA滤器更换提示，避免过滤器寿命中止或功能缺失造成样品损害 ▲20、报警功能：具有温度超限、CO2浓度超限、开门超时报警提示功能； 21、监控审计追踪：符合美国CFR Part 11和中华人民共和国电子签名法相关规定，对系统访问进行身份验证，具有登录电子签名功能，可完整记录数据防止篡改、伪造，全程记录数据，保障提供数据安全性与真实性 22、或提供制造商或中国区总代理或区代理的授权书原件及售后服务原件。 ▲23、配置： 1、主机箱体 X1台 2、ULPA高效过滤器 X1套 3、CO2进气在线过滤器 X1件 4、不锈钢隔板 X4件 5、电源线（中国制式标准） X1件 6、出厂检测报告及合格证书 X1套 | 台 | 3 |
|  | 生物科研级倒置显微镜 | （1）奥林巴斯(国内生产) （2）麦克奥迪 （3）奥特 |  | （1）CKX53 (2)Ae2000 (3)BDS-400 | 1．工作条件 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行。 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 ▲2．主要技术指标 2.1 倒置相差显微镜 2.1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 2.1.2 调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。 2.1.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒 2.1.4 照明装置：高性能LED光源 2.1.5 物镜： 2.1.5.1 预对中相差物镜4X （N.A.≥0.13；W.D. ≥16.8） 2.1.5.2 预对中相差物镜10X （W.D. ≥8.8） 2.1.6 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。 2.1.7 目镜：10×，视场直径为22 2.1.8 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm 2.1.9 相差系统：预对中相差环板 2.2 或提供制造商或中国区总代理或区代理的授权书原件及售后服务原件。 | 台 | 2 |
|  | 低速离心机 | （1）良友 （2）力辰 （3）欧西泰 |  | （1）TDL-5A (2)LC-LCE-05 A (3)MK40A | ▲1．最高转速： 5000r/min ▲2．最大相对离心力：5640×g ▲3．定时范围：0～999min ▲4．电源：AC220V、50Hz、8A 5．外形尺寸：510mm×410mm×310mm 6．重量：42kg ▲7．容量： 5ml*120 50ml×6 100ml×4 50ml×8 500ml×4 （可以根据客户要求选配） | 台 | 2 |
|  | 电动移液器 | （1）大龙 （2）群安 （3）荣泰 |  | （1）levo plus (2)EP-100 (3)3.008-1 | ▲1、吸液速度：l25ml < 5s（6档） ▲2、排液速度：电动/重力 3、电池：锂离子电池 ▲4、电池工作时间：充满电后可间歇工作约8小时 5、充电时间：仅需2-3小时 ▲6、移液管种类：塑料管或玻璃管（0.1-100ml）；巴斯德消毒管 ▲7、过滤器0.45um疏水性滤膜 | 台 | 2 |
|  | 真空吸液器泵 | （1）群安 （2）大龙 （3）力辰 |  | （1）VP-6pro (2)SAFEVAC (3)LC-VAC-1 | ▲1、负压抽气； ▲2.抽气速率：1.6L/Min ▲3.极限真空度:0.06Mpa ▲4、吸瓶直径：90-95mm | 台 | 4 |
|  | 垂直电泳转印系统 | （1）bio-rad （2）BKMAM （3）韦克斯 |  | （1）Mini-PROTEAN Tetra Cell，PowerPac Universal Power Supply ，Mini Trans-Blot Cell （2）Labshark （3）WIX-miniPRO4 | ▲1、通用电泳仪电源 1.1、配置 1.1.1、主机电源1台 1.1.2、电源及说明资料1套 1.2、性能指标： 1.2.1、具备4个并排插口，可同时进行四台仪器的电泳实验 1.2.2、 可提供的电压范围:20－500V 1.2.3、 可提供的电流范围:0.01-2500mM 1.2.4、 输出功率：1-500W 1.2.5、 安全性能空载监测、荷载突变监测、过载/短路监测、过压保护 1.2.6、 可控制进行恒压或恒流电泳，并可对电泳进行定时控制 1.2.7、具备空载监测，荷载突变监测，地面漏电保护，过载/短路监测功能 1.2.8、通过EN-61010和CE认证 ▲2、小型垂直电泳槽 2.1、配置： 2.1.1、 电泳槽和盖1套 2.1.2、长玻板和短玻板1套 2.1.3、梳子1包 2.1.4、 制胶架2个 2.1.5、 制胶框4个 2.1.6、 上样引导装置1包 2.2、性能指标： 2.2.1、凝胶数：1-4 2.2.2、玻璃尺寸：短玻板（10.1x7.3cm）;长玻板（10.1x8.2cm） 2.2.3、凝胶大小：手灌胶（8.3x7.3cm）;预制胶（8.6x6.8cm） 2.2.4、典型上层缓冲液体积：120ml 2.2.5、典型下层缓冲液体积：180ml 2.2.6、典型SDS-PAGE电泳时间：45分钟（200V恒压） 2.2.7、体积(W x L x H)：12 x 16 x 18cm 2.2.8、重量：2.0Kg 2.2.9、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； 2.2.10、凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板； 2.2.11、特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合； 2.2.12、含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎； 2.2.13、专利的上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样。 ▲3.小型转印槽 3.1、配置 3.1.1.制胶盒2个 3.1.2.纤维垫4个 3.1.3.预切滤片1盒 3.1.4.电极模块组合1个 3.1.5.冷却模块1个 3.1.6.缓冲液槽1套 3.1.7.使用说明书1份 3.2．性能指标 3.2.1. 最大凝胶尺寸(W x L) 10 x 7.5 cm，凝胶容量2 块 3.2.2. 缓冲液要求450 ml 3.2.3. 1小时内可同时转印2 块10 x 7.5 cm 凝胶；也可进行低强度的过夜转印 3.2.4. 电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 3.2.5. 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向 3.2.6. 内置Bio-ice冷却装置，可作为一个模块与电泳槽的缓冲液槽和盖兼容 | 套 | 1 |
|  | 十万分之一电子天平 | 1、赛多利斯 2、艾安得 3、莱斯德 |  | 1、Secura225D-1CN 2、GH-252 3、QL2085B | 1.主要技术参数 ▲1.1量程：220g； ▲1.2可读性：0.01mg（0-120g）,0.1mg（120-220g）； ▲1.3重复性：≤±0.02mg（0-60g），≤±0.04mg（60-120g）；≤±0.07mg（120-220g）； ▲1.4线性：≤±0.1mg（0-120g）；≤±0.2mg（120-220g）； ▲1.5全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（isoCAL），保证称量结果的可靠性； 1.6智能彩色触摸屏； 1.7直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面； 1.8全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷； 1.9MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Windows程序中，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议； 1.10具有数据中断功能，当检测到称重结果低于USP最小称量量限制、天平不水平和天平未校准时时，暂时中断至打印机、计算机的数据传输： 1.11具有水平报警功能的智能电子水平气泡，图形提示水平调整； 1.12SQmin功能，按照USP最小样品量要求监控天平的合规性； 1.13具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源； ▲1.14机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； ▲1.15可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底； 1.16可进行单次和批次ID的设置，方便执行可追溯样品识别操作； 1.17密码保护功能，防止数据被篡改； 1.18更多的应用程序：混合、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等； 1.19可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式； ▲2.配置清单：主机一台，电源适配器一个，防风罩一个，秤盘一个，中文操作说明书一份。 | 台 | 2 |
|  | 万分之一电子天平 | 1、赛多利斯 2、艾安得 3、普利赛斯 |  | 1、BCE224I-1CCN 2、GH-200 3、XB220A | 1.技术指标 ▲1.1量程：220g； ▲1.2可读性：0.1mg； ▲1.3典型重复性：≤±0.08mg； ▲1.4线性：≤±0.06mg； ▲1.5稳定时间：≤1.5S； ▲1.6灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：≤±1.5ppm/K； 2.功能指标 2.1 LED触摸屏，操作容易，读数方便； 2.2 isoCAL温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能，确保获得准确的称量结果； 2.3自动检测并通知校准结果是否超出正常范围，确保操作符合(SOP)要求； 2.4超级单体传感器，确保快速准确的称重； 2.5配备自测试“@start”功能，保证可靠性； 2.6采用了耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)外壳，化学耐受性强； ▲2.7采用特殊涂层的玻璃，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差； ▲2.8自动检测并图形显示打印机、PC等外设是否连接正常； ▲2.9 PC 直连功能，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中； ▲2.10只需点击屏幕图标，一键选择防震等级，轻松适应环境条件； ▲2.11内置 12 种应用程序：称量 ¦ 填料、计数、称量百分比、混合 ¦ 净重总重、组分 ¦ 总重、动物称量、计算 ¦ 自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换等； 2.12可完全拆卸的防风罩便于清洁； 2.13 USB Type-C及RS232接口，可连接打印机、PC、第二显示器、扫描枪等外设； 2.14密码保护，防止意外更改天平设置； 2.15 ID设置，可以为设备、样品和批次分配ID号； ▲2.16称量室高度240mm，便于较大容器及样品的称量； 2.17下部吊钩称量； ▲3.配置清单：主机1台、防风罩1个、防尘罩1个、秤盘1个、电源适配器1个、操作说明书1份。 | 台 | 1 |
|  |  |  | ▲二、商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  | 1.质保期 2年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  |  |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在按4小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起30日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  | 1、签订合同后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额50%的预付款，待货物安装调试完毕并验收合格后，甲方在收到乙方开具的全额、有效发票和货物的全部技术、质保等资料（国产设备必须为增值税专用发票）之日起10个工作日内付清乙方剩余的50%合同款。若乙方未按时开具发票，甲方有权延迟付款（无息）。甲方按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由乙方负责)；如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约；乙方变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知甲方，否则应承担甲方无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。 2.本项目收取履约保证金：☑无 □有，人民币 元。 3.项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | - 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效。 - 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。 - 报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护、软件升级等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用 |  |  |  |