附件3

采购需求

说明：

1、投标人须根据广西中医药大学屏障环境动物实验室洗笼机采购项目明细需求 、商务需求提供一一对应的响应偏离表。

2、本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

| 一、▲技术参数需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购物品名称 | 参考 品牌 |  | 数量 单位 | 项目要求及技术参数需求 |
| 1 | 广西中医药大学屏障环境动物实验室洗笼机采购项目 | 1.施启乐（广州）仪器：LW1500A PRO 2.广州基创仪器：JC1200 3.苏杭科技:CW900 |  | 1台 | 1. 采用电加热方式，电源：380V，50Hz，三相＋零线＋地线，功率≤28kW。 2. 尺寸：外部尺寸≤ W2050×D920×H2085mm，内腔尺寸≥W1550×D795×H1135mm。 3. ▲清洗臂设计：上部喷射臂、中部喷射臂和下部喷射臂三层设计，每层两个十字旋转喷射臂，清洗喷头的总数量≥130个，确保清洗无死角；清洗臂易于拆卸和安装，方便定期清洁。 4. ▲门结构：垂直升一体化降钢化玻璃门，带有缓冲防砸伤安全装置；一体门结构密封性更高，可耐受更高的清洗温度和蒸汽压，提高清洗效果；采用主动膨胀充气胶条密封，密封性可达到SPF级气密水密标准（密封胶条免费更换两次）。（提供开门和关门照片） 5. 篮架0-45°多角度可调，以适应大鼠笼、小鼠笼、豚鼠笼及兔笼等多种笼具清洗；笼具直接放置在篮架上，操作简单，无需推拉清洗篮筐和使用操作平台。（提供篮架多角度调整照片） 6. ▲核心电器件清洗泵、漂洗泵、发热管、继电器、空气开关等采用国际大品牌（提供产品图片佐证）； 7. PLC操作系统，10寸触摸屏，中英文界面可选。固定程序≥9个，自定义程序≥10个。 8. 自启动程序：配有定时自动启动程序、每日自清洁维护程序、除垢程序和温度锁定程序。 9. 清洗吞吐量：40笼盒/循环，144水瓶/循环。 10. ▲采用国际知名品牌循环水泵，具有循环回收再利用功能；采用循环水节能设计，循环耗水≤25L升；清洗温度可以设定，标准循环清洗时清洗温度≥55℃，漂洗温度≥82℃，达到巴氏消毒效果。（提供温度界面照片） 11. ▲内置排水增压泵，可往高处排水，安装位置灵活，不依靠重力排水，不要求水箱正下面是地漏。（提供机器内部排水泵照片） 12. ▲配备电导率检测模块，判断笼具洁净度是否达到要求。（提供电导率模块计量院校准报告）。 13. 隔热保温设计：设备舱体，面板，管路，阀，水箱等绝缘隔热保温设计，以最大限度减少热量损失，降低运营成本。 14. 门闭锁装置：门处于开启状态时不能进行清洗；紧急制动装置：控制面板具有紧急制动装置；断电保护装置：断电时自动关闭供水和蒸汽管路；舱压力保护装置：自动平衡清洗舱压力，避免清洗舱内压力过高。 15. 液位检测系统有传感器时时监控循环水、清洗液的液位，并能自动报警。 16. 系统具有3级权限管理，有USB接口，可以下载清洗运行的数据，符合审计追踪要求。 17. 生产商具备ISO9001、ISO14001和ISO45001认证，产品具备欧盟CE安全认证。 18. 配置：①柜式笼盒清洗机 1台；②可调节度支撑架 4个；③清洗液5KG 2桶；④清洁工具包 1套；⑤饮水瓶清洗篮架 1套。 |
| 二、▲商务需求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 除“参数配置”中另有要求外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物最终验收合格之日起计算，不少于2年，质保期内免费上门维修，免费更换零部件。 |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  |  | - 质保2年，密封胶条免费更换两次。 - 至少有1名售后工程师在本地做技术支持和服务，具备2小时响应并给出解决方案， 若电话指导不能解决问题，可在8小时内派维修人员到达用户现场抢修，保证不影响用户正常工作。在重大问题亟需当面解决时，在接到用户通知后 24 个小时内处理完问题。 - 售后培训：至少培训两名以上操作员，熟悉仪器操作和日常维护，以便达到独立操作。 |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 15日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |
| 报价要求 |  |  | 本次在线询价报价须为人民币报价，包含：产品价格、运输费（含装卸费）、安装费、税费、产品质保期内维护等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。采购人未列明的货物或服务，不在供应商报价之内。注：竞标供应商的投标总报价≤采购预算。 |  |  |
| 三、▲其他要求 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |